## 1.0 Rahmenbedingungen
Rahmenbedingungen
1.0 | Rahmenbedingungen
1.1 | Projektbeschreibung und Aufgabestellung
1.1.1 | Inhalt dieser Ausschreibung ist die Beschaffung sind 2 Röntgenarbeitsplätze sowie ein 1,5 Tesla-MRT inkl. HF-Kabine & Zubehör am Marien Hospital Papenburg.
1.2 | Grundsätzliche Zielstellungen und Mindestanforderungen an ein wertbares Angebot:
1.2.1 | Es werden grundsätzlich nur Angebote von Bietern gewertet, die die formulierten Mindestanforderungen nachweislich erfüllen und in Bezug auf die Anlagentechnik, die Bildgebung und Bildverarbeitung digitale Systeme gemäß dem aktuellsten Stand der Entwicklung anbieten können.
1.2.2 | Grundsätzlich gefordert wird, dass der Anbieter über die DICOM Schnittstellen die Modalitäten vollständig in das digitale Krankenhausbildarchiv einbinden kann.
1.2.3 | Der Bieter muss seine Leistungsfähigkeit in Referenzprojekten mit Benennung eines Ansprechpartners nachweisen können. In der Angebotsprüfung und Bewertung gemäß Bewertungsmatrix behalten sich der Auftraggeber und die prüfenden Ingenieure die Besichtigung einer Referenzadresse zur Feststellung und Prüfung der Leistungsfähigkeit des Bieters vor. Sollte diese Möglichkeit nicht angeboten werden bzw. die Angaben verweigert werden, kann das Angebot nicht gewertet werden.
1.2.4 | Es dürfen in den Angeboten zur Ausschreibung für alle Positionen im Hauptangebot nur Neugeräte angeboten werden.
1.2.5 | Für das angebotene System muss durch den Bieter weiterhin eine Versorgung mit Ersatzteilen und der Serviceleistungen inkl. des Updateservice für Softwarefunktionen und des Upgradeservice für Hardwarekomponenten der Rechner- und Anlagentechnik für mindestens 10 Jahre nach Beauftragung sichergestellt werden.
1.3 | Geforderte Anlagen zum Angebot:
1.3.1 | Mit dem Angebot sind neben den in den EVM geforderten Nachweisen folgende weitere Unterlagen zur Wertung in deutscher Sprache mit abzugeben:
1.3.2 | Eine Angebotsspezifikation der Gerätetechnik unter Berücksichtigung der Losbezeichnung, der Titelbezeichnung und der Positionsnummern aus dem Leistungsverzeichnis.
1.3.3 | Sämtliche Prüfzeugnisse, Qualitätssicherungsnachweise und notwendige Zertifizierungsnachweise nach MPBetreibV, MPDG, MDR (unter Berücksichtigung der Übergangsfristen MDD) etc. in Kopie.
1.3.4 | Technische Datenblätter und Detailbeschreibungen für alle angebotenen Systeme
1.3.5 | Eine detaillierte Beschreibung des in Deutschland realisierten Servicekonzeptes des Bieters mit Auflistung der für das im Lv beschriebene System ausgebildeten Servicetechniker, Angaben zur Logistik der Ersatzteilversorgung und mit Angaben zur Servicehotline.
1.3.6 | Eine Angebotsspezifikation mit detaillierter Beschreibung des angebotenen Systems und mit einer vollständigen Aufstellung sämtlicher optionaler Ausbaumöglichkeiten des Systems inklusive der Applikationssoftware. Sämtliche Optionen sind mit 12 Monaten Preisbindung zu kalkulieren.
1.3.7 | Je System ein Musterinstallationsplan des Systems. In diesem Plan ist die Aufstellung des Systems inkl. der Anlagenkomponenten in den Nebenräumen zeichnerisch maßstäblich im Grundriss darzustellen. Weiterhin sind die elektrischen Anschlusswerte, die Wärmeabgaben an die Umgebungsluft, die Wärmeabgabe an Kälteanlagen und die Auslegung des notwendigen Datennetzes anzugeben.
1.3.8 | Die v.g. Unterlagen müssen zusammen mit dem Angebot gekennzeichnet mit der jeweiligen Anlagennummer eingereicht werden und fließen in die Angebotsprüfung mit ein. Alle Unterlagen MÜSSEN in deutscher Sprache abgegeben werden. Einzelne Unterlagen, wie Zertifizierungen etc. dürfen in englischer Sprache sein.
1.4 | Allgemeine Mindestanforderungen für das Angebot:
1.4.1 | Das Angebot umfasst für jede Position: · die Werk- und Terminplanung · die Abstimmung vor Ort mit Bauleitung und Fachbauleitung · die ggf. notwendige Vormontage von Unterkonstruktionen oder Systemkomponenten · die Lieferung, Systemeinbringung vor Ort und Installation bis zur Übergabe der voll funktionsfähigen Systeme · die notwendigen und geforderten Abnahmeprüfungen bzw. Sachverständigenprüfungen · die Zusammenstellung der Revisionsunterlagen · sämtliche Einweisungs- und Schulungsmaßnahmen · sämtliche geforderten Nachschulungen
1.4.2 | Der Bieter hat die Möglichkeit sämtliche derzeit vorhandene Systeme der Radiologie, die Grundlage der Ausschreibung sind vor Ort zu besichtigen und sich über die Einbringwege und die entsprechenden Räumlichkeiten zu informieren. Dazu kann bei Bedarf mit Herrn Bedarff (Leitung Medizintechnik) ein entsprechender Termin vereinbart werden (Telefon: 0551 - 5034-3323).

## Zuschlags-Bewertungskriterien
Wertungs- und Zuschlagskriterien
Das LV ist in folgende Kriterien unterteilt:
A-Kriterien (Ausschlusskriterien):
Ein Nichterfüllen der Kriterien führt zwingend zum Ausschluss.
Ja/Nein Abfragen innerhalb dieser Ausschreibung dienen zur verbindlichen Bestätigung des geforderten Anforderungsprofils durch den Bieter und sind somit Kontrollabfragen für den Bieter zur Kontrolle der Einhaltung der Mindestanforderungen. Sind Kontrollfragen nicht beantwortet, gilt dies als Unvollständigkeit des Angebotes. Gleiches gilt für Abfragen innerhalb des Langtextes der Ausschreibung, in denen der Bieter Erläuterungen oder Angaben zu seinem Angebot einzutragen hat.
B-Kriterien (Bewertungskriterien):
Ein Nichterfüllen führt nicht zum Ausschluss. Die Bewertung erfolgt an Hand der hinterlegten Bewertungsmatrix.
Hinweis zur Angabe "Mind.wert / Max.wert, sonst lineare Interpolation"
Das Angebot mit dem entsprechenden Mindest- oder Maxwert erhält die angegebene Punktzahl. Ein fiktives Angebot mit dem doppelten bzw. halben Wert, sowie alle darüber bzw. darunterliegenden Werte erhalten 0 Punkte. Alle dazwischen liegenden Werte werden über eine lineare Interpolation ohne Nachkommastelle, unter Berücksichtigung der allg. annerkannten Rundungsregeln der Mathematik, bewertet und entsprechend gewichtet.
Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt und entspricht dem Angebot mit höchsten gewichteten Gesamtpunktzahl.
Das wirtschaftlichste Angebot bestimmt sich nach Maßgabe der folgenden Kriterien:
Zuschlagskriterien | Gewichtung (%) | Bewertungspunkte | erreichte Punkte | Gewichtete Max.-Pkt.
Preis inkl. Wartungsangebot und Optionen | 60 | 0-100 |  | 60
Leistungsverzeichnis (Bewertungspunkte) | 30 | 0-100 |  | 30
Servicekonzept (Bewertungspunkte) | 10 | 0-100 |  | 10
Summe | 100 |  |  | 100
Preis inkl. Optionen
Der Bieter mit dem günstigsten Preis (Angebotspreis + Wartungsangebot über die ausgeschriebene Laufzeit + Optionen) erhält 100 Bewertungspunkte. Ein fiktives Angebot mit dem zweifachen Angebotspreis, sowie alle darüber liegenden Angebote, erhalten 0 Punkte. Alle dazwischen liegenden Angebote werden an Hand einer linearen Interpolation mit zwei Nachkommastellen, unter Berücksichtigung der allg. annerkannten Rundungsregeln der Mathematik, bewertet und entsprechend gewichtet.
Leistungsverzeichnis
Gem. Leistungsverzeichnis beträgt für die Pos. 3-6 die maximal erreichbare Gesamtpunktzahl 735 Bewertungspunkte. Diese entsprechen 100 Punkten. Die vom Angebot erreichte Punktezahl wird über Dreisatzrechnung in die entsprechende Punktzahl mit zwei Nachkommastellen, unter Berücksichtigung der allg. annerkannten Rundungsregeln der Mathematik, umgerechnet und entsprechend gewichtet.
Service und Wartung
Gem. Leistungsverzeichnis beträgt die maximal erreichbare Punktzahl 45 Punkte (Pos. 2). Diese entsprechen 100 Bewertungspunkten. Die vom Angebot erreichte Punktezahl wird über Dreisatzrechnung in die entsprechende Punktzahl mit zwei Nachkommastellen, unter Berücksichtigung der allg. annerkannten Rundungsregeln der Mathematik, umgerechnet und entsprechend gewichtet.

## 2.0 Servicekonzept
Ausführung + Servicekonzept
Lfd. Nr. |  | Einheit | Bewertungs- gewichtung | Bieterangabe | Bewertungs- punkte (max.) | Bemerkung Bieter
2.0 | Ausführung + Servicekonzept
2.1 | Termine und Lieferzeiten
2.1.1 | Vorlage der Werkplanung innerhalb von 10 Werktagen nach Beauftragung | KO | nein=Ausschluss |  | A
2.1.2 | Ausführungstermine
2.1.2.1 | Röntgenarbeitsplätze | KO | KW 45 - KW 48 2025 |  | A
2.1.2.2 | HF-Kabine | KO | KW 49 -KW 51 2025 |  | A
2.1.2.3 | MRT | KO | KW 51 2025 |  | A
2.1.3 | Lieferzeiten nach schriftlichem Abruf und Freigabe der Werkplanung durch den Bauherrn bzw. seinen Vertreter
2.1.3.1 | Röntgenarbeitsplätze | Wochen | mind. Wert = 10 Pkt., sonst lineare Interpolation |  | 10
2.1.3.2 | HF-Kabine | Wochen | mind. Wert = 10 Pkt., sonst lineare Interpolation |  | 10
2.1.3.3 | MRT | Wochen | mind. Wert = 10 Pkt., sonst lineare Interpolation |  | 10
2.1.4 | Montagezeiten
2.1.4.1 | Röntgenarbeitsplätze | Wochen | mind. Wert = 10 Pkt., sonst lineare Interpolation |  | 10
2.1.4.2 | HF-Kabine | Wochen | mind. Wert = 10 Pkt., sonst lineare Interpolation |  | 10
2.1.4.3 | MRT | Wochen | mind. Wert = 10 Pkt., sonst lineare Interpolation |  | 10
2.2 | Schulung
2.2.1 | Enthaltene Basisschulung zur Ersteinweisung und Grundsystemschulung | Std. | ohne Wertung
2.2.2 | Enthaltene zusätzliche Schulungsstunden / mögliche Follow-UP Schulung z.B. für Interventionsmodule | Std. | ohne Wertung
2.2.3 | Kosten zusätzlicher Applikationsstunden | € | ohne Wertung
2.2.4 | Vollwertige Technikerschulung für 2 hausinterne Techniker (identisch zu "Field-Servicetechniker" des Auftragnehmers) | KO | nein=Ausschluss |  | A
2.3 | Mindestanforderungsprofil für den Gewährleistungszeitraum
2.3.1 | Mindestanforderungen Leistungsfähigkeit für den Service:
2.3.1.2 | Der Anbieter muss über ein Servicenetz in Deutschland verfügen. Dieses muss mindestens aus deutschsprachigen Servicetechnikern, einer klar erkennbaren Serviceorganisation und Struktur für Deutschland und einer deutschsprachigen Servicehotline mit fachkundigen Technikern und telefonischer Hilfestellung bei Service-, Reparaturfällen bestehen. Durch das Servicenetz muss die schnelle Ersatzteilversorgung sichergestellt sein und dem Auftraggeber ein gut organisiertes Servicenetz geboten werden. Die Ersatzteilversorgung vor Ort muss mit einer Reaktionszeit von maximal 48 h von MO bis FR nach Auslösung der Ersatzteilbestellung möglich sein. | KO | nein=Ausschluss |  | A
2.3.1.3 | Wie groß ist ihre Serviceorganisation in Deutschland?
2.3.1.4 | - wie viele Niederlassungen/ Servicestützpunkte? | Anzahl | Max.Wert=5 Pkt., sonst=0 Pkt. |  | 5
2.3.1.5 | - Mitarbeiter gesamt? | Anzahl | Max.Wert=5 Pkt., sonst=0 Pkt. |  | 5
2.3.1.6 | Wie viele Servicetechniker haben Sie für die ausgeschriebenen Systeme in Deutschland? | Anzahl | Max.Wert=5 Pkt., sonst=0 Pkt. |  | 5
2.3.1.7 | Wie oft werden ihrer Servicetechniker geschult? | Anzahl pro Jahr | informativ |  | 0
2.3.1.8 | Nächstgelegener Servicestützpunkt | km | Mind.Wert=5 Pkt., sonst=0 Pkt. |  | 5
2.3.1.9 | Reaktionszeit Kundendienst von der Erstmeldung bis zur Ankuft Servicetechniker | h | Mind.Wert=5 Pkt., sonst=0 Pkt. |  | 5
2.3.1.10 | Anfahrtszeit zum Klinikum | h | Mind.Wert=5 Pkt., sonst=0 Pkt. |  | 5
2.3.1.11 | Zeit bis Techniker vor Ort | h | Mind.Wert=5 Pkt., sonst=0 Pkt. |  | 5
2.3.1.12 | Sind die geforderten Serviceleistungen entsprechend den oben genannten Anforderungen vollständig angboten und im Angebotpreis enthalten? | KO | nein=Ausschluss |  | A
2.4 | Mindestanforderungen an die Gewährleistung
2.4.1 | Die Systeme aus allen Positionen inkl. der Zubehörkomponenten sind mit 24 Monaten Gewährleistung anzubieten. | KO | nein=Ausschluss |  | A
2.5 | Mindestanforderungen an die Leistungsfähigkeit des Bieters
2.5.1 | Der Bieter MUSS mindestens: Über die entsprechende Erfahrung und Leistungsfähigkeit in der Abwicklung von vergleichbaren Projekten verfügen und dies über 3 vergleichbare Referenzprojekte in Deutschland aus den letzten 3 Jahren nachweisen. | KO | nein=Ausschluss |  | A
2.5.2 | Referenz 1:
2.5.3 | Folgende Angaben sind mind. anzugeben: Name Klinikum: Bettenzahl: Auftragssumme brutto: Realisierungszeitraum: Ansprechpartner in der Klinik: | KO | nicht abgegeben = Ausschluss |  | A
2.5.4 | Referenz 2:
2.5.5 | Folgende Angaben sind mind. anzugeben: Name Klinikum: Bettenzahl: Auftragssumme brutto: Realisierungszeitraum: Ansprechpartner in der Klinik: | KO | nicht abgegeben = Ausschluss |  | A
2.5.6 | Referenz 3:
2.5.7 | Folgende Angaben sind mind. anzugeben: Name Klinikum: Bettenzahl: Auftragssumme brutto: Realisierungszeitraum: Ansprechpartner in der Klinik: | KO | nicht abgegeben = Ausschluss |  | A
2.5.8 | Der AG behält sich vor, die angebenen Referenzen zu kontaktieren und sich nach der Zufriedenheit bzgl. der angegebenen Projektleitung, des Montageteams und des Serviceteams zu erkundigen. |  | Informativ |  | I
2.6 | Vollwartungsvertrag
2.6.1 | Gefordert wird ein Service- und Wartungsvertrag unter folgenden Rahmenbedingungen:
2.6.2 | Der Vollwartungsvertrag enthält alle Wartungen, Reparaturen, Ersatzteile (inkl. Röhre & Detektoren der Röntgenplätze), Fahrtkosten sowie eventuelle Software-Updates und Messmittel für alle anzubietenden Produkte. | KO | nein=Ausschluss |  | A
2.6.3 | Der Vollwartungvertrag ist dem Angebot auf separater Anlage beizufügen und zu verpreisen. | KO | nein=Ausschluss |  | A
2.6.4 | Während der 24-monatigen Gewährleistung ist der Vollwartungsvertrag zu v.g. Konditionen (gem. Pkt. 2.6.2) im Angebot enthalten. | KO | nein=Ausschluss |  | A
2.6.5 | Jährliche Kosten für eine Vollservice-Abdeckung über Detektor und Röhre:
2.6.5.1 | Zusätzliche Servicevertragskosten pro Jahr bei Ersatzteilabdeckung des Flachdetektors | EUR | informativ |  | 0
2.6.5.2 | Zusätzliche Servicevertragskosten pro Jahr bei Ersatzteilabdeckung des Röntgenstrahlers | EUR | informativ |  | 0
2.6.6 | Außerdem sollen alternativ die Einzel-Austauschpreise für Röhre und Detektor angegeben werden:
2.6.6.1 | Einmaliger Ersatzteilpreis beim Ersatz des Flachdetektors | EUR | Informativ |  | 0
2.6.6.2 | Einmaliger Ersatzteilpreis beim Ersatz des Röntgenstrahlers | EUR | Informativ |  | 0
2.6.7 | Servicehotline für den Kunden mit telefonischer Erreichbarkeit mindestens Mo - Fr von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr an Werktagen und mit Rückrufvereinbarung durch einen fachkundigen Techniker innerhalb von maximal 2 Stunden. Realisierung einer Notfallservicenummer für Störmeldungen außerhalb der vereinbarten Reaktionszeiten. | KO | nein=Ausschluss |  | A
2.6.8 | Vereinbarte Reaktionszeit bei auftretenden Störungen mit notwendigem Technikereinsatz vor Ort mit maximal 4 h bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr und danach spätestens bis 12:00 Uhr am Folgetag der Störungsmeldung | KO | nein=Ausschluss |  | A
2.6.9 | Updateservice mit regelmäßigen Updates auf die aktuellsten Software Releasestände der installierten Software | KO | nein=Ausschluss |  | A
2.6.10 | Remoteservice mit Fernwartung der Anlage und mit vorbeugender Wartung durch Remotekontrolle des Systems (nach Rücksprache mit dem Kunden) | KO | nein=Ausschluss |  | A
2.6.11 | Der Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertrag richtet sich nach dem Sitz der für die Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle | ./. | Informativ |  | 0
2.6.12 | System komplett vor Ort zu warten und Remotezugriff im Fehler-/Servicefall. | KO | nein=Ausschluss |  | A
2.6.13 | Wartungskosten
2.6.13.1 | 1. Jahr + 2. Jahr Gewährleistung | KO | nein=Ausschluss |  | A
2.6.13.2 | 3. Jahr | EUR | Preiskriterium |  | Preis
2.6.13.3 | 4. Jahr | EUR | Preiskriterium |  | Preis
2.6.13.4 | 5. Jahr | EUR | Preiskriterium |  | Preis
2.6.13.5 | 6. Jahr | EUR | Preiskriterium |  | Preis
2.6.13.6 | 7. Jahr | EUR | Preiskriterium |  | Preis
2.6.13.7 | 8. Jahr | EUR | Preiskriterium |  | Preis
| erreichte Punktzahl ( ) |  | 0
| Gesamtpunktzahl ( ) |  | 0
| erreichbare Punktzahl |  |  |  | 95

## 3.0 Röntgen
Röntgen
Lfd. Nr. |  | Einheit | Bewertungs- gewichtung | Bieterangabe | Bewertungs- punkte (max.) | Bemerkung Bieter
3.0 | Röntgenarbeitsplatz
3.1 | Mindestanforderungen
3.1.1 | Zu liefern sind zwei Stück Röntgenarbietesplätze gem. der Folgenden Beschreibung. | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.1.2 | Die Gerät sind im Bestand zu integriegren, weshalb die vorhandenen Röntgenschwerlastdecken weiterzunutzen sind. | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.1.5 | Für folgende Anwednungsgebiete | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.1.6 | Thorax | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.1.7 | Thorax ap/seitlich sehend | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.1.8 | Thorax ap/seitlich liegend | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.1.9 | Skelett/Extremitäten | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.1.10 | Oberschenkel | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.1.11 | Schulter, Oberarm, Klavikula, Rippen, Sternum | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.1.12 | Kniegelenk, Unterschenkel, Sprunggelenk | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.1.13 | Ellenbogen, Unterarm | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.1.14 | Hand, Finger, Fußwurzel, Vorfuß, Zehen | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.1.15 | Wirbelsäule | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.1.16 | Halswirbelsäule | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.1.17 | Lendenwirbelsäule | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.1.18 | Becken | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.1.19 | Abdomen | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.2 | Röntgenaufnahmetisch
3.2.1 | Elektromotorisch höhenverstellbarer spezieller Röntgenuntersuchungstisch mit schwimmender Tischplatte für die Radiographie. | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.2.2 | Röntgenuntersuchungstisch mit einer Tischbelastbarkeit von größer gleich 225 kg für die Höhenverstellbarkeit. | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.2.3 | Niedrigste motorisch einstellbare Position ? | cm | > 55 cm = Ausschluss; Mind. Wert = 10 Pkt, sonst lienare Interpolation |  | 10
3.2.4 | Fußschalter für Tischplattenbewegungen und Tischhub | ja/nein | nein=Ausschluss |  | A
3.2.5 | Bewegungsbereich in Längsrichtung | cm | < ± 48 cm = Ausschluss |  | A
3.2.6 | Bewegungsbereich in Querrichtung: | cm | < ± 13 cm = Ausschluss |  | A
3.2.7 | Abmessung der Tischplatte: 240 ± 10 cm x 85 ± 5 cm | cm x cm | nein=Ausschluss |  | A
3.2.8 | Im Tisch integrierte Aufnahmeeinheit für den Flachdetektor mit drei Messkammern sowie einem Streustrahlenraster F 110. | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.2.9 | zusätzliche separate Dektorhalterung | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.2.10 | angebotene Lösung | ja / nein | am Tisch = 10 Pkt., mobiler Detektorhalter = 6 Pkt., mobiles RWS für freie Aufnahmen am Tisch = 2 Pkt. |  | 10
3.2.11 | Automatische Re-Zentrierung der Detektorlade bei Schrägprojektionen der Strahler-Blendeneinheit | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.2.12 | elektronische oder mechanische Sicherheitseinrichtung (Auffahrschutz) für die Tischhöheneinstellung | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.2.13 | Eindeutiger Anwenderhinweis, wenn bei Säuglings- / Kleinkindprogrammen eine Aufnahmetechnik ohne Raster vorgesehen ist und sich das Raster noch im Strahlengang befindet. | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.2.14 | In den Tischsockel integrierte, bündig verlaufende Fuß-Kick-Leisten | ja/nein | ja = 10 Pkt, nein = 0 Pkt.
3.2.15 | Steuerung der Höheneinstellung und Schalten der schwimmenden Tischplatte an der Kopfseite über eine Handbedienung? | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.2.16 | ist die Zentrierung auf den Arbeitsplatz Tisch auch möglich, wenn der Detektor noch nicht in der Bucky-Lade eingelegt ist? | ja/nein | ja = 10 Pkt, nein = 0 Pkt.
3.2.17 | Automatische Erkennung der Tischplattenposition | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.3 | Rasterwandstativ
3.3.1 | Komplett elektromotorisch verstellbares Rasterwandstativ mit seitlichen Haltegriffen und integriertem Flachdetektor für Aufnahmen im Stehen und Sitzen. | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.3.2 | Auswechselbares / entfernbares Streustrahlenraster | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.3.3 | Messkammer zur Belichtungsautomaik | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.3.4 | Kippbare Detektorlade um 90° | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.3.5 | Synchronisierter Nachlauf zwischen Detektor und Strahler (Detektor in 0° Stellung) | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.3.6 | Automatischer Nachlauf des Strahlers bei Höhenanpassungen des Wandstativdetektors ( Detektor in 90° Stellung) | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.3.7 | Nachlaufsteuerungen werden bei Anwahl des Organprogrammes automatisch aktiviert | ja/nein | ja = 10 Pkt, nein = 0 Pkt.
3.3.8 | Warnmeldung wenn das aktuell installierte Raster nicht den Vorgaben des Organprogramms entspricht | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.3.9 | Warnmeldung wenn bei Säuglings- / Kleinkinderprogrammen eine Aufnahmetechnik ohne Raster vorgesehen ist und sich das Raster noch im Strahlengang befindet | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.3.10 | Kabelgebundene Fernbedienung für Systemfunktionen | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.3.11 | Halterungspodest zur sicheren Positionierung des Patienten am Rasterwandstativ inkl. Haltegriffen | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.3.12 | Halterung Babyschale am Rasterwandstativ | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.4 | Deckenstativ
3.4.1 | Flexibles 3D-Deckenstativ vertikal und horizontal an vorhandener Schwerlastdecke verfahrbar. | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.4.2 | Verstellfunktionen elektromotorisch gemäß Anforderungen aus Punkt 3.1.6.6. | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.4.3 | Röntgenstrahlereinheit an Stativ individuell einstellbar für alle Untersuchungsbedingungen der Radiographie und des Einsatzgebietes. | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.4.4 | Maximaler, auf das Anforderungsgebiet abgestimmter Verfahrbereich in x- und y-Richtung der Horizontalen. | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.4.5 | Kurzbeschreibung der angebotenen Lösung: | Text | Informativ |  | 0
3.4.6 | Zeitgleiche motorische Anpassung aller Bewegungsachsen bei der Autopositionsfahrt inklusive Strahlerdrehung und Strahlerkippung | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.4.7 | Wie viele Achsen können bei der Autopositionsfahrt des Deckenstativs gleichzeitig angesteuert werden? | Anzahl | Max.-Wert = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.4.8 | Wird das Deckenstativ (Strahler) automatisch auf den richtigen Fokus-Detektor Abstand eingestellt (Automatische Raster-Erkennung)? | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.4.9 | Kann eine Hüllkurve zur Vermeidung von Kollisionen mit festen baulichen Einrichtungen im Untersuchungsraum programmiert werden? | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.4.10 | Gut zugängliche Not-Stopp Schalter am Patiententisch, am Wandstativ und am Generatorpult | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.4.11 | Manuelle Positionierung in Kollisionsbereichen in denen eine Autopositionierung nicht zulässig ist | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.4.12 | Möglichkeit der manuellen Positionierung ohne vorher die Autopositionsfahrt abschließen zu müssen | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.4.13 | Zeitgleiche motorische Anpassung aller Bewegungsachsen bei der Autopositionsfahrt inklusive Strahlerdrehung und Strahlerkippung | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.4.14 | Max. Achsgeschwindigkeit in X-Richtung | m/s | Mind.-Wert = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.4.15 | Max. Achsgeschwindigkeit in Y-Richtung | m/s | Mind.-Wert = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.4.16 | Max. Achsgeschwindigkeit in Z-Richtung | m/s | Mind.-Wert = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.4.17 | Max. Rotationsgeschwindigkeit in der vertikalen Achse | °/s | Mind.-Wert = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.4.18 | Max. Rotationsgeschwindigkeit in der horizontalen Achse | °/s | Mind.-Wert = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.5 | Automatisierungsfunktionen zur Workflowotimierung
3.5.1 | Für die Anforderungen des Röntgenarbeitsplatzes und den abzubildenden Workflow werden mit dem System folgende Funktionen gefordert:
3.5.2 | vertikale automatische Nachlaufsteuerung für Röntgenröhre bzw. Detektoreinheit zur automatischen Einstellung der optimalen Aufnahmeposition und zur Realisierung von zusammengesetzten Ganzkörperaufnahmen | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.5.3 | Mindestens elektromotorisch unterstütze horizontale Verstellbarkeit in x- und y-Richtung für das Deckenstativ mit der Strahlereinheit. Zielstellung dieser Forderung ist eine Unterstützung in der Bedienung und ein durch das System unterstützte Anfahren wichtiger programmierter Systemzustände | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.5.4 | hohe Leistungsfähigkeit des mit der Vollautomatik anzubietenden Kollisionsschutzssystems. Der Kollisionsschutz muss dafür im klinischen Routinebetrieb einwandfrei arbeiten. | ./. | erfüllt = 5 Pkt., sonst = 0 Okt. | Bewertung an Hand der Beschreibung (sh. Pkt. 3.1.6.6.5) | 5
3.5.5 | Automatisierungstiefe der Option, im Detail die Qualität und Funktionalität der Automatik u.a. im Hinblick auf die Übernahme von Systemeinstellungsparametern aus dem RIS bzw. alternative Lösungen zur automatischen Anwahl der korrekten Position von Deckenstrahler bzw. Detektorsystem und ggf. Tischposition. Die reale Einsparung an Arbeitszeit und Vereinfachung der Arbeitsabläufe muss erkennbar sein. | ./. | erfüllt = 5 Pkt., sonst = 0 Okt. | Bewertung an Hand der Beschreibung (sh. Pkt. 3.1.6.6.5) | 5
3.6 | Röntgenstrahlereinheit
3.6.1 | zur Nutzung mit dem Detektorsystem am Rasterwandstativ, für freie Aufnahmen im Bett, Rollstuhl und am Röntgenuntersuchungstisch. | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.6.2 | Röntgenröhre für 150 kV Nennspannung | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.6.3 | Röntgenröhre mit zwei Brennflecken | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.6.4 | Wärmespeicherfähigkeit der Anode ≥ 290 kHU | KO | <16bit = Ausschluss |  | 0
3.6.5 | Wärmespeicherfähigkeit der Anode | kHU | Max.- Wert = 5 Pkt., son lineare Interpolation |  | 5
3.6.6 | Abkühlrate der Anode | kJ/min | Max.- Wert = 5 Pkt., son lineare Interpolation |  | 5
3.6.7 | Sicherung des Strahlers gegenüber thermischer Überlastung | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.6.8 | In die Blendeneinheit integrierte Flächendosisproduktmesskammer mit einer Anzeigegenauigkeit auf 2 Nachkommastellen | KO | <16bit = Ausschluss |  | 0
3.6.9 | In die Strahlereinheit integrierte Live-Bild Kamera | ja / nein | ja = 10 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.6.10 | Anzeige des Kamerabildes am Display des Bedienarbeitsplatzes | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.6.11 | Anzeige des geplanten Aufnahmefeldes über virtuelle Blenden | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.6.12 | Anpassung der Blendeneinstellung über Touch-Bedienung am Bedienmonitor | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.6.13 | Erfassung von Tiefeninformationen der geplanten Organregion | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.7 | Anlagenbedienung
3.7.1 | Folgende Systembedienungen sind mindestens gefordert: | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
3.7.2 | Nahbedienung des Röntgenuntersuchungstischs mit am Tisch integrierter Bedieneinheit | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
3.7.3 | Zusätzliche zweite Bedieneinheit zur Bedienung des Tisches auch auf der gegenüberliegenden Seite | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
3.7.4 | Nahbedienung des Rasterwandstatives | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
3.7.5 | Nahbedienung des deckenhängenden Röntgenstrahlers mit Anzeige wichtiger Untersuchungsparameter integriert in Strahlereinheit oder glw. Gelöst | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
3.7.6 | Anzeige des Patientennamen | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
3.7.7 | Anzeige des Geburtsdatums des Patienten | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
3.7.8 | Anzeige und Anpassung: Cu-Vorfilterung | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
3.7.9 | Anzeige und Anpassung: Dosiseinstellung | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
3.7.10 | Nachlaufsteuerung ein / aus | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
3.7.11 | Drehung des Displayinhaltes bei Rotation des Strahlerstativs? | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
3.7.12 | Auswahl geplanter Proceduren | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
3.7.13 | Anzeige: Detektorwinkel bei freien Aufnahmen | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.7.14 | Anzeige der Strahlerdrehung/-kippung | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.7.15 | Anzeige der Kippung des Wandstativdetektors | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.7.16 | Anzeige von Statusmeldungen für SID | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.7.17 | Anzeige von Statusmeldungen für Raster | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.7.18 | Anzeige von Statusmeldungen bei fehlender Zentrierung | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.7.19 | Anzeige des Detektorneigungswinkels bei freien Aufnahmen mit WLAN Detektoren | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.7.20 | Anzeige eines Aufnahmehelfers für die geplante Aufnahme | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.7.21 | Displaygröße | Zoll | Informativ |  | 0
3.7.22 | Fernbedienkonsole mit Bedienworkstation im Schaltraum, inkl. Flachbildmonitore, Bedienkonsole und Zubehör der neuesten Rechnergeneration | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
3.7.23 | Flachdisplay | KO | < 21 Zoll = Ausschluss
3.7.24 | Touchdisplay | ja / nein | ja = 10 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.7.25 | Ist das Drehen der Röntgenaufnahme über eine Multi-Touch-Funktion realisiert? | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.7.26 | Ist das Vergrößern der Röntgenaufnahme über eine Multi-Touch-Funktion realisiert? | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.7.27 | Ist das Fenstern der Röntgenaufnahme über eine Multi-Touch-Funktion realisiert? | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.7.28 | Es ist keine manuelle Aktivierung von Detektoren notwendig, der Systemabgleich (Standard-FD) erfolgt automatisch über das Organprogramm | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.7.29 | Der Arbeitsplatz weiß immer, welcher Detektor gerade aktiv ist. | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.7.30 | Sämtliche Arbeitsplatzrechner der Anlage sind mit speziellen und zugelassenen Untertischhalterungen aus Metall zu liefern und zu installieren. Alle Kabel müssen maximal verdeckt oberhalb und unterhalb der Tischplatte ordentlich und hygienisch einwandfrei geführt werden und müssen mit Ihrer Funktion beschriftet sein. Es ist eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung zu realisieren. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
3.7.31 | Sollten im Schaltraum für die Verkabelung systemspezifische Unterverteilungen oder Steuer- Kabelschränke notwendig werden, so sind diese unter Beachtung der Ergonomie der Arbeitsplätze mit Wandhalterungen oder mit einer Spezialkonstruktion an der Wand zu montieren und ein Freiraum von mind. 30 Oberkante Fertigfußboden zu realisieren | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
3.8 | Generatorsystem und Anlagensteuerung
3.8.1 | Mikroprozessorgesteuertes und leistungsoptimiertes vollsynchronisiertes Röntgengeneratorsystem mit automatischer Hochspannungs- und Röhrenstromregelung mit mind 80 KW Nennleistung für die digitale Radiographie. | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.8.2 | Alle Techniken der Generatorsteuerung zur Dosisreduzierung gemäß aktuellem Stand der Entwicklung und Technik sind grundlegend gefordert. | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.8.3 | Nennleistung bei 150 kV: | kV | Informativ |  | 0
3.8.4 | Spannungsbereich: | V | Informativ |  | 0
3.8.5 | Maximalstrom: | mA | Informativ |  | 0
3.8.6 | bei: | kV | Informativ |  | 0
3.8.7 | Schaltzeiten von ms: | ms | Informativ |  | 0
3.8.8 | bis: | s | Informativ |  | 0
3.8.9 | Weitere geforderte Ausführungsmerkmale:
3.8.10 | Automatische kV und mA Einstellung zur Reduzierung der Dosis | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.8.11 | Angewandte Technologie zur Dosisreduzierung: | Text | Informativ |  | 0
3.9 | Tiefenblenden
3.9.1 | Motorische Anpassung der Blenden | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.9.2 | Lichtvisierlampe in LED-Technik | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.9.3 | Laser-Lichtzeiger | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.9.4 | Vorgabe der Blendeneinstellung über die geplante Procedur | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.9.5 | Individuelle Größe der Formateinblendung programmierbar | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.9.6 | Organprogramm-gesteuerter Einsatz der Kupfer-Zusatzfilterung von 0,1 / 0,2 / 0,3 mm Cu | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.9.7 | Eigenfilterwert ≤ 1 mm Al-äquivalent bei 100 kV | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.9.8 | Kreuzlichtlaser längs und quer | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.10 | Weiteres
3.10.1 | Zusammenfügen mehrerer Einzelaufnahmen zu einem Gesamtbild z.B. der Beine oder der Wirbelsäule | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.10.2 | Automatischer Akquisitionsablauf d.h. automatischer Bewegungsablauf der Strahlerstativpositionen | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.10.3 | Erstellung der Achsstandaufnahmen mittels FD-Technologie | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.10.4 | Aufnahmetechnik für Stehenduntersuchungen am Wandstativ | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.10.5 | Aufnahmetechnik für Liegenduntersuchungen am Tisch | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.10.6 | Aufnahme der Wirbelsäule im Stehen in 3m Abstand gemäß Leitlinien-Anforderung | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.10.7 | Auf 3m Abstand fokussiertes Raster | KO | nein=Ausschluss |  | A
3.10.8 | Bildüberlappung | KO | > 8 cm = Ausschluss |  | A
3.10.9 | Auf die Körpergröße des Patienten individuell einstellbares Aufnahmefeld | KO | > 8 cm = Ausschluss |  | A
3.10.10 | Automatisches Zusammensetzen der Einzelbilder direkt an der Bedienkonsole der Modalität | KO | > 8 cm = Ausschluss |  | A
3.10.11 | Aufnahmebereich für Stehendaufnahmen von ≥ 120 cm? | KO | > 8 cm = Ausschluss |  | A
3.10.12 | Virtuelle Kollimation | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.10.13 | Berührungsgesteuerte Positionierung der Blendenlammellen an der Workstation mithilfe der 3D-Kamera | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.10.14 | Automatische Thorax Kollimation | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.10.15 | Automatische Erkennung des Thorax für Untersuchungen am Rasterwandgerät mittels 3D-Kamera. | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
3.11 | DICOm-Funktionalitäten
3.11.1 | DICOM MPPS | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
3.11.2 | DICOM Query / Retrieve | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
3.11.3 | DICOM Send | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
3.11.4 | DICOM SR | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
3.11.5 | DICOM Storage Commitment | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
3.11.6 | DICOM WLM | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
3.11.7 | erreichte Punktzahl ( ) |  | 220
3.11.8 | Gesamtpunktzahl ( ) |  | 220
| erreichbare Punktzahl |  |  |  | 220

## 4.0 Detektoren
Detektoren
Lfd. Nr. |  | Einheit | Bewertungs- gewichtung | Bieterangabe | Bewertungs- punkte (max.) | Bemerkung Bieter
4.0 | Detektoren
4.1 | Anzubieten sind digitale Flachdetektoren der neusten Gerätegeneration. Alle angebotenen Detektoren müssen in die zuvor angebotenen Röntgengeräte integriert werden können. Im Rahmen des geplanten „Detektorsharings“ und als Ausfallkonzept müssen alle angebotenen Detektoren in jedem Raum schnell und unkompliziert „angelernt“ und registriert werden können. | KO | nein=Ausschluss |  | A
4.1.1 | Beschreibung der angebotenen Lösung | Text | informativ | auf separater Anlage | 0
4.1.1.1 | Bewertet werden die Flexibilität und die Mobilität des Systems in Hinblick auf die geplante Nutzung im Klinikum. | ./. | erfüllt = 5 Pkt., sonst = 0 Okt. | Bewertung an Hand der Beschreibung (sh. Pkt. 4.1.1) | 5
4.2 | Die Detektoren müssen über einen internen Akkuspeicher verfügen, der in den Geräten oder an den entsprechenden Ladestationen aufgeladen werden kann. Eine entsprechende Betriebsanzeige muss den Ladezustand des Detektors anzeigen. | KO | nein=Ausschluss |  | A
4.3 | Konstruktiv sind die Flachdetektoren so anzubieten, dass sie bei sachgemäßer Behandlung vor Beschädigungen und Zerstörung geschützt sind. Wenn nötig ist hier eine entsprechende Schutzhülle / Gehäuse oder gleichwertig mit anzubieten. | KO | nein=Ausschluss |  | A
4.4 | sämtliche anzubietende Detektoren sind komplett vor Ort zu liefern, zu montieren und betriebsbereit, inklusive der notwendigen Sachverständigenprüfung, zu übergeben sowie einzuweisen und zu schulen gemäß Schulungsanforderung der Position. | KO | nein=Ausschluss |  | A
4.5 | sämtliche anzubietende Detektoren sind auf separater Anlage, unter Bezug auf die Positionsnummer, angebotsspezifisch zu beschreiben | KO | nein=Ausschluss |  | A
4.5.1 | Bewertung der Qualität, Funktionalität und Flexibilität des Detektorkonzeptes
4.5.1.1 | Bewertet wird die Realisierung eines innovativen Detektorkonzeptes mit für freie Aufnahmen flexibel einsetzbaren kabellosen Detektoren, dem notwendigen Zubehör zur sicheren Aufbewahrung und zum Einsatz der Detektoren so wie der Leistungsfähigkeit und Qualität des workflowoptimierten und flexiblen Konzepts mit Verwendung des Detektors an ggf. weiteren Anlagen des Herstellers. | Text (auf Anlage) | Hervorragend erfüllt = 5 Pkt., erfüllt = 3 Pkt., gegeringfügig erfüllt = 1,5 Pkt., nicht erfüllt = 0 Pkt. | (Beschreibung auf Anlage) | 5
4.5.1.2 | Bewertet wird die Qualität des Konzeptes im Hinblick auf die nachweisbare Belastbarkeit der Detektoren und dem Schutz vor Beschädigungen sowie die Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung in der Haltbarkeit und Wertigkeit der Konstruktion des Detektors. | Text (auf Anlage) | Hervorragend erfüllt = 5 Pkt., erfüllt = 3 Pkt., nicht erfüllt = 0 Pkt. | (Beschreibung auf Anlage) | 5
4.6 | Festinstallierter Flachdetektor
4.6.1 | großer Flachbilddetektor der neuesten Generation als festinstalliertes Detektorsystem zur Nutzung im Rasterwandstativ | KO | nein=Ausschluss |  | A
4.6.3 | Detektor mit einer Detektorgröße von mind. 42 x 42 cm, mehrfach umschaltbar | KO | nein=Ausschluss |  | A
4.6.4 | Hochauflösendes Detektorsystem mit einer Pixelgröße kleiner oder gleich 150 Mikrometer und mit hoher räumlicher Auflösung und hohem Detektorwirkungsgrad (DQE) zur Dosisminimierung | KO | nein=Ausschluss |  | A
4.6.5 | Detektor inklusive werkzeuglos abnehmbaren Streustrahlenraster. | KO | nein=Ausschluss |  | A
4.6.6 | Bildmatrix größer 3 K Matrix/ 14 Bit Bildtiefe: | …K Matrix / …Bit | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
4.6.7 | Pixelgröße kleiner oder gleich 150 Mikrometer: | µm | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
4.6.8 | DQE: | % | Max.-Wert = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
4.6.9 | Detektor Eingangsfläche größer gleich 40 x 40 cm: | …x… cm | Informativ |  | 0
4.6.10 | Mind. zweifach umschaltbar auf: | cm | Informativ |  | 0
4.6.11 | Detektormaterial (Caesiumjodit oder glw.): | Text | CJ = 5 Pkt., glw. = 2 Pkt. |  | 5
4.6.12 | Material entspricht dem aktuellsten Entwicklungsstand des Herstellers hinsichtlich Optimierung von Bildqualität bei gleichzeitiger Dosisminimierung | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
4.6.13 | Hersteller Flachdetektor: | Text | Informativ |  | 0
4.6.14 | Typ/Bezeichnung: | Text | Informativ |  | 0
4.7 | Mobiler, Kabelloser Flachdetektor min. 34x42 cm
4.7.1 | kabelloser Flachbilddetektor der neuesten Generation zur Verwendung in der Aufnahmeeinheit im Röntgenuntersuchungstisch, für freie Aufnahmen am Tisch oder im mobilen Röntgensystem | KO | nein=Ausschluss |  | A
4.7.2 | Detektorgröße mind. 34 x 42 cm, mehrfach umschaltbar | KO | nein=Ausschluss |  | A
4.7.3 | hochauflösendes Detektorsystem mit einer Pixelgröße kleiner oder gleich 150 Mikrometer und mit hoher räumlicher Auflösung und hohem Detektorwirkungsgrad (DQE) zur Dosisminimierung. | KO | nein=Ausschluss |  | A
4.7.4 | Detektor inklusive werkzeuglos abnehmbaren Streustrahlenraster. | KO | nein=Ausschluss |  | A
4.7.5 | Bildmatrix größer 2 K Matrix/ 14 Bit Bildtiefe: | …K Matrix / …Bit | Max.-Wert = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
4.7.6 | Pixelgröße kleiner oder gleich 150 Mikrometer: | µm | Mind.-Wert = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt.; >150 µm = Ausschluss |  | 5
4.7.7 | DQE: | % | Max.-Wert = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
4.7.8 | Detektorfläche mind. 35 x 43 cm: | …x… cm | Informativ |  | 0
4.7.9 | Kabelloser Flachdetektor inkl. Dockingstation | KO | nein=Ausschluss |  | A
4.7.10 | Geeignet für modernes Detektor-Sharing | KO | nein=Ausschluss |  | A
4.7.11 | Hochbelastbares, speziell für die Anforderungen für frei positionierbare Aufnahmen entwickeltes, Gehäuse | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
4.7.12 | Belastbarkeit des Gehäuses größer 100 kg, geeignet für Fußaufnahmen mit Belastung des Detektorgehäuses | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
4.7.13 | Detektormaterial (Caesiumjodit oder glw.): | Text | CJ = 5 Pkt., glw. = 2 Pkt. |  | 5
4.7.14 | Material entspricht dem aktuellsten Entwicklungsstand des Herstellers hinsichtlich Optimierung von Bildqualität bei gleichzeitiger Dosisminimierung | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
4.7.15 | Detektorgewicht mit Batterie | kg | Mind.-Wert = 5 Pkt. sonst lineare Interpolation |  | 5
4.7.16 | Detektor wird automatisch im System geladen (quer oder länges eingelegt) | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
4.7.17 | Fest integrierter Handgriff | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
4.7.18 | Bei nicht integriertem Handgriff, Zubehör kann während der Aufnahme angebracht bleiben, entsprechende Zertifikate für die Eignung sind beizulegen | ja / nein | informativ |  | 0
4.7.19 | Lebensdauer des Akkus: | h | Informativ |  | 0
4.7.20 | kann eine Akkuwechsel eigenständig durch den AN erfolgen? | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
4.7.21 | wenn ja: Kosten für zusätzlichen Akku | € | Preiskriterium |  | Preis
4.7.22 | wenn nein: Preis für einen Akkutausch durch AG | € | Preiskriterium |  | Preis
4.7.23 | zusätzlichesLadegerät für Akku | € | Preiskriterium |  | Preis
4.7.24 | Detektor mit Detektorschutzsystem. Speziell entwickelte Konstruktion mit Schutzfunktionen im Gehäuse des Detektors, die eine Beschädigung des Detektors bei Fallhöhen um 60 cm verhindern | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
4.7.25 | Beschreibung Detektorschutz: | Text | Informativ |  | 0
4.7.26 | Lagesensor für eine exakte Ausrichtung des Strahlers zum Detektor bei freien Aufnahmen | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
4.7.27 | Möglichkeit zum Schutz des Detektors bei freien Aufnahmen (z.B. Schutzplatte o.Ä.) | ja / nein | ja = 5 Pkt., sonst = 0 Pkt. |  | 5
4.7.28 | Möglichkeit den mobilen Detektor auf einem fahrbaren Stativ zu sichern um z.B. seitliche Angestelle Aufnahmen zu ermöglichen | KO | nein=Ausschluss |  | A
4.7.29 | Hersteller Flachdetektor: | Text | Informativ |  | 0
4.7.30 | Typ/Bezeichnung: | Text | Informativ |  | 0
| Gesamtpunktzahl ( ) |  | 110
| erreichte Gesamtpunktzahl Angebot ( ) |  |  |  | 110

## 5.0 MRT
1,5 Tesla MRT
Lfd. Nr. |  | Einheit | Bewertungs- gewichtung | Bieterangabe | Bewertungs- punkte (max.) | Bemerkung Bieter
5.0 | Magnetresonanztomograph 1,5 Tesla
5.1 | Allgemeines
5.1.1 | Gefordert wird ein neues kompaktes, hochauflösendes Kernspintomographie-System der Spitzenklasse mit supraleitendem ca. 1,5 Tesla Magneten | KO | nein=Ausschluss |  | A
5.1.2 | Das System muss umfangreiche Protokolle für folgende Untersuchungregionen enthalten: MR-Angiografie, Kardio-MRT, neurologische Bildgebung, abdomionelle Bildgebung, orthopädische Bildgebung, onkologische Bildgebung, Ganzkörperbildgebung | KO | nein=Ausschluss |  | A
5.1.3 | Das System muss einen effizienten Workflow ermöglichen durch einfache Lagerung des Patienten, schnellen Spulen-Setup, und einer einfachen Auswertung der geforderten Untersuchungstechniken. | KO | nein=Ausschluss |  | A
5.1.4 | Die verwendeten Spulen müssen möglichst leicht sein und sollten eine flexible und bequeme Lagerung der Patienten ermöglichen. | KO | nein=Ausschluss |  | A
5.1.5 | Das System muss Schnittstellen im DICOM-Format für die Anbindung an ein RIS-/PACS-System bieten. | KO | nein=Ausschluss |  | A
5.2 | Magnetsystem
5.2.1 | Feldstärke 1,5 Tesla | KO | nein=Ausschluss |  | A
5.2.2 | Klinisch genutztes Messfeld:
5.2.3 | horizontal | cm | < 50 cm = Ausschluss |  | A
5.2.4 | vertikal | cm | < 50 cm = Ausschluss |  | A
5.2.5 | Längsachse | cm | < 50 cm = Ausschluss |  | A
5.2.6 | Homogenität des Magnetfeldes für Kugelvolumen mit maximal d = 40 cm, kleiner 5 ppm gemäß Anforderung der KV. | KO | nein=Ausschluss |  | A
5.2.7 | Tunnellänge inkl. Konus mit Verkleidung (äußere Gantryabmessungen in Tunnelnähe) | cm | ≤ 160 = 10 Punkte < 170 = 5 Punkte ≥ 170 = 0 Punkte |  | 10
5.2.8 | Engster Durchmesser der Patientenöffnung inkl. Verkleidungen | cm | Max- Wert = 10 Pkt, sonst lineare Interpolation |  | 10
5.3 | Magnetabschirmung
5.3.1 | Entfernung der 0,5 mT Linie vom ISO-Zentrum | … cm - … cm | Informativ |  | 0
5.3.2 | X-Achse (horizontal) | cm | Informativ |  | 0
5.3.3 | Y-Achse (vertikal) | cm | Informativ |  | 0
5.3.4 | Z-Achse (längs) | cm | Informativ |  | 0
5.3.5 | Aktive Abschirmung des Magneten auch während der Messung gegenüber externen Magnetfeldern oder beweglichen Eisenmassen. | KO | nein=Ausschluss |  | A
5.3.6 | Beschreibung der Methode der aktiven Abschirmung des Magneten während der Messung, Abweichungen sind anzugeben: | Text | Informativ |  | 0
5.4 | Helium
5.4.1 | Gefordert wird ein System mit Null-Helium-Abdampf. | kW | <100kW = Ausschluss |  | A
5.4.2 | Heliumverbrauch im Normalbetrieb (Liter pro Monat) | L/Monat | Mind.-Wert = 10 Pkt., sonst lineare Interpolation |  | 10
5.4.3 | Heliumverbrauch im Normalbetrieb (Nachfüllintervall in Monaten) | Monate | Max.-Wert = 10 Pkt., sonst lineare Interpolation |  | 10
5.5 | Shim-System
5.5.1 | Shimming des Magneten bei Installation. | KO | nein=Ausschluss |  | A
5.5.2 | Patientenspezifisches Shimmen des Magneten für anspruchsvolle Anwendungen. Beschreibung der Methode der patientenspezifischen Shimming für Messungen. | Text | nein=Ausschluss |  | A
5.6 | Gradientensystem
5.6.1 | Die max. Gradientenfeldstärke und die max. Slewrate müssen gleichzeitig in einer Messung verfügbar sein. | I | Informativ |  | 0
5.6.2 | Bei Gradientensystemen mit mehreren Betriebsarten (höhere Feldstärke mit niedrigerer Slewrate oder umgekehrt) sind die Spezifikationen für jeden Gradienten Modus entsprechend der u.a. Kriterien als Anlage (maximal 2 Seiten) beizufügen. | I | Informativ |  | 0
5.6.3 | Name des Gradientensystems | Text | Informativ |  | 0
5.7 | Gradientenfeldstärke
5.7.1 | alternativ: Maximale Gradientenfeldstärke (Feldstärke), (bei freier Einstellung der Gradientenpulsform, wie z.B. Trapezform), pro Raumachse (keine Vektorsumme, keine Effektivwerte). | KO | < 44mT/m = Ausschluss |  | A
5.7.2 | Horizontale Achse (x, "links-rechts"):
5.7.3 | Gradientenfeldstärke | mT/m | Informativ |  | 0
5.7.4 | Maximale Slewrate (x-Richtung) bei dieser Feldstärke | T/m/s | Informativ |  | 0
5.7.5 | Maximales FoV bei dieser Feldstärke | cm | Informativ |  | 0
5.7.6 | Vertikale Achse (y, "anterior-posterior"):
5.7.7 | Gradientenfeldstärke | mT/m | Informativ |  | 0
5.7.8 | Maximale Slewrate (y-Richtung) bei dieser Feldstärke | T/m/s | Informativ |  | 0
5.7.9 | maximales FoV bei dieser Feldstärke | cm | Informativ |  | 0
5.7.10 | Längsachse (z, "cranio-caudal"):
5.7.11 | Gradientenfeldstärke | mT/m | Informativ |  | 0
5.7.12 | Maximale Slewrate (z-Richtung) bei dieser Feldstärke | T/m/s | Informativ |  | 0
5.7.13 | maximales FoV (z-Richtung) bei dieser Feldstärke | cm | Informativ |  | 0
5.8 | Slewrate
5.8.1 | Maximale Slewratepro Raumachse (keine Vektorsumme, keine Effektivwerte). | KO | < 200T/m/s = Ausschluss |  | A
5.8.2 | Horizontale Achse (x, "links-rechts"):
5.8.3 | Slewrate | T/m/s | Informativ |  | 0
5.8.4 | Maximale Gradientenfeldstärke (x-Richtung) bei dieser Slewrate | mT/m | Informativ |  | 0
5.8.5 | maximales FoV bei dieser Slewrate | cm | Informativ |  | 0
5.8.6 | Vertikale Achse (y, "anterior-posterior"):
5.8.7 | Slewrate | T/m/s | Informativ |  | 0
5.8.8 | Maximale Gradientenfeldstärke (y-Richtung) bei dieser Slewrate | mT/m | Informativ |  | 0
5.8.9 | maximales FoV bei dieser Slewrate | cm | Informativ |  | 0
5.8.10 | Längsachse (z, "cranio-caudal"):
5.8.11 | Slewrate | T/m/s | Informativ |  | 0
5.8.12 | Maximale Gradientenfeldstärke (z-Richtung) bei dieser Slewrate | mT/m | Informativ |  | 0
5.8.13 | maximales FoV (z-Richtung) bei dieser Slewrate | cm | Informativ |  | 0
5.9 | Leistung des Gradienteverstärkers
5.9.1 | keine Vektorsummen, keine Effektivwerte)
5.9.2 | Maximale Ausgangspannung des Gradientenverstärkers pro Achse | V | Informativ |  | 0
5.9.3 | Maximaler Ausgangsstrom des Gradientenverstärkers pro Achse | Anzahl | Informativ |  | 0
5.9.4 | Maximale Leistung des Gradientenverstärkers pro Achse | kW | Informativ |  | 0
5.10 | Hochfrequenzsystem
5.10.1 | Leistungsstarker Hochfrequenzsender für anspruchsvollste Pulssequenzen bei der Bildgebung und Funktionsmessung. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.10.2 | HF-System mit folgender Forderung: Anzahl der vollwertig nutzbaren unabhängigen Empfangskanäle, die gleichzeitig in einem Scan (einer Sequenz) und in einem FOV genutzt werden und jeweils unabhängige Teilbilder erzeugen | ja / nein | <48 = Ausschluss |  | A
5.10.3 | Als Beleg ist ein Dokument beizufügen, welches die simultan gemessenen Bilddaten je Kanal und einem FOV separat darstellt. Die Messung muß an der zukünftigen Installation reproduzierbar ist. | Anlage | Anlage vorhanden = 5 Pkt., sonst 0 Pkt. |  | 5
5.10.4 | Gefordert wird ein HF Sender mit möglichst großer Ausgangsleistung | kW | Max-Wert = 5 Pkt, sonst 0 Pkt. |  | 5
5.11 | Spulen
5.11.1 | Gefordert ist ein integrales Spulenkonzept für höchste Bildqualität, minimale Mess- und Rüstzeiten und wirtschaftliche Erweiterungsmöglichkeiten. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.11.2 | Mit Ausnahme der orthopädischen Spulen, können hierbei sowohl dedizierte Spulen als auch Spulenkombinationen angeboten werden.
5.11.3 | Es wird besonderer Wert auf eine adäquate Spulenausstattung mit einer entsprechend hohen Spulenelementdichte gelegt. Eine Kumulierung des Signals von mehreren Spulenelementen auf einen HF-Kanal (A/D-Wandler) ist als ein Element zu werten.
5.12 | Spulenausstattung
5.12.1 | für Kopf-Hals-Untersuchungen | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.12.2 | als Einzelspule oder in Kombination zur Bildgebung und Angiographie, geeignet für parallele Bildgebung; Angabe der Elemente: pro Tischposition, d.h. ohne Tischverschiebungen | Anzahl | > 16 = 5 Pkt.; 16 = 2 Pkt. < 16 = 0 Pkt. |  | 5
5.12.3 | Bei Kombination von Spulen Angabe der verwendeten Einzelspulen | Text | Informativ |  | 0
5.12.4 | Kopf-Halsspule kippbar und kabellos positionierbar, um bei wechselnden Untersuchungen einen schnelleren Arbeitsablauf zu ermöglichen | ja / nein | ja = 5 Pkt., nein = 0 Pkt. |  | 5
5.12.5 | für Wirbelsäulen-Untersuchungen | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.12.6 | als Einzelspule ohne Kombination zur Abdeckung der ganzen Wirbelsäule (ohne HWS), geeignet für parallele Bildgebung; Angabe der Elemente | Anzahl | > 20 = 5 Pkt.; 20 = 2 Pkt. < 20 = 0 Pkt. |  | 5
5.12.7 | für Körperstamm-Unterschungen | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.12.8 | als Einzelspule oder in Kombination für die thorakale, abdomindelle Bildgebung, Hüfte, Becken oder Sellink in einer Untersuchung, geeignet für parallele Bildgebung; Angabe der Elemente: pro Tischposition, d.h. ohne Tischverschiebungen | Anzahl | > 30 = 5 Pkt.; 30 = 2 Pkt. < 30 = 0 Pkt. |  | 5
5.12.9 | Hochauflösende flexible Spule, groß | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.12.10 | Große flexible Einzelspule ohne Kombination; Angabe der Elemente | Anzahl | > 16 = 5 Pkt.; 16 = 2 Pkt. < 16 = 0 Pkt. |  | 5
5.12.11 | Hochauflösende flexible Spule, klein | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.12.12 | Kleine flexible Einzelspule ohne Kombination; Angabe der Elemente | Anzahl | > 16 = 5 Pkt.; 16 = 2 Pkt. < 16 = 0 Pkt. |  | 5
5.12.13 | für periphere Angiographie | ja / nein | ja = 5 Pkt., nein = 0 Pkt. |  | 5
5.12.14 | Spule(n) zur Bildgebung und Gefäßdarstellung beider Beine und des unteren Abdomens, geeignet für parallele Bildgebung; Angabe der Elemente: pro Tischposition, d.h. ohne Tischverschiebungen | Anzahl | > 20 = 5 Pkt.; 20 = 5 Pkt. < 20 = 0 Pkt. |  | 5
5.12.15 | Kniespule | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.12.16 | Dedizierte Spule mit fester Geometrie als Sende/Empfangsspule ausgeführt, zur Untersuchungs des Kniegelenks; geeignet für parallele Bildgebung; Angabe der Elemente: pro Tischposition, d.h. ohne Tischverschiebungen | Anzahl | > 16 = 5 Pkt.; 16 = 2 Pkt. < 16 = 0 Pkt. |  | 5
5.12.17 | Schulterspule | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.12.18 | Dedizierte Spule mit fester Geometrie zur Untersuchungs des Schultergelenks; geeignet für parallele Bildgebung; Angabe der Elemente: pro Tischposition, d.h. ohne Tischverschiebungen | Anzahl | Informativ |  | 0
5.12.19 | Sprunggelenksspule | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.12.20 | Dedizierte Spule mit fester Geometrie zur Untersuchung von Fuß und Fuß-Sprunggelenk; geeignet für parallele Bildgebung; Angabe der Elemente: pro Tischposition, d.h. ohne Tischverschiebungen | Anzahl | Informativ |  | 0
5.12.21 | Handgelenksspule | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.12.22 | Dedizierte Spule mit fester Geometrie zur Untersuchung der ganzen Hand und des Handgelenks; geeignet für parallele Bildgebung; Angabe der Elemente: pro Tischposition, d.h. ohne Tischverschiebungen | Anzahl | Informativ |  | 0
5.12.23 | Auf separater Anlage ist je angebotener Spule (Einzelspulen) eine Spulenbeschreibung mit den folgenden Angaben aufzuführen. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.12.24 | Spuelenbezeichnung | Text | Informativ |  | 0
5.12.25 | Einsatzgebiet der Spule
5.12.26 | Anzahl Spulenelemente
5.12.27 | Max. Ausleuchtung
5.12.28 | Spuelengewicht
5.12.29 | Wo wird die Spule an das System angeschlossen (Magnet, Tisch, etc.)
5.12.30 | Wie wird der Spulenstecker gesteckt; Kurzbeschreibung (z.B. Mechanismus, Einhand-/Zweihand-Bedienung etc.)
5.12.31 | Die Spule kann innerhalb der Messung mit anderen Spulen kombiniert werden?
5.12.32 | ggf. weitere Besonderheiten der Spule
5.13 | Allgemeines Spulenhandling
5.13.1 | Vollautomatische Identifikationen der angebotenen Spulen. | ja/nein | ja = 5 Pkt., nein = 0 Pkt. |  | 5
5.13.2 | Vollautomatische Lokalisation und Anzeige der Spulenposition in Bezug zur Anatomie bei der Untersuchungsplanung am Bedienrechner. | ja/nein | ja = 5 Pkt., nein = 0 Pkt. |  | 5
5.13.3 | Vollautomatische An- und Abwahl der Spulen und der Spulenelemente bei der Untersuchungsplanung am Bedienrechner. | ja/nein | ja = 5 Pkt., nein = 0 Pkt. |  | 5
5.13.4 | Graphische Darstellung der angewählten Spulenelemente auf dem Übersichtsbild der Bedienkonsole und manuelle An- und Abwahl der Spulenelemente innerhalb der Grafik. | ja/nein | ja = 5 Pkt., nein = 0 Pkt. |  | 5
5.13.5 | Spulenelemente von unterschiedlichen Spulen sollen kombinierbar sein, d.h. gleichzeitige Verwendung von Spulenelementen aus verschiedenen Spulen in einem einzigen Scan. | ja/nein | ja = 5 Pkt., nein = 0 Pkt. |  | 5
5.13.6 | Wie muss die Spule vor der Messung abgestimmt werden und wie lange dauert dieser Vorgang? | s | Dauer = 0 = 5 Pkt., > 0 = 0 Punkte |  | 5
5.13.7 | Max. Anzahl der Spulen (nicht Spulenelemente), die gleichzeitig am Tisch anschließbar sind? | Anzahl | Informativ |  | 0
5.13.8 | Max. Anzahl der Spulenelemente, die gleichzeitig am Tisch anschließbar sind? | Anzahl | Informativ |  | 0
5.14 | Patientenlagerung
5.14.1 | fest montierter Patiententisch | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.14.2 | tiefste Tischhöhe über Fertigfußboden | cm | ≤ 57 cm = 10 Punkte ≤ 67 cm = 5 Punkte > 67 cm = 0 Punkte |  | 10
5.14.3 | max. Patientengewicht (vertikale Tischbeweglich ist möglich) | kg | ≥ 250 cm = 10 Punkte < 250 cm = 5 Punkte < 200 cm = 0 Punkte |  | 10
5.14.4 | Vollumfängliche Steuerung des Patiententisches von der Bedienkonsole aus, inkl. Rein- und Rausfahren. | ja/nein | ja = 5 Pkt., nein = 0 Pkt. |  | 5
5.14.5 | Bedieneinheiten für den Tisch jeweils links und rechts des Tunnels. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.14.6 | Tisch im Notfall mit Patienten aus dem MRT herausziehbar | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.14.7 | Tunnelbeleuchtung für den Patienten, in mehreren Stufen einstellbar am Magneten. | ja/nein | ja = 5 Pkt., nein = 0 Pkt. |  | 5
5.14.8 | Tunnelbelüftung (zur Wärmeabfuhr und Klaustrophobie-Prophylaxe), in mehreren Stufen einstellbar am Magneten. | ja/nein | ja = 5 Pkt., nein = 0 Pkt. |  | 5
5.14.9 | Wechselsprechanlage für den Untersuchungsraum und zum Kopfhörer mit Verbindung zum Bedienplatz im Schaltraum. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.14.11 | Patientenkopfhörer für Patientenkommunikation bzw. Musikeinspielung, MRT-geeignet zum Anschluss an eine Standard-Musikanlage oder MP3-Player im Schaltraum. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.14.12 | Lagerungszubehör, gefordert sind mindestens:
5.14.13 | 1x Satz Kissen zur bequemen Patientenlagerung | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.14.14 | 1x Satz Keile | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.14.15 | 1x Satz Fixierungsgurte | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.14.16 | 1x Satz Kissen bzw. Keile zur Fütterung von Spulen | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.14.18 | Physiologische Triggerung
5.14.19 | EKG-, Puls und Atemtriggerung, Darstellung an der Bedienkonsole und am Patientetisch/Magneten. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.14.20 | Beschreibung der EKG-Ableitung (z.B. Ableitungen nach Goldman, Vektor-EKG, Signalübertragung drahtlos oder kabelgebunden): | Text | Informativ |  | 0
5.15 | Parallele Bildgebung
5.15.1 | Der Scanner muss mit allen verfügbaren Optionen bzgl. der parallelen Bildgebung ausgestattet sein (Vollausstattung). | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.15.2 | Parallele Bildgebung in einer Richtung mit Faktor X und in zwei Richtungen X zur Messbeschleunigung und damit Verkürzung der Untersuchungszeit. | Faktor | Faktor: in eine Richtung <4 = Ausschluss in zwei Richtungen < 12 = Ausschluss |  | A
5.15.3 | Ortsraum basierte Techniken | ja/nein | ja = 5 Pkt., nein = 0 Pkt. |  | 5
5.15.4 | Name der Techniken inkl. Kurzbeschreibung | Text | Informativ |  | 0
5.15.5 | k-Raum basierte Techniken | ja/nein | ja = 5 Pkt., nein = 0 Pkt. |  | 5
5.15.6 | Name der Techniken inkl. Kurzbeschreibung | Text | Informativ |  | 0
5.15.7 | Messzeit für den Vorbereitungsscan (prescan zum Kalibrieren) beim Einsatz der parallelen Bildgebung. | s | Informativ |  | 0
5.15.8 | Bei welchen Sequenzen ist die parallele Bildgebung anwendbar, in Kombination mit Herzstudien, Diffusion, Perfusion, Atemstopptechnik, Atemtriggerung und freier Atmung. | Text | Informativ |  | 0
5.15.9 | In welchen Körperregionen ist die parallele Bildgebung bei der hier angebotenen Systemkonfiguration nicht anwendbar? | Text | Informativ |  | 0
5.16 | Spezialisierte Hard- und Software
5.16.1 | Spezialisierte Hard- und Software zur Korrektur der Variabilität des Patienten:
5.16.2 | Automatische Erfassung der Atmung mit integrierten Sensoren, ohne Positionieren eines Atemgurtes oder -kissens und ohne Interaktion des Bedienpersonals. Das Signal muß auch zur Atem-Triggerung nutzbar sein. | Text | Atemsensor im FoV = 10 Pkt.; Atemsensor außerhalb des FoV = 5 Pkt.; Forderung teilweise/ nicht erfüllt = 0 Pkt. |  | 10
5.16.3 | Organspezifische Positionierung des Patienten auf Knopfdruck automatisch im Iso-Zentrum des Magneten ohne Notwendigkeit eines Laserlichtvisiers. | ja/nein | ja = 10 Pkt., nein = 0 Pkt. |  | 10
5.16.4 | Methode für den Ausgleich der durch Patienten induzierte Feldinhomogenitäten im Hals/Nackenbereich für eine homogene Fettsättigung: | Text | mit intgerierter ShimSpule mit spektraler Fettsättigung = 10 Pkt; mit Dixon-Technik = 5 Pkt.; nicht vorhanden = 0 Pkt. |  | 10
5.16.5 | Ausgleich der durch Patienten induzierte Feldinhomogenitäten über den gesamten Körper mindestens für TSE und Diffusion: | Text | das Volumen wird Schicht für Schicht korrigiert = 10 Pkt.; das Volumen wird als Ganzes korrigiert = 5 Pkt.; keine = 0 Pkt. |  | 10
5.17 | Rechnersystem und Speichermedien
5.17.1 | Alle Rechner zur Steuerung und ggf. Bildrekonstruktionsrechner mit hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit, entsprechend der neuesten verfügbaren Technologie. Aktuelle Rechnergeneration, möglichst mit Windows oder Linux. Akquisitionsmatrizen mindestens 256², 512², 1024². | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.17.2 | Echtzeit-Bildrekonstruktion mit mindestens 10.000 Bilder/s für Messmatrix 256² bei 100% FOV. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.17.3 | Möglichkeit zum Anschluss eines USB Speichers (Festplatte oder USB-Sticks) zum Datenexport und –sicherung | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.18 | Bedienkonsole
5.18.1 | Bedienkonsole zur Akquisition und Auswertung von Untersuchungen. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.18.2 | Deutschsprachige Bedienoberfläche und Systemführung und frei programmierbare Protokolle. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.18.3 | Hochauflösender farbiger LCD/TFT-Monitor | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.18.4 | Ein Monitor mit Taskcards für schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Ansichten (z.B. Messen, Auswerten) oder zwei Monitore. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.18.5 | Tastatur und Maus | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.19 | Timerfunktion für Systemstart
5.19.1 | Automatischer Systemstart: Timerfunktion, die es ermöglicht zu einem einstellbaren Zeitpunkt das System automatisch hochfahren zu lassen. Das System soll somit zu einem gegebenen Zeitpunkt bereits messbereit sein und die sofortige Durchführung von Patientenuntersuchungen ohne Verzögerung gestatten. | ja/nein | ja = 5 Pkt., nein = 0 Pkt. |  | 5
5.20 | Allgemeine Bediensoftware
5.20.1 | Gefordert ist eine allgemeine Bediensoftware für die MR-Bilddatenaufnahme und Nachbearbeitung | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.20.2 | vollautomatisiertes Messen | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.20.3 | Übernahme von Parametern | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.20.4 | Anzeigen der Bilddaten in wählbaren Anzeigeformaten | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.20.5 | Anzeige physiologischer Signale (z.B. Triggersignale, Atmung, Puls, EKG) | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.20.6 | Erstellung und Speichern von eigenen Messprotokollen und Untersuchungsabläufen. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.20.7 | 3D-Nachbearbeitung, z.B. MIP, MPR, Subtraktion, übliche Bildalgebra | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.20.8 | protokollintegrierte Erzeugung von Parameterkarten, z.B. ADC, TTP | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.20.9 | dynamische Analysen | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.20.10 | Vernetzung im DICOM 3.0 Standard | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.20.11 | Vollautomatische Atemkommandos bei den entsprechenden Messungen und Untersuchungen in verschiedenen Sprachen | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.20.12 | Vom Anwender frei programmierbare Ansagen in verschiedenen Sprachen | ja/nein | ja = 5 Pkt., nein = 0 Pkt. |  | 5
5.21 | Spezielle Software
5.21.1 | Gefordert ist spezielle Software für sämtliche folgende Untersuchungstechniken:
5.21.2 | Neurologische Bildgebung | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.21.3 | Wirbelsäule | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.21.4 | Muskel/Skelett (Orthopädie) | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.21.5 | Becken, Abdomen, Thorax und Kolondarstellung | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.21.6 | kardiologische Bildgebung | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.21.7 | Angiographie (ToF, Phasenkontrast) | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.21.8 | Kontrastmittelangiographie | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.21.9 | Ultrahohe zeitliche Auflösung | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.21.10 | Ultraschnelle Messungen | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.21.11 | parallele Bildgebung | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.21.12 | Neurodiffusion | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.21.13 | Ganzkörperdiffusion | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.21.14 | Perfusion | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.21.15 | Suszeptibilitätsgewichtete Bildgebung 2D | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.22 | Bildgebungssoftware
5.22.1 | Bildgebungssequenzen und -techniken:
5.22.2 | Gefordert werden alle gängigen Sequenzen wie Spin Echo (SE), Schnelles Spin Echo, Inversion Recovery (IR), Turbo IR, Gradientenecho (GRE) in den verschiedenen Varianten, Echo Planar Imaging (EPI) auch in SingleShot-Technik, usw. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.22.3 | Gefordert werden alle gängigen Fettunterdrückungstechniken wie Fettsättigung, Wasseranregung, DIXON, usw. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.22.4 | Gefordert werden Artefaktreduktionstechniken wie: Flusskompensation, Vorsättigung, physiologische Triggerung (EKG, Atmung), usw. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.22.5 | Gefordert werden Techniken zur Artefaktunterdrückung durch spezielle Abtastung des k-Raumes (radiale Techniken: Propeller, BLADE, MULTIVAN, o.ä.) | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.22.6 | Reduzierung von Suszeptibilitätsartefakten („Metallartefakte“)
5.22.7 | Spezielle Techniken zur Reduzierung von Suszeptibilitätsartefakten, speziell bei Metall-Implantaten auch aus benachbarten Bildebenen, (z.B. SEMAC). | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.22.8 | Allgemeine Mess- und Sequenz-Parameter
5.22.9 | min. FoV | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.22.10 | min. Schichtdicke 2D | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.22.11 | min. Schichtdicke 3D | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.22.12 | Max. EPI-Faktor | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23 | Bildgebungssoftware
5.23.1 | Angiographie
5.23.2 | Gefordert sind Gefäßuntersuchungen mit Techniken wie Inflow, Kontrastverstärkt und Phasenkontrast. Artefaktreduzierung durch Triggerung. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.3 | 2D- und 3D-Inflow mit mitlaufendem Sättigungs-Block (Venen) zur Absättigung nicht gewünschter Gefäße | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.4 | Automatische Signaloptimierung unter Benutzung der Senstivitätsprofile der verwendeten Spule. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.5 | Technik zur Vergrößerung des Messbereiches (Tisch­verschiebung). | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.6 | MTC zur Unterdrückung von Gewebesignal | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.7 | Gating-Technik zur Unterdrückung von Fluss-Artefakten. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.8 | Kontrastverstärkte und Inflow-Angiographie mit Fettunterdrückung ohne Messzeitverlängerung. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.9 | Optimierte k-Raum-Auslesung in 3D zur Verkürzung der Messzeit. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.10 | Bolusdetektion zur Vereinfachung kontrastmittelgestützter Angiographiemessungen. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.11 | Automatische MIP-Berechnung der gesamten Gefäßstruktur. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.12 | Automatisches Zusammenfügen der aus mehreren Etagen einer Untersuchung zu einem nahtlosen Gesamtbild | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.13 | 4D-Angiographie (TRAK, TWIST, o.ä.)
5.23.14 | Ultraschnelle Sequenzen für die kontrastmittelunterstützte MR-Angiographie (ceMRA). | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.15 | Zeitlich hochaufgelöste, dynamische 3D-MRA. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.16 | Spezielle Sequenz für kontrastverstärkte Angiographie zur sicheren Messung der arteriellen Phase mit Unterdrückung der venösen Phase. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.17 | MR-Angiographie mit höchstmöglicher zeitlicher und räumlicher Auflösung bei Untersuchungen wie z.B. AVM’s des Gehirns, angeborene Herzfehler, Hämodialyse Shunts, Diabetespatienten mit kurzen arteriovenösen Flusszeiten in Unterschenkel und Füßen. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.18 | Kardiologie
5.23.19 | Gefordert sind Messprotokolle für die Herzbildgebung, inklusive zugehöriger Gefäße, mit schnellen atemgetriggerten Sequenzen oder in Atemanhaltetechnik: | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.20 | Getriggerte Multiphasen-Studien. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.21 | Herzfunktion in Ruhe und unter Belastung mit pro­spektiver und retrospektiver Triggerung. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.22 | Black-Blood Darstellung mit schnellen SE und GRE für hohen Kontrast zwischen Blut und umliegenden Gewebe. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.23 | Protokolle für die Messung der Myokardperfusion in Ruhe und unter Stress | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.24 | Protokolle für die Darstellung von Late-Enhancement im Myokard zum Nachweis von Narbengewebe und Entzündungsherden. Zur Sicheren Diagnose muss der Bildkontrast weitgehend unabhängig von der gewählten Inversionszeit (TI) sein, daher sind Phasensensitive Sequenzen notwendig | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.25 | Parallele Bildgebung zur Verkürzung der Messzeit am Herzen bei allen relevanten Sequenzen. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.26 | Protokolle zu Darstellung irregulärer Herzfunktion (Vorhofflimmern) in Echtzeit ohne EKG-Triggerung | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.27 | Vektor-EKG-Triggerung, für eine stabile EKG Triggerung während der Untersuchung | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.28 | Erweitertes Kardiopaket
5.23.29 | Sequenzen zur Beurteilung der Ventrikelmorphologie mit "Dark-blood" Präparationstechnik für optimierten Myokard-Blut-Kontrast. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.30 | Gradienten Echo mit voller transversaler Rephasierung (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA) für die Herz-Funktion sowie 2D oder 3D "Delayed-Enhancement"-Techniken mit segmentierten GRE-Sequenzen zur Bewertung der Vitalitat des Myokards. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.31 | TI-Übersichtsbilder zur Optimierung des Kontrastes zwischen Infarkt und normalem Myokard. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.32 | Ultraschnelle Sequenzen für dynamische Untersuchungen unter Belastung und Ruhe | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.33 | Erweitertes Kardiopaket
5.23.34 | In die Spule eingebauter Sensor, der automatisch die Bewegung des Herzens misst und die Herztriggerung ermöglicht, ohne dass eine EKG-Triggerung erforderlich ist. | ja/nein | ja = 10 Pkt., nein = 0 Pkt. |  | 10
5.23.35 | T1- und T2-Quantifizierung am Herzen
5.23.36 | Berechnung von quantitativen T1-, T2-, T2*- Parameterkarten am Herzen. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.37 | Die Berechnung ist kurz nach der Messung ohne Nachverarbeitung möglich. | ja/nein | Informativ |  | 0
5.23.38 | Herzfunktion
5.23.39 | Funktionsauswertung und Quantifizierung der linksventrikularen Volumina und Muskelmasse. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.40 | Wandbewegungsanalyse global/regional mit 3D-Cinefunktion für komplette Herzerfassung: | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.41 | Quantitative Flussanalyse
5.23.42 | Ein umfassendes Paket für die Flussquantifizierung (flusskodierte Bilder) mit 2D-Phasenkontrast, RR-Intervall-Abdeckung und Maxwell-Term-Kompensation. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.43 | Quantitative Flussmessung mit retrospektivem Gating. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.44 | Quantitative Bestimmung der maximalen Flussgeschwindigkeit, mittlere Geschwindigkeit und des Flussvolumens für die Klappendiagnostik. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.45 | 2D-Flussmessungen in Cine-Darstellung zu Quantifizierung von bestimmten Klappen oder Gefäßanomalien: | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.46 | Herzperfusion
5.23.47 | Semiquantitative Bestimmung der myokardialen Perfusionsparameter für die Ischamiediagnostik. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.48 | Herzuntersuchung unter freier Atmung
5.23.49 | Sequenz für hochbeschleunigte 2D Cardiac Cine-Untersuchungen basierend auf Compressed Sensing (CS) mittels iterativer Rekonstruktion. Sie erlaubt die Bildgebung mit höherer zeitlicher Auflösung in Echtzeit oder im Modus "Segmentiert", ohne Beeinträchtigung der räumlichen Auflösung. Im Echtzeitmodus ist es robust gegen Arrhythmien und Atemartefakte, sodass auch Messungen in freier Atmung durchgeführt werden können. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.50 | Neurologie
5.23.51 | Gefordert ist eine Software zur hochauflösenden Messung bis zur Matrix 1024² bei neurologischen Fragestellungen. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.52 | Fettunterdrückung, | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.53 | Flusskompensation | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.54 | TSE oder FSE als Doppelecho. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.55 | Mulitphasen oder MultiDynamische Studien | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.56 | Funktionsuntersuchungen mit Single-Shot-Technik als schnelles GRE, EPI oder Mischsequenz. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.57 | Messung diffusionsgewichteter Bilder für die frühzeitige Erkennung und Abgrenzung infarktgeschädigter Gehirnregionen mit automatischer Berechnung von ADC-Bildern. Diffusionsgewichtung in allen drei Raumachsen innerhalb einer Messung | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.58 | Automatische Signaloptimierung unter Benutzung der Sensivitätsprofile der verwendeten Spulen. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.59 | Suszeptibilitatsgewichtete Bildgebung
5.23.60 | Es werden Sequenzen (2D und 3D) für die suszeptibilitatgewichtete Bildgebung zur Darstellung venöser Gefäße und Blutungen im menschlichen Gehirn gefordert. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.61 | Abdomen und Becken
5.23.62 | Gefordert sind Messprotokolle für Abdomen- und Becken-Fragestellungen sowie Kolonographie. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.63 | Hochauflösende MRCP und MR-Urographie unter spezieller Berücksichtigung von Messungen der Nierenfunktion in einer Atempause oder Atemtriggerung. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.64 | Hochauflösende T1 gewichtete dynamische 2D- und 3D-Sequenzen für die Ganzabdomenuntersuchung in einer Atempause (max. 20 s). | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.65 | Morphologische Sequenzen mit beliebigen Wichtungen in freier Atmung, sowie bei atemgetriggerten- und atemangehaltenen Messungen | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.66 | Diffusionsmessungen mit frei wählbaren b-Werten | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.67 | Vollautomatische Atemkommandos in verschiedenen Sprachen | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.68 | Leberbildgebnung bei freier Atmung und extrem hoher zeitlicher Auslösung bei Dynamik
5.23.69 | Schnelle, hochauflösende 4D-Bildgebungssequenz mit DIXON Fett-/Wasser-Trennung für die kontrastmittelgestützte multiarterielle Bildgebung der gesamten Leber in einer Messung. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.70 | Bewegungsunempfindliche kontrastmittelverstärkte 3D T1-Leberbildgebung zur Aufnahme der hepatozytären Phase in freier Atmung. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.71 | Ultraschnelle Sequenzen für die kontrastmittelunterstützte MR-Angiographie (ceMRA). Zeitlich hochaufgelöste, dynamische 3D-MRA. Spezielle Sequenz für kontrastverstärkte Angiographie zur sicheren Messung der arteriellen Phase mit Unterdrückung der venösen Phase. MR-Angiographie mit höchstmöglicher zeitlicher und räumlicher Auflösung bei Untersuchungen wie z.B. AVM’s des Gehirns, angeborene Herzfehler, Hämodialyse Shunts, Diabetespatienten mit kurzen arteriovenösen Flusszeiten in Unterschenkel und Füßen. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.72 | Dynamische, kontrastverstärkte Körper-Untersuchung unter freier Atmung
5.23.73 | Durchführung dynamischer, kontrastverstärkter Untersuchungen des Abdomens bei freier Atmung, mit hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung. Die zeitliche Auflösung kann für verschiedene Zeitpunkte im Rahmen der Bildberechnung mittels iterativer Rekonstruktion benutzerspezifisch definiert werden. | ja/nein | ja = 5 Pkt., nein = 0 Pkt. |  | 5
5.23.74 | Orthopädie
5.23.75 | Gefordert sind umfangreiche Protokolle für die Bildgebung von Gelenken und der Wirbelsäule. Die MR-Bildgebung ist besonders geeignet bei avaskulärer Nekrose und internen Störungen. Es müssen auch Protokolle zur Bildgebung bei Tumoren und Infektionen enthalten sein: | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.76 | Messprotokolle für Korrektur von Bewegungen und Flussartefakten (BLADE, PROPELLER, MULTIVANE o.ä.) | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.77 | Messprotokolle für die 3D-Darstellung mit isotropen Voxeln von Gelenken und anderen für den o.g. Schwerpunkt relevanten Strukturen mit submillimeter Auflösung in t1, t2 und Protonendichtewichtung, jeweils mit oder ohne Fettunterdrückung. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.78 | Nutzerführung des Anwenders durch Führungsansichten | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.79 | Workflowoptimierung durch vordefinierte Strategien zur Untersuchung je nach Patientenzustand und klinische Fragestellung, anpassbar an die Bedürfnisse des Nutzers. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.80 | Onkologie
5.23.81 | Gefordert sind Messprotokolle für die onkologische Bildgebung: | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.82 | Protokolle mit hoher Sensitivität zum Nachweis von Metastasen | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.83 | Protokolle für dynamische Bildgebung zur Beurteilung des kinetischen Verhaltens beim Nachweis und der Charakterisierung von Läsionen | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.84 | Darstellung und Analyse des zeitlichen Verhaltens in ausgewählten ROIs mit der enthaltenen Nachverarbeitungsanwendung MeanCurve. Dies beinhaltet die Möglichkeit der Verwendung von zusätzlichen Datensätzen als Hilfe für eine noch schnellere und leichtere Definition von ROIs. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.85 | Diffusionsbildgebung für Leber- und Ganzkörperunter­suchungen | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.86 | Dedizierte Prostata-Protokolle für den Nachweis, die Lokalisierung und das Staging von Tumoren und Rezidiven | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.87 | Ganzkörperuntersuchungen
5.23.88 | Ganzkörper MRT Messungen sollen über 200 cm in einer Untersuchung ohne Patientenumlagerung oder Spulenwechsel durchgeführt werden können: | ja/nein | ja = 5 Pkt., nein = 0 Pkt. |  | 5
5.23.89 | Ganzkörper-Übersichtsmessungen mit (CT-ähnlicher) Messung bei kontinuierlicher Tischbewegung und nahtloser Darstellung des gesamten Messfeldes | ja/nein | Informativ |  | 0
5.23.90 | Zusammensetzen von Bildern
5.23.91 | Nachverarbeitungs-Software zum Zusammensetzen von Bildern aus verschiedenen Scans und Tischpositionen. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.92 | Darstellung und Speicherung ganzformatiger Bilder der Wirbelsäule. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.93 | Vergleich zweier rekonstruierter Bilder zur Auswertung und Diagnose | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.94 | Vollautomatisches Zusammensetzen von Bildern
5.23.95 | Vollautomatisches Zusammensetzen von Aufnahmen der Wirbelsäule und es Zentralennervensystems oder des des Gefäßbaumes kombiniert aus mehreren überlappenden Etagen. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.96 | Kombination von Datensätzen mit unterschiedlichem FoV, Auflösung, Matrix und Schichtdicke. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.97 | Automatisierter Workflow Kopf
5.23.98 | Nach Anwahl des Protokolls vollautomatisches Positionieren des Patientenkopfes im Isozentrum, ohne den Lasermarker zu verwenden. | ja/nein | ja = 5 Pkt., nein = 0 Pkt. |  | 5
5.23.99 | Automatisches Positionieren und Ausrichten der auf die anatomischen Verhältnisse bezogenen sagittalen, coronaren und axialen Localizer-Schichten anhand von anatomischen Markierungen. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.100 | Führt die Software den Benutzer Schritt für Schritt durch eine Standard Gehirnuntersuchung (das System beschreibt die Untersuchung in Schrift und Bild)? | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.101 | Der Funktionsumfang ist in einer Anlage zu beschreiben. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.102 | Automatisierter Workflow Wirbelsäule
5.23.103 | Anatomisch basierte automatische Positionierung der Schichten der gesamten Wirbelsäule. | ja/nein | ja = 5 Pkt., nein = 0 Pkt. |  | 5
5.23.104 | Automatische Wirbel- und Bandscheibenerkennung. | ja/nein | Informativ |  | 0
5.23.105 | Automatische Beschriftung/Kennzeichung der Wirbelkörper:
5.23.106 | – sagittal | ja/nein | Informativ |  | 0
5.23.107 | – coronar | ja/nein | Informativ |  | 0
5.23.108 | – transversal | ja/nein | Informativ |  | 0
5.23.109 | Führt die Software den Benutzer Schritt für Schritt durch eine Standard Wirbelsäulen-untersuchung (das System beschreibt die Untersuchung in Schrift und Bild)? | ja/nein | Informativ |  | 0
5.23.110 | Der Funktionsumfang ist in einer Anlage zu beschreiben. | Anlage | Informativ |  | 0
5.23.111 | Automatisierter Workflow große Gelenke
5.23.112 | Positionieren des von Schulter, Hüfte oder Knie im Isozentrum, ohne den Lasermarker zu verwenden. | ja/nein | ja = 5 Pkt., nein = 0 Pkt. |  | 5
5.23.113 | Es erfolgt ein vollautomatisches, anatomiebezogenes Ausrichten und Positionieren der sagitallen, coronaren und axialen Localizer-Schichten. | ja/nein | Informativ |  | 0
5.23.114 | Führt die Software den Benutzer Schritt für Schritt durch eine Standard Untersuchung großer Gelenke (das System beschreibt die Untersuchung in Schrift und Bild)? | ja/nein | Informativ |  | 0
5.23.115 | Der Funktionsumfang ist in einer Anlage zu beschreiben. | Anlage | Informativ |  | 0
5.23.116 | Automatisierter Workflow Kardio
5.23.117 | Positionieren des Herzens im Isozentrum, ohne den Lasermarker zu verwenden. | ja/nein | ja = 5 Pkt., nein = 0 Pkt. |  | 5
5.23.118 | Automatische Atemkommandos | ja/nein | Informativ |  | 0
5.23.119 | Vollautomatische Planung der standardisierten Herzachsen: Kurzachsen-, 4-Kammer-, 3-Kammer- und 2-Kammer-Ansichten. | ja/nein | Informativ |  | 0
5.23.120 | Vollautomatische Planung der standardisierten Herzklappenebenen: Mitral-, Aorten- und Trikuspital-Klappe. | ja/nein | Informativ |  | 0
5.23.121 | Der Funktionsumfang ist in einer Anlage zu beschreiben. | Anlage | Informativ |  | 0
5.23.122 | Geräuscharme Sequenzen
5.23.123 | Gefordert sind spezielle Sequenzen, zur Geräuschreduzierung, die den Schalldruckpegel um mind. 70% reduzieren und dabei die Messzeit um weniger als 10% verlängern, bei nahzu gleicher Bildqualität. Abwechungen sind zu beschreiben ! | ja/nein | Informativ |  | 0
5.23.124 | Für welche Anwendungen ist diese Technik einsetzbar? (z.B. Kopf) | Text | Informativ |  | 0
5.23.125 | Auf welche Sequenzen ist diese Technik anwendbar? | Text | Informativ |  | 0
5.23.126 | Funktioniert diese Technik mit allen verfügbaren Spulen oder sind Spezialspulen erforderlich? | Text | Informativ |  | 0
5.23.127 | Volumenrendering (VRT) in 3D
5.23.128 | Dedizierte Auswertesoftware für die farbige, volumengerenderte (VRT) Visualisierung von MR- Datensätzen als Ergänzung zur traditionellen MIP-Darstellung. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.23.129 | Projektion von Volumeninformationen auf eine beliebig ausgerichtete Ebene | ja/nein | Informativ |  | 0
5.23.130 | Auswahl vordefinierter Farb-VRT-Einstellungen über eine Bildgalerie | ja/nein | Informativ |  | 0
5.23.131 | Vom Benutzer wählbare Visualisierungsfilter für MPR, MIP, SSD oder VRT | ja/nein | Informativ |  | 0
5.24 | Weitere Applikationspakete
5.24.1 | KI-basierte Verbesserung der Bildschärfe
5.24.2 | Gefordert wird eine KI-basierte Technik, die die Schärfe von gemessenen Bilddaten erhöht und das Gibbs-Ringing (Gibbs'schen Phänomen) reduziert. Die KI-Technik muss auf einem tiefen neuronalen Netzwerkes und entsprechenden Trainingsdaten basieren. | ja/nein | Informativ |  | 0
5.24.3 | Die Matrixgröße nach Rekonstruktion muss in-Plane entlang beider Achsen mindestens um einen Faktor zwei erhöht werden. | ja/nein | ja = 5 Pkt., nein = 0 Pkt. |  | 5
5.24.4 | KI-basierte Sequenztechnik zur Entrauschung stark beschleunigter Messungen
5.24.5 | Gefordert wird eine KI-basierte Technik, die in der Lage ist Bilddaten aus stark beschleunigten Rohdatensätzen mit einem trotzdem sehr hohen Signal/Rausch Abstand zu rekonstruieren. Die KI-Technik muss auf einem tiefen neuronalen Netzwerkes und entsprechenden Trainingsdaten basieren und auf Rohdatendaten aus allen Körperregionen angewendet werden können. | ja/nein | Informativ |  | 0
5.24.6 | Um den höchstmöglichen Nutzen zur gewährleisten muss die KI-Technik mit Standard-Beschleunigungstechniken (Partial Fourier, Paralleler Bildgebung und Simultane Mehrschichtanregung (Multiband) kombinierbar sein. | ja/nein | ja = 5 Pkt., nein = 0 Pkt. |  | 5
5.25 | Vernetzung
5.25.1 | Schnittstelle im aktuellen DICOM 3.0 Standard inklusive aller Hard- und Softwarekomponenten zur Vernetzung des MRT und Bedienkonsole | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.25.2 | DICOM-Funktionen, mindestens:
5.25.3 | DICOM Worklist Management (KIS / RIS) | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.25.4 | DICOM Storage Commitment | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.25.5 | DICOM Print | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.25.6 | DICOM Media | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.25.7 | DICOM Send / Receive | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.25.8 | DICOM Query / Retrieve | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.25.9 | DICOM Modality Performed Procedure Steps | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.26 | Externer Zugriff auf die Steuerung des Systems (Remote-Assistance)
5.26.1 | Remote Zugriff auf die Scan und Auswertekonsole | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.26.2 | Parallele Monitoranzeige sowie volle Kontrolle (Tastatur und Maus) | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.26.3 | Zugriff von jedem Windows basiertem PC innerhalb des Krankenhausnetzes auf den Scanner | ja/nein | Informativ |  | 0
5.26.4 | Möglichkeiten für den lokalen Benutzer (z.B. Passwort) den Remote Zugang zum System zu kontrollieren | ja/nein | Informativ |  | 0
5.27 | Spulenaufbewahrungssystem
5.27.1 | Gefordert ist ein Aufbewahrungssystem zur sicheren Lagerung der Spulen und Lagerungshilfsmittel. Das Aufbewahrungs­system wird im Untersuchungsraum positioniert. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
5.27.2 | Zur Vereinfachung der Raumreinigung z.B. nach der Untersuchung von MRSA Patienten, muss das Spulenaufbewahrungssystem entsprechend der Hygienerichtlinien verschließbar sein oder so mobil das es einfach und schnell aus dem Untersuchungsraum entfernt werden kann | ja/nein | Informativ |  | 0
5.28 | Patienten-Überwachungskamera
5.28.1 | Fernseh-Überwachungsanlage geeignet zur Patientenbeobachtung bei kritischer Untersuchung mit Signal-Übertragung zu einem Flachbild-Monitor im Schaltraum. | ja / nein | nein = Ausschluss |  | A
| erreichte Punktzahl ( ) |  | 270
| Gesamtpunktzahl ( ) |  | 270
| erreichbare Punktzahl |  |  |  | 270

## 6.0 HF-Kabine
HF-Kabine
Lfd. Nr. |  | Einheit | Bewertungs- gewichtung | Bieterangabe | Bewertungs- punkte (max.) | Bemerkung Bieter
4.0 | Zusätzliche Komponenten
Für den anzubietetenden MRT 1,5 Tesla ist eine HF-Kabine anzubieten, welche die in der Ausführungsplanung genannten und folgend aufgeführten Anforderungen entspricht. Dabei ist die Kabine schlüsselfertig inkl. Innenausbau und Montage zu liefern und zu übergeben.
4.1 | HF-Kabine Element
4.1.1 | Folgende Elemnte sind enthalten:
4.1.1.1 | 1 Set Boden-, Seiten- und Deckenpaneele inkl. Kontaktmaterial | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.1.2 | Rahmen für die Filterplatte (gem. Anforderun MRT) | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.1.3 | Einlegeböden mit Standardboden | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.1.4 | HF-Tür B= 1.385 mm; H=2.135 mm, manuell zu öffnen, nach außen zu öffnen, Anschlag DIN rechts | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.1.5 | HF-Beobachtungsfenster ca.B= 3.000 x H= 1.135 mm | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.2 | HF-Filterkasten für Stromversorgung: |  |  |  | A
4.1.2.1 | 1 Filter für Stromversorgung AV, SV, 4 Leitungen | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.2.2 | 1 Filter für Beleuchtung | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.2.3 | 1 Filter für NOT-AUS | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.3 | Hohlleiter DN 60-70 für: |  |  |  | A
4.1.3.1 | Gasdosen – 4x Sauerstoff, 4x Druckluft | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.3.2 | inkl. Installation, Anbindung/ verlegeung der Med. Gase innerhalb der Kabine; inkl. Galvanische Trenung | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.3.3 | Verkabelung zur Videokamera | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.3.4 | EDV-Verlkabelung | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.3.5 | 2 HF-Durchführung für z.B. Kontrastmittelinjektor | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.3.6 | Wabenkamineinsätze für die Klimatisierung (2 Stück) Abmessungen ca. 600 x 200/600 x 200 mm, inkl. Montagematerial zur Aufhängung und isolierten Kabinenmontage | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.3.7 | Kabeltrassen gem. Ausführungsplanung MRT-Herstellers inkl. erforderlichem Montagematerial | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.3.8 | Eisenabschirmung gem. Berechnung des MRT-Herstellers | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.3.9 | Unter dem MRT befindet sich die Notaufnahme mit entsprechendem Patientenverkehr sowie darüber die Zentral-Steriliasation mit entsprechendem Personalverkehr. Dies ist bei der Berechnung der Abschirmung zu berücksichtigtigen. | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.3.10 | Es ist weiterhin zu berücksichtigen, dass eine entsprechende erweiterte Abschirmung zum an den Technikraum angrenzenden EDV-Raum vorzusehen ist. Ein Gegenwirkung auf die MRT_Technik ist zu verhindern. Auf separater Anlage ist die Ausführung dieser Abschirmung bezufügen. | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.3.11 | Im Bereich der HF-Kabine wird der vorhandene Estrich (Aufbau 10 cm) ausgebaut, sodass die Platzierung auf dem Rohfußboden erfolgt. Eine Ebene Einfahrt in die Kabine soll ermöglicht werden. | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2 | Innenausbau
4.2.1 | Wandverkleidung
4.2.1.1 | Unterkonstruktion ca. 19 mm, umlaufend
4.2.1.2 | Beschichtete Spanplatten ca. 19 mm, Farbe gem. Wahl AN gem. dem Angebot beizufügender Standardfarbkarte
4.2.1.3 | Fugenabdeckleisten inkl. notwendigem Montagematerial und Zubehör
4.2.2 | Rasterdecke
4.2.2.1 | Unterkonstruktion | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.2.2 | Schalldämmende Deckenplatten in weiß | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.3 | Bodenbelag
4.2.3.1 | Nicht-leitfähiger, antistatischer Bodenbelag | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.3.2 | Inkl. umlaufenden Wandsockel | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.3.3 | Farbe gem. Wahl AN gem. dem Angebot beizufügender Standardfarbkarte | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.4 | Lüftungsausstattung 2x Zuluft & 2x Abluft DN 200:
4.2.4.1 | 4 Stück Drallauslässe in Kunststoff (Zuluftauslässe inkl. F9 Filter) | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.4.2 | 4 Stück Lüftungskästen (595 x 595 mm in Aluminium) | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.4.3 | Je 1 Set Zuluft und Abluft in glattwandigen DN 200 Rohren | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.4.4 | 1 Set Lüftungsrohrverbindungen zu Lüftungskasten und Wabenkamineinsätzen aus Aluflex-Schläuchen | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.5 | Elektroausstattung:
4.2.5.1 | 4 Stück LED-Rasterlampen, dimmbar (zum Einbau in Rasterdecke) | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.5.2 | Ausführung als RGB-Ausführung | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.5.3 | Dimmer für Leuchten, außerhalb der Kabine | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.5.5 | 12x SV (230 V/50 Hz), 12x Pot. 9 EDV (4x DD) | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.5.6 | Inkl. Leitungskabeln und Montagematerial | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.6 | Die Einbringöffnung ist so zu gestalten, dass das Öffnung zu einem späteren Zeitpunkt (z.B. zum Austausch MRT) einfach, ohne (große) bauliche Maßnahmen, wieder geöffnet/geschlossen werden kann. | KO | nein = Ausschluss |  | A
Die Einbringung des MRT erfolgt über die seitliche Außenwand. Das bestehende Fenster wird mit entsprechender Brüstungshöhe ausgebaut, welche zu überwinden ist. Der Bereich liegt im 1. OG, welche mittels Kran zu überwinden ist. Dies ist bei der Einbringung und Kalkulation zu berücksichtigen.
4.2.7 | Es sind vollständige Planungsunterlagen sowie Installationspläne aller Gewerke zu liefern. | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.8 | Nicht aufgeführtes jedoch für die Montage und den Betrieb erforderliches Zubehör ist im Angebot zu berücksichtigen. | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.9 | Quenchrohr
4.2.9.1 | Der MRT-Raum befindet sich im EG, das auf Grund der Topographie an der Einbringstelle jedoch wie ein 1.OG über der Erde liegt. Zudem ist in diesem Bereich die Liegend-Zufahrt der Notaufnahme, so dass der Kran-Betrieb mit dem Krankenhaus eng abzustimmen ist. Das Quenchrohr ist gem. beigefügtem Schnitt durch die seitliche Wand auf was angrenzende Dach herauszuführen. | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.9.2 | Die entsprechende notwendige Aufständerung, Bodenbesfestigung etc. ist auf separeter Anlage zu beschreiben und zu kalkulieren. | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.10 | Erweiterter Schallschutz
4.2.10.1 | Zur ausgezeichneten Geräuschdämmung des MRT-Geräusches (Bau-Schalldämmmaß Rw, R ≥ 50 db) | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.10.2 | Vollflächige Körperschallentkopplung unter der HF-Kabine | KO | nein = Ausschluss |  | A
| erreichbare Punktzahl |  |  |  | 0

## Preiszusammenstellung
Preiszusammenstellung
[5 empty] | INVESTIV | Optionen
| Bezeichnung | Anz. | ME | EP [€] | GP [€] | GP [€]
2.0 Ausführung und Servicekonzept
2.5 | Vollwartungsvertrag (3.-8. Jahr) | 1 | psch. | 0 |  | 0
Zw. Summe | [5 empty] | 0
3.0 Buckyarbeitsplatz | Hersteller / Typ
Angebotspreis
3.1 | Buckyarbeitsplatz | 2 | Stk. |  | 0
Zw. Summe |  |  |  |  | 0 | 0
4.0 Detektoren | Angebotspreis
4.6 | Festinstallierter Flachdetektor | 2 | Stk. |  | 0
4.7 | Mobiler, Kabelloser Flachdetektor | 2 | Stk. |  | 0
| Ladegerät für Akku | 1 | Stk. |  | 0
| Ersatzakku | 1 | Stk. | 0 |  | 0
| Preis für einen Akkutausch: | 1 | Stk. | 0 |  | 0
Zw. Summe |  |  |  |  | 0 | 0
MRT | Hersteller / Typ
| Angebotspreis | 1 | Stk. |  | 0
Zw. Summe |  |  |  |  | 0 | 0
HF-Kabine | Hersteller / Typ
| Angebotspreis | 1 | psch. |  | 0
Zw. Summe |  |  |  |  | 0 | 0
Zw. Summe Netto |  |  |  |  | 0 | 0
Nachlass |  |  | % |  | 0 | 0
Zw. Summe Netto - Gesamt |  |  |  |  | 0 | 0
Ust. |  |  | % | 19% | 0 | 0
Summe Brutto |  |  |  |  | 0 | 0
Summe Investiv und Optionen (Zur Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gem. Reg. 2) |  |  |  |  | 0
Hinweis:
weiße Felder - Eintragungsfeld
bunte Felder - gesperrt