Los 12: Simultan messendes ICP-OES-System

(Optische Emissionsspektralanalyse mittels induktiv gekoppelten Plasmas)

Anzahl: 1 Stk.

- Leistungsgegenstand (Gegenstand der Ausschreibung)

- Vertragsgegenstand ist die Lieferung eines simultan messendes ICP-OES-Systems (Optische Emissionsspektralanalyse mittels induktiv gekoppelten Plasmas) bestehend aus Spektrometer, Autosampler, Kühler und Zubehör wie Probeneinlasskomponenten für verschiedenen Probenmatrices und Hydridsystem für die quantitative Analytik auf Haupt- und Nebenelemente im Neben-, Spuren- und Ultraspurenbereich in umweltrelevanten Proben (z.B. Makro- und Mikronährstoffe, Schwermetalle), und diversen Aufschlüssen unterschiedlicher Biomassen an die Jimma University in Äthiopien.

- Des Weiteren gehört zum Vertragsgegenstand ein Computer inklusive Monitor mit installierter Steuerungs- und Auswertesoftware für die Analysegeräte.

- Es muss eine fachkundige englischsprachige Einweisung für bis zu vier Personen durch geeignetes englischsprachiges Personal des Auftragnehmers an den zwei Standorten vor Ort in Äthiopien in alle zum Analysengerät gehörenden Bestandteile und in die Software erfolgen, so dass das eingewiesene Personal der äthiopischen Partnerinstitutionen des Auftraggebers im Anschluss selbständig und ohne Hilfe an dem Analysengerät arbeiten kann.

- Weiterhin ist eine englischsprachige Bedienungsanleitung in elektronischer Form für die Inbetriebnahme und Bedienung (Analysengerätes und Software), und Wartungsarbeiten inkl. einer vollständigen technischen Dokumentation (bspw. Schaltpläne von Ventilen, Gasflüssen, Detektoren und Zertifikate für eingesetzte Standardsubstanzen bei der Güteprüfung) pro Gerät per E-Mail an die Empfänger der beiden Lieferadressen in Äthiopien oder in Absprache mit dem Auftraggeber über dessen Upload-Portal (aufgrund der ggf. großen Dateigröße) bereitzustellen.

- Zudem gewährleistet der Auftragnehmer die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für mind. zehn Jahre nach betriebsbereiter Aufstellung.

- Es muss gewährleistet werden, dass technische Probleme mit dem Gerät vor Ort durch einen Servicetechniker behoben werden können.

- Mindestanforderungen (Muss-Kriterien)

Technische Anforderungen:

(1) Allgemein

Folgende Matrices sind mit dem ICP-OES-System zu untersuchen, entweder unmittelbar, als Eluat oder nach vorherigem Aufschluss: Biomasse (fest, flüssig), z.B. Gärreste, Pflanzenmaterial (als Rohstoff zur Biokohleherstellung bzw. Kompostierung), Kompost, organischer Dünger sowie Aufschlüsse von Bodenproben und Pflanzenkohlematerial.

(2) Spektrometer/Optik:

- Es muss eine simultane Messung der Elemente zur Erlangung einer besseren Stabilität, der Möglichkeit einer internen Standardisierung, der Verringerung von Analysenzeiten und der Senkung von laufenden Kosten möglich sein.

- Es muss eine simultane Bestimmung aller analytischen Wellenlängen von mindestens 167 bis mindestens 847 nm erfolgen.

- Die spektrale Bandbreite (Halbwertsbreite) des CCD- oder CID-Detektors mit hoher optischer Auflösung muss bei < 7 pm bei 200 nm (Messroutine), liegen. Dabei ist es wichtig, dass auch spektrale Bereiche, die nicht im optischen Fokus liegen, eine gute Auflösung zeigen. Als Beleg ist die Halbwertsbreite der Mangan-Linien bei 257,61 nm und 260,57 nm anzugeben.

- Es muss eine freie stufenlose Wellenlängenauswahl über den gesamten analytischen Messbereich möglich sein.

- Die 3-Sigma Nachweisgrenze der UV-Bereichs-Indikatorlinie von Aluminium bei 167 nm muss 0,5 µg/L oder besser sein (bitte geben Sie die 3-Sigma Nachweisgrenze der UV-Bereichs-Indikatorlinie Aluminium 167 nm an).

- Es muss eine Peltier-Kühlung des Detektors vorhanden sein.

(3) Generator/Plasma:

- Es muss ein Hochfrequenz-Generator (Halbleitergenerator) vorhanden sein.

- Es muss ein Dual-View-Plasma vorhanden sein, welches sowohl aus axialer als auch radialer Richtung beobachtet werden kann (parallel oder durch Umschaltung von axial zu radial ohne Umrüstung des Gerätes). Dabei Verzicht auf Plasma-Interfacelösung mit gekühlten Metallblenden wegen der möglichen Kondensation von Matrixinhaltsstoffen unserer Proben.

- Es muss eine Selbstjustierung des Brenners erfolgen.

- Der Argonverbrauch inkl. Spülung muss bei < 15 l/min liegen.

- Der Plasma-Gas-Strom muss im Standby komplett abgeschaltet werden können.

- Es muss eine automatische Abschaltung des Plasmas nach Sequenzende erfolgen.

(4) Probenzuführung:

- Ein automatischer Probengeber/Autosampler, geeignet für 50 ml Probengefäße mit mind. 80 Stellplätzen, angesteuert über die Software des ICP-OES-Systems muss optional mit angeboten werden.

- Es müssen vier separate Probeneinführungssysteme, geeignet für wässrige, organische (Kraftstoffe, Pflanzenöle), stark salzhaltige und Flusssäure enthaltende Proben, im Lieferumfang enthalten sein. Ebenso müssen viskose Matrices (z. B. Sonnenblumenöl 68,9 mm2*s) und geringe Probenmengen optimal zugeführt werden können.

- Es muss ein Hydrid- und Kaltdampfsystem zur Bestimmung der hydridbildenden Elemente im ppb-Bereich, als Komplettsystem mit Gas/Flüssigkeitsseparator (inkl. Schläuchen und Schlauchanschlüssen) vorhanden sein.

- Es muss eine Teflonkammer, um Verschleppungen bzgl. des Elements Silicium auszuschließen vorhanden sein.

(5) Weitere Komponenten:

- Die Versorgungsgasströme des ICP-OES-Systems (Plasmagas, Zerstäubergas, Hilfsgas) müssen jeweils über einen Mass-Flow-Controller geregelt werden.

- Ein Umlaufkühler zur effektiven Kühlung des Gerätesystems, komplett montiert und mit Anschluss an das ICP-OES muss vorhanden sein.

- PC zur Steuerung und Visualisierung (siehe Anforderungen 1.2.5)

(6) Anforderungen an die Steuerungs- und Auswertungssoftware:

Hardware:

- Betriebssystem:  Microsoft Windows 7 Professional oder höher; mindestens 4 GB freier Speicher

- USB Anschluss

- RS 232 (oder USB zu RS232 Switch) um die Waage anzuschließen

- Monitor mind. 27 Zoll.

- entspricht dem aktuellen Stand der Technik

Software:

•	Die Software muss die nachträgliche Bearbeitung der Kalibrierparameter, Probennamen, Einwaagen, Verdünnungskorrektur, Untergrundkorrektur und Messposition für die Messwerte ermöglichen.

•	Es muss eine datenbankbasierte PC-Integrationssoftware für Windows 10, 64 bit zur Steuerung und Datenaufnahme des ICP-OES-Systems vorhanden sein.

•	Es muss eine Mehrkanalsoftware und Client/Server Struktur vorliegen.

•	Der direkte Export von Daten in Office (Excel) muss jederzeit möglich sein.

•	Eine Verbindung zum PC über USB muss möglich sein.

- Weitere Technische Kriterien

Das ICP-OES-System (Hardware und Software) muss die folgenden Anforderungen erfüllen:

•	Die Nachweisgrenze der UV-Bereichs-Indikatorlinie von Aluminium bei 167 nm muss < 0,5 µg/L sein.

•	Die Lautstärke des ICP-OES-Systems darf 65 dB nicht überschreiten.

•	Der Umlaufkühler zur effektiven Kühlung darf eine Lautstärke von 65 dB nicht überschreiten.

Qualitätsanforderungen

Das angebotene ICP-OES-System muss den Qualitätsanforderungen des aktuellen Standes der Wissenschaft und Technik entsprechen.

Sicherheitsanforderungen

Das angebotene ICP-OES-System entspricht den in Deutschland geltenden Unfallverhütungsvorschriften sowie den allgemein anerkannten technischen, sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln in Deutschland. Das angebotene System ist für einen unbeaufsichtigten Dauerbetrieb geeignet. Auf Verlangen ist ein entsprechender Nachweis vorzulegen. Bei Stromausfall muss das System in einen betriebssicheren Zustand gehen.

- Bestandteile der zu erbringenden Leistung

- Fachgerechte Verpackung für Versand nach Äthiopien und Lieferung nach Äthiopien

- Beigabe aller zollrelevanten Dokumente für den Export aus Deutschland / Import nach Äthiopien. Die seitens vom Empfänger für den Import benötigten Dokumente werden rechtzeitig vor der Lieferung (Benachrichtigung 4 Wochen vor Lieferung!) von den verantwortlichen Personen in Äthiopien beschafft werden.

- Vor Ort Installation und Einweisung des Personals (in Englisch)

- Gewährleistung der Verfügbarkeit von Ersatzteilen für mindestens zehn Jahre nach betriebsbereiter Erst-Aufstellung an den zwei Standorten in Äthiopien.

- Gewährleistung der Möglichkeit für Service vor Ort, damit technische Probleme mit dem Gerät vor Ort durch einen Servicetechniker behoben werden können.

- Bereitstellung von kostenfreien Softwareupdates für min. drei Jahre nach der betriebsbereiten Aufstellung.

- Gefahrübergang (Annahme) und Güteprüfung

4.1 Gefahrübergang (Annahme)

Die Gefahr einer Beschädigung oder eines zufälligen Untergangs geht mit der Annahme (Entgegennahme) der Lieferung und der betriebsbereiten Aufstellung des Systems auf den Anwender über.

4.2 Güteprüfung

Zur Prüfung der Betriebsbereitschaft wird nach Lieferung und betriebsbereiter Aufstellung des Systems in den Räumen der Universität Jimma, Äthiopien eine Güteprüfung folgenden Umfangs durchgeführt:

- Zum direkten Vergleich der Analysenergebnisse wird eine Datenauswertung und Bearbeitung bereits vorhandener Messdaten durchgeführt. Dies wird mit der mitgelieferten Software ermöglicht.

- Messung von Standards, die vom Auftraggeber verwendet werden. Die Ergebnisse dürfen um maximal 10 % abweichen. (Liste der Elemente und Konzentrationen im Anhang zur Güteprüfung).

Der Lieferant hat die zur Güteprüfung erforderlichen Arbeitskräfte, Maschinen, Geräte, Prüf- und Messeinrichtungen sowie Betriebsstoffe zur Verfügung zu stellen. Das Ergebnis der Güteprüfung muss in einem Protokoll schriftlich niedergelegt werden.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 12 VOL/B.

- Garantie für Hard- und Softwarekomponenten

Angestrebt wird über die Sachmängelhaftung hinausgehend der Abschluss einer individuellen Garantievereinbarung in der folgenden Form:

Der Hersteller garantiert für die Dauer von drei Jahren, dass die Sache (Hard- und Softwarekomponenten) frei von jeglichen Sachmängeln im Sinne des § 434 BGB ist. Dies gilt auch für solche Mängel, die erst nach Gefahrübergang auftreten (unselbständige Garantie). Er steht also unbedingt und vorbehaltlos dafür ein, dass innerhalb dieses Zeitraums ab Gefahrübergang der Gegenstand mangelfrei ist und bleibt.

Preisangebot

| Zwischensumme Analysegerät inkl. Zubehör | _________________ € |
| --- | --- |
| Zwischensumme Transportpauschale | _________________ € |
| Zwischensumme Installation und Einweisung in die gelieferten Systeme in Äthiopien | _________________ € |
|  | _________________ € |
| Nettogesamtsumme dieses Loses inkl. Lieferung und Versand und geforderten Leistungsbestandteilen (=Wertungspreis) |  |

Hinweise:

Ein Überschreiten des angegebenen Maximalpreises in Höhe von 84.000 € netto inkl. Lieferung und Versand nach Äthiopien führt zum Ausschluss des Angebotes für das Los.

Mit Abgabe des Preisangebotes bestätigt der Bieter, dass alle Anforderungen der Leistungsbeschreibung erfüllt werden.