# Los 2: Automatisches System zur Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl

Anzahl: 2 Stk.

Leistungsgegenstand (Gegenstand der Ausschreibung):

Vertragsgegenstand ist die Lieferung und betriebsbereite Aufstellung, inkl. Installation der Steuer- und Auswertesoftware von:

- zwei automatischen Systemen zur Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl bestehend aus Aufschlusseinheit und Destillationseinheit mit automatischem Probengeber, inkl. Steuerungs- und Auswertesoftware, sowie inkl. aller eventuell notwendiger Hilfsaggregate (wie z. B. Kompressoren, etc.), sowie einem für das System geeigneten (Leistung, Durchflussmenge etc.) Umlaufkühler an zwei unterschiedliche Empfänger (zwei unterschiedlichen Standorte) in Äthiopien.

Zudem erfolgt eine fachkundige Einweisung für bis zu vier Personen durch geeignetes englischsprachiges Personal des Lieferanten an den zwei Standorten vor Ort in Äthiopien, so dass das eingewiesene Personal der Empfänger im Anschluss selbstständig und ohne Hilfe an dem/den System/en arbeiten kann. Weiterhin ist eine englischsprachige Bedienungsanleitung in elektronischer Form für die Inbetriebnahme und Bedienung, inkl. einer vollständigen technischen Dokumentation (bspw. Zertifikate des Herstellers oder ähnlich) pro Gerät per E-Mail an die Empfänger der beiden Lieferadressen in Äthiopien oder in Absprache mit dem Käufer über dessen Upload-Portal (aufgrund der ggf. großen Dateigröße) bereitzustellen. Zudem gewährleistet der Hersteller die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für mind. zehn Jahre nach betriebsbereiter Aufstellung. Es muss gewährleistet werden, dass technische Probleme mit dem Gerät vor Ort durch einen Servicetechniker behoben werden können.

Mindestanforderungen:

- Technische Anforderungen:

Aufschlusseinheit:

- Aufschlussblock mit mindestens 20 und maximal 30 Positionen für Probengläser mit einem Volumen von jeweils mindestens 400 ml (s. Nr. IV Zubehör) passend für den Aufschlussblock

- maximale Abmessungen (Breite × Tiefe × Höhe): 520 mm × 500 mm × 750 mm

- abnehmbares Bedienteil, welches die Steuerung bei geschlossenem Abzug ermöglicht

  - programmierbare Abläufe (mindestens Temperatur und Heizleistung, Zeit, Absaugung der Aufschlussgase, automatische aktive Probenkühlung, Wasserzufuhr), die speicherbar sind (mindestens 40 Speicherplätze)

  - hohe chemische [z. B. 400 °C heiße, konzentrierte Schwefelsäure (c ≥ 96 %)] und mechanische Beständigkeit des gesamten Systems (z. B. emaillierte Oberflächen, Aluminiumheizblock)

  - Probenbeleuchtung zum frühzeitigen erkennen unerwünschter Reaktionen im Aufschlussgefäß

  - Temperaturführung, inkl. Möglichkeit zur messtechnischen Rückführung (gemäß GLP, ISO 17025) und Möglichkeit der Kalibrierung nach Rückführung

  - systeminterner Speicher für Daten von mindestens 30 Aufschlüssen (Export mittels USB Anschluss und LAN)

  - volle Vernetzbarkeit des Systems mittels LAN Schnittstelle

  - mindestens 1.000 Stück Kjeldahl-Katalysator/Aufschlusstabletten (Selenfrei) sind mitzuliefern

Absaugvorrichtung:

- eine Einrichtung zum automatischen Absaugen von schwefelsauren Dämpfen aus den Probengläsern während des Aufschlusses

  - die schwefelsauren Dämpfe werden neutralisiert

  - die Gase werden ausgewaschen

  - Kondensatabscheidung

  - Absorption der Restgase mittels Aktivkohle

- das Absaugen funktioniert wasserfrei

- Saugleistung stufenlos regelbar

- Kondensat- und Waschflaschen müssen in handelsüblichen Laborformat sein (z. B. 2-l-Duran-Flasche o. ä.), keine Sonderformen

- Nachfüllmaterial für den Adsorber: Aktivkohle, ausreichend für mindestens 1.000 Probenaufschlüsse

Destillationseinheit mit automatischem Probengeber:

- automatisches Analysensystem zur Wasserdampfdestillation, potentiometrische Titration und Ergebnisberechnung, geeignet zur Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl

- maximale Abmessungen (Breite × Tiefe × Höhe): 960 mm × 600 mm × 1.600 mm

- die Destillation findet direkt in oben genannten Probengläsern, in welchen der Aufschluss durchgeführt wurde, ohne Überführung statt (keine Verschleppung durch Probenüberführung)

- vollautomatische Überwachung von Kühlwasserzufuhr, Probenglas (z. B. gegen bersten), Dampferzeuger, Chemikalienkanisterfüllstände, Sicherheitseinrichtungen (z. B. Schutztür vor Probenglas), Probengeber, Überstromschutz

- automatische Überführung der Probengläser aus dem Probengeber zur Destillationsposition und nach Vollendung der Analyse wieder zurück

- automatische Verdünnung (falls erforderlich), Alkalizugabe, Destillation und Probenglasentleerung

- Dampfverteilerkopf chemikalienresistent

- der Dampfgenerator ist in der Leistung von 10 % bis 100 % steuerbar, mindestens in 10 %-Schritten

- integrierte automatische potentiometrische Titrationseinheit mit automatischer Endpunkterkennung mittels pH-Wert-Messung durch pH-Einstabmesskette

- die Bürette muss ohne Werkzeug auswechselbar sein

- die Bürette muss kalibrierbar sein

- eine automatisch verriegelnde oder im Falle unbeabsichtigter Öffnung Analyse sofort unterbrechende Sicherheitseinrichtung vor dem Probenglas (z. B. durch transparente, bruchsichere Tür) muss vorhanden sein

- die Reagenzien werden aus Vorlagebehältern herausgepumpt

- die Vorlagebehälter sind im Lieferumfang enthalten und mit einer Füllstandserkennung ausgestattet

- es erfolgt ein Signal, wenn der Vorlagebehälter leer wird

- der Abfall wird in einen Abfallbehälter gepumpt

- der Probengeber („Autosampler“) kann mindestens 20 Probengläser (siehe Aufschlusseinheit) aufnehmen

- die Destillationseinheit verfügt über einen Netzwerkanschluss mit den Mindestanforderungen gemäß den „Technischen Mindestanforderung Bereich: PC Systeme Technikum, Messplatz und Versuchsanlagen“ (https://www.dbfz.de/footer/service/tma) und „Technischen Mindestanforderungen Bereich: Softwareentwicklung“ (https://www.dbfz.de/footer/service/tma)

- die Destillationseinheit mit automatischem Probengeber kann mit und ohne Computer vollumfänglich betrieben werden

- die Daten der Destillation und Titration (z. B. Zeit, Temperatur, Name der Applikation, Probennummern und Ergebnis) werden zur Archivierung und Berichterstellung automatisch auf dem PC gespeichert (sofern angeschlossen)

- das Ergebnis der Messung wird automatisch berechnet

- es findet eine automatische Plausibilitätsprüfung der Ergebnisse und Bildwerte statt

- im Lieferumfang enthalten ist die Installation der Steuerungs- und Auswertesoftware zum Betrieb des gesamten Systems zur Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl (bestehend aus Aufschlusseinheit, Absaugeinheit und Destillationseinheit mit automatischem Probengeber („Autosampler“) auf einem vom Auftraggeber gestellten PC

- es werden alle eventuell notwendigen Hilfsaggregate (außer Stromgenerator) (wie z. B. Kompressor etc.) mitgeliefert

- ein für das System geeigneter elektrischer Umlaufkühler wird mitgeliefert

Zubehör:

- mindestens 80 Probengläser mit einem Volumen von jeweils mindestens 400 ml passend für den Aufschlussblock und die Destillationseinheit

- drei Gestelle mit nummerierten (“1“ bis maximale Anzahl) Probenplätzen (zur besseren Probennachverfolgbarkeit) für diese Probengläser, welches gleichzeitig als Halterung im Aufschlussblock und zum Transport der Probengläser verwendet werden kann

- Qualitätsanforderungen

Das System entspricht den Qualitätsanforderungen des aktuellen Standes der Wissenschaft und Technik.

- Sicherheitsanforderungen

Das System entspricht den geltenden Unfallverhütungsvorschriften in Deutschland, sowie den allgemein in Deutschland anerkannten technischen, sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln. Das System ist für einen unbeaufsichtigten Dauerbetrieb geeignet. Auf Verlangen ist ein entsprechender Nachweis vorzulegen.

- Organisatorische Anforderungen

Die Lieferung der zwei Geräte erfolgt an zwei unterschiedliche Empfänger in Äthiopien (siehe Angebotsaufforderung, Anlage 1 – Lieferorte und Rechnungslegung)

- Bestandteile der zu erbringenden Leistung

- Lieferung inkl. fachgerechter Verpackung für Versand nach Äthiopien

- betriebsbereite Aufstellung, inkl. Installation der Steuer- und Auswertesoftware

- fachkundige Einweisung für bis zu vier Personen durch geeignetes englischsprachiges Personal vor Ort, so dass das eingewiesene Personal im Anschluss selbstständig und ohne Hilfe an dem System/den Systemen arbeiten kann

- Bereitstellung einer englischsprachigen Bedienungsanleitung in elektronischer Form für die Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung, inkl. einer vollständigen technischen Dokumentation (bspw. Zertifikate des Herstellers oder ähnlich)

- Beigabe aller zollrelevanten Dokumente für den Export aus Deutschland / Import nach Äthiopien. Die seitens vom Empfänger für den Import benötigten Dokumente werden rechtzeitig vor der Lieferung (Benachrichtigung 4 Wochen vor Lieferung!) von den verantwortlichen Personen in Äthiopien (siehe Lieferadresse) beschafft werden.

- Gewährleistung der Verfügbarkeit von Ersatzteilen für mindestens zehn Jahre nach betriebsbereiter Erst-Aufstellung an den zwei Standorten in Äthiopien

- Gewährleistung der Möglichkeit für Service vor Ort, damit technische Probleme mit dem Gerät vor Ort durch einen Servicetechniker behoben werden können

- Gefahrübergang und Güteprüfung

- Die Gefahr einer Beschädigung oder eines zufälligen Untergangs geht erst mit der Annahme (Entgegennahme) der Lieferung und betriebsbereiter Aufstellung des Systems/der Systeme an die zwei Empfängeradressen über.

- Güteprüfung:

Zur Prüfung der Betriebsbereitschaft wird nach Lieferung und Aufstellung des Systems in den Räumen der Empfänger eine Gerätequalifizierung folgenden Umfangs durchgeführt: Die Gerätequalifizierung erfolgt anhand von vorzuführenden Systemfunktionen aller Einzelgeräte des Systems.

- Für den Aufschluss und die Absaugung: Es wird ein Aufschluss mit Nullprobe und Standard durchgeführt.

- Für die Destillationseinheit: Es werden für Wasser, Natronlauge und Borsäure zu dosierende Volumina vorgegeben und mit einem Volumenmessgerät überprüft. Nach dieser Prüfung werden die zuvor aufgeschlossenen Null- und Standardproben über den Probengeber der Destillationseinheit zugeführt und das Destillationsverfahren durchgeführt.

Die Gerätequalifizierung gilt dann als erfolgreich, wenn die vom System dosierten Volumina dem eingestellten Volumen entsprechen, sowie die Ergebnisse der Nullprobe und des Standards in Wiederfindungsrate und Genauigkeit den Anforderungen der ISO 17025 entsprechen. Beim Vergleich der Volumina und Messergebnisse werden die Messgenauigkeiten des Systems berücksichtigt. Der Auftragnehmer hat die zur Gerätequalifizierung erforderlichen Arbeitskräfte, Maschinen, Geräte, Prüf- und Messeinrichtungen zur Verfügung zu stellen.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 12 VOL/B

Preisangebot

| Zwischensumme Analysegerät inkl. Zubehör | _________________ € |
| --- | --- |
| Zwischensumme Transportpauschale | _________________ € |
| Zwischensumme Installation und Einweisung in die gelieferten Systeme in Äthiopien | _________________ € |
|  | _________________ € |
| Nettogesamtsumme dieses Loses inkl. Lieferung und Versand und geforderten Leistungsbestandteilen (=Wertungspreis) |  |

Hinweise:

Ein Überschreiten des angegebenen Maximalpreises in Höhe von 133.000 € netto inkl. Lieferung und Versand nach Äthiopien für dieses Los führt zum Ausschluss des Angebotes für das Los.

Mit Abgabe des Preisangebotes bestätigt der Bieter, dass alle Anforderungen der Leistungsbeschreibung erfüllt werden.