## Deckblatt
Leistungsverzeichnis zum Vergabeverfahren Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von einer monoplanen bodenmontiertem Angiografieanlage
Auftraggeber: | St. Martini Krankenhaus Duderstadt
Anschrift: | Göttinger Straße 34
37115 Duderstadt
Vertreten durch: | Markus Kohlstedde, Geschäftsführer
bearbeitet von (Unternehmen):

## Inhaltsverzeichnis
Leistungsverzeichnis zum Vergabeverfahren Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von einer monoplanen bodenmontiertem Angiografieanlage
Inhaltsverzeichnis
A. | Bearbeitungshinweise |  | Max. Punkte | Erreichte Punkte
B. | Unternehmensangaben |  | #REF! | #REF!
0. | Vorbemerkungen
1. | Allgemeine Randbedingungen |  | #REF! | #REF!
2. | Systemanforderungen |  | #REF! | #REF!
2.1. |  | Allgemeine Geräteanforderungen
2.2. |  | Systemkomponenten der monoplane Angiografieanlage
2.2.1 |  | C-Bogen-System
2.2.2 |  | bodenmontierter C-Bogen
2.2.2.1 |  | C-Bogen
2.2.2.2 |  | Röntgengenerator
2.2.2.3 |  | Röntgenstrahler
2.2.2.4 |  | Flachdetektoren-System
2.2.2.5 |  | Blende
2.2.3 |  | Patiententisch
2.2.4 |  | Steuer- und Bedienelemente
2.2.5 |  | Großbildmonitor am Tragarmsystem im Untersuchungsraum
2.2.6 |  | USV- Absicherung für Geräte/Tisch und Bildsystem
2.2.7 |  | Strahlenschutzelemente
2.2.8 |  | Untersuchungsleuchte
2.2.9 |  | Bedarfsposition: Deckenversorgungseinheit
2.2.10 |  | Bedarfsposition: Schwerlastdecke
2.2.11 |  | Wechselsprechanlage
2.2.12 |  | weitere Schutzmaßnahmen
2.2.13 |  | Workstation mit Monitor als Bedienkonsole im Schaltraum
2.2.14 |  | Kontrastmittelinjektor
2.2.15 |  | Zubehör
2.3 |  | Bildgebung, Bildverarbeitung, Bildnachbearbeitung
2.3.1 |  | Digitale Bildgebung
2.3.2 |  | Digitale Bildverarbeitung DICOM
2.3.3 |  | Betriebssystem - Software
2.3.4 |  | Bildsystem- & Auswertesoftware
2.3.4.1 |  | Linksventrikel-Analyse (LVA)
2.3.4.2 |  | Software Stent
2.3.4.3 |  | Stabilisierung und Verbesserung von Stents in Echtzeit
2.3.4.4 |  | Software QCA
2.3.4.5 |  | digitale Subtraktionsangiographie (DSA)
2.3.5 |  | Optimierung der Bildqualität
2.4 |  | Dosismanagement
2.5 |  | kombiniertes Hämodynamisches und elektrophysiologisches Registrier- und Informationssystem für das HKL
2.5.1. |  | Hämodynamischer Messplatz
2.5.1.1 |  | 12-Kanal-EKG
2.5.1.2 |  | Invasiver Blutdruck
2.5.1.3 |  | Nicht-Invasiver Blutdruck
2.5.1.4 |  | SpO2
2.5.1.5 |  | Herzzeitvolumen
2.5.1.6 |  | Signaleingangsbox und Kathetereingangsbox Hämo-System
2.5.1.7 |  | Kommunikationsschnittstellen Hämo-System
2.5.1.8 |  | Integrierte FFR-Messung
2.5.1.9 |  | Unterbrechungsfreie Stromversorgung für Hämo-System
2.5.2 |  | Elektrophysiologischer Messplatz
2.6 |  | Abmaße und Installationsangaben
2.6.1 |  | Energieeffizienz-Angaben des Gesamtsystems gemäß COCIR SRI, CPV 33111000-1, 33111650-2
2.6.2 |  | elektrische Anschluss- Daten
2.6.3 |  | typ. Wärmeabgabe an Raumluft Gesamt-System
2.6.4 |  | wichtige Angaben zu Lieferung, Transport und Einbringung
2.6.5 |  | minimalen Raumabmessungen
2.6.6 |  | typische Gewichte
3. | Service, Wartung, Support
C. | Preisblatt

## A. Bearbeitungshinweise
Leistungsverzeichnis zum Vergabeverfahren Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von einer monoplanen bodenmontiertem Angiografieanlage
A. Bearbeitungshinweise
Bitte füllen Sie dieses Leistungsverzeichnis sorgfältig, vollständig und wahrheitsgetreu aus, da dieses wesentlich zur Bewertung der angebotenen Lösung beiträgt. Die in diesem Leistungsverzeichnis bestätigten Produkteigenschaften (technisch und fachlich) werden als zugesicherte Eigenschaften gewertet, welche der Auftraggeber für die Implementierung, den Betrieb des Systems verwenden kann und zur Abnahme herangezogen wird.
Aufbau des Leistungsverzeichnisses
Spalte | Spalten Bezeichnung | Beschreibung
C | Lfd. Nr. | Fortlaufende Nummerierung der Anforderungen
F | Anforderung / Spezifikation | Geforderte Funktionalität bzw. Produkteigenschaften. Jede Anforderung (je Zeile eine Anforderungsspezifikation) ist so formuliert, dass sie mit "ja" oder "nein" beantwortet werden kann. Eine Anforderung, die mit "ja" beantwortet wird, ist Leistungsbestandteil und somit auch Angebotsbestandteil und im Preis des Angebotes enthalten. Bei Anforderungsspezifikationen ggf. ohne die Möglichkeit einer "ja"/"nein"-Beantwortung wird der Bieter gebeten, ergänzende Erläuterungen / Bemerkungen hinzuzufügen.
H | Kriterium | Es wird zwischen vier Kriterien unterschieden: A = Ausschlusskriterium (bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes) B = Wertungskriterium - technische Bewertung F = Wertungskriterium - Funktionalitätsbewertung I = Informationskriterium
J | Bewertung | Bewertung der Anforderungsspezifikationen
L | Erfüllung | Beantwortung mit "ja" oder "nein" (vorbelegte Auswahlliste). Anforderungen mit schraffierten Zellen an dieser Stelle werden nicht mit "ja" oder "nein" beantwortet.
N | Erläuterungen / Bemerkungen | Hier können ergänzende Angaben zu den "ja"/"nein"-Antworten gemacht werden, welche jedoch nicht in die Bewertung einfließen. Ggf. kann in begründeten Fällen ein Verweis auf eine Anlage erfolgen. Bei Anforderungsspezifikationen ggf. ohne Bewertung bzw. der Möglichkeit einer "ja"/"nein"-Beantwortung (schraffierte Zellen in Spalten J und/oder L) wird der Bieter gebeten, ergänzende Erläuterungen / Bemerkungen bzw. geforderte Angaben hinzuzufügen.

## B. Unternehmensangaben
Leistungsverzeichnis zum Vergabeverfahren Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von einer monoplanen bodenmontiertem Angiografieanlage
B. Unternehmensangaben
Lfd. Nr. | Anforderungsspezifikation |  | Erläuterungen / Bemerkungen
B. | Unternehmensangaben
B.1 |  | Allgemeine Unternehmensangaben
B.1.1 |  | Name des Unternehmens
B.1.2 |  | Straße, Nr.
B.1.3 |  | PLZ, Ort
B.1.4 |  | Sitz des Unternehmens
B.1.5 |  | Geschäftsform
B.1.6 |  | Gründungsjahr
B.1.7 |  | Ansprechpartner für das Angebot
B.1.8 |  | Telefon
B.1.9 |  | E-Mail
Die Angaben zu den einzelnen Anforderungsspezifikationen in diesem Leistungsverzeichnis sind vom Bieter vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen. Mit seiner rechtsverbindlichen Unterschrift bestätigt der Bieter / Angebotsersteller die Richtigkeit aller von ihm gemachten Angaben in diesem Dokument.
| Name des Mitarbeiters des Bieters / des Angebotserstellers |  | Firmenstempel, Datum und rechtsverbindliche Unterschrift des Mitarbeiters des Bieters / des Angebotserstellers

## 0.0 Vorbemerkungen
Leistungsverzeichnis zum Vergabeverfahren Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von einer monoplanen bodenmontiertem Angiografieanlage
0.0 | Allgemeinen Vorbemerkungen
0.0.1 |  | Angaben zur Baustelle
Lage der Baustelle Die Baustelle befindet sich auf dem Grundstück der St. Martini-Krankenhaus GmbH Göttinger Straße 34 37115 Duderstadt Die Baustelle ist über öffentliche Straßen erreichbar. Das Grundstück wird begrenzt durch - die Göttinger Straße (südlich), - die Northeimer Straße (Bundesstraße B 247, nördlich) - Parkflächen und Wohnbereiche (östlich und westlich) und - den Jüdischen Friedhof (östlich). Der Bieter erklärt durch seine Unterschrift, dass er sich vor der Abgabe des Angebotes von der Örtlichkeit, Lage und Beschaffenheit der Baustelle und der An- und Abfahrtswege ein Bild gemacht hat. Der Umbaubereich, in welchem die Angiografieanlage eingebaut werden soll, befindet sich in dem Bestandsgebäude Bauteil-C im 1. OG. Die Räumlichkeiten sind mit einem Personenaufzug erreichbar, welcher nicht als Lastenaufzug geeignet ist. Hierfür kann nach Prüfung der Eignung der Lastenaufzug im Bestandsgebäude Bauteil-B genutzt werden. Die an den Umbaubereich anschließenden Räumlichkeiten und Bestandsgebäude werden während der Umbau- und Installationszeiten weiter genutzt. Die hierdurch auftretenden Erschwernisse durch Arbeitsverzögerungen oder Unterbrechungen werden nicht extra vergütet und sind in die Einheitspreise mit einzurechnen. Öffentlicher Verkehr im Baubereich, Verkehrssicherung Der Verkehr auf den anschließenden Straßen und innerhalb des Krankenhausgeländes darf durch die Baumaßnahme nicht gefährdet oder behindert werden. Baustellenausfahrten an öffentlichen Straßen und auf den Straßen des Krankenhauses sind regelmäßig zu reinigen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht.
Parken Das Parken von Fahrzeugen auf dem Krankenhaus eigenen Gelände ist nur in den dafür vorgesehenen und ausgewiesenen und beschränkten Flächen erlaubt. Feuerwehrzu- und -umfahrt Die Feuerwehrzu- und umfahrten auf dem Krankenhausgelände insbesondere im Bereich der Baustelleneinrichtung ist ständig freizuhalten. Blockierende Fahrzeuge werden ohne Vorankündigung zu Lasten des Fahrzeughalters abgeschleppt. Entsorgung von Bauschutt, Abfall, Abbruch-, Verpackungsmaterial, Materialverschnitt Abfall, Abbruch-, Verpackungsmaterial etc. aus dem Leistungsbereich des AN ist gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sowohl im Baustellenbereich arbeitstäglich zu entsorgen. Die Einhaltung der einschlägigen Entsorgungsvorschriften für Bauschutt- und Abfallentsorgung ist eigenverantwortlich durch den AN sicherzustellen.
Vorschriften der Eigentümer Die Baumaßnahme wird bei laufendem Klinikbetrieb ausgeführt. Es wird daher besonders darauf hingewiesen, dass der laufende Betrieb nicht mehr als unbedingt nötig beeinträchtigt werden darf. Der AN benennt einen verantwortlichen deutschsprachigen Bauleiter, welcher die Ausführung von lärm- und erschütterungsintensiven Arbeiten grundsätzlich immer mit der Bauüberwachung des AG oder einem verantwortlichen Mitarbeiter des Klinikums abstimmt. Lärm- und erschütterungsintensive Arbeiten sind während der Ruhezeiten von 20.00 - 7.00 Uhr und in der Mittagspause 12.00 bis 14.00 Uhr nicht zulässig. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sowohl die Baustelle wie auch die Außenanlagen arbeitstäglich von Abfällen und Schutt, die durch seine Leistung verursacht werden, zu reinigen. Eine Grobreinigung des Arbeitsbereiches ist täglich vorzunehmen. Eine Feinreinigung ist spätestens an jedem letzten Arbeitstag einer Woche durchzuführen. Sonstiges Sämtliche Eingriffe in die vorhandene Bausubstanz und insbesondere in vorhandene Installationen sind vorab mit der Bauüberwachung des AG und der Abteilung Betriebstechnik der Klinik abzustimmen. Ohne schriftliche Genehmigung der Abteilung Betriebstechnik dürfen keine Arbeiten an Bestandsinstallationen ausgeführt werden. Das Unterbrechen, Umverlegen oder Demontieren von Versorgungsleitungen (z.B. Strom- oder Datenleitungen u.dgl.) ist vor der Ausführung unbedingt mit dem zuständigen Fachplaner, den Installationsfirmen und dem Bauherrn abzustimmen. Eine Unterbrechung von Versorgungsleitungen des Krankenhauses darf auf keinen Fall eintreten. Alle Konstruktionen sind entsprechend den Vorschriften, Regeln, Informationen und Grundsätze der Deutschen Gesellschaft für Unfallversicherung (DGUV) auszuführen und entsprechend zu kalkulieren.
Die einschlägigen Sicherheitsvorschriften sind einzuhalten - die Vorschriften, Regeln, Informationen und Grundsätze der Deutschen Gesellschaft für Unfallversicherung (DGUV), - die Verordnung über Arbeitsstätten, - die Technischen Regeln für Arbeitsstätten, - die Betriebssicherheitsverordnung, - die Technischen Regeln für Betriebssicherheit, - die Gefahrstoffverordnung und - die Technischen Regeln für Gefahrstoffe. Für den Einsatz von Geräten und Maschinen wird zusätzlich auf folgende Vorschriften verwiesen - Geräte- und Produktsicherheitsgesetz - Maschinenverordnung - Maschinenlärminformationsverordnung - Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung Bei Arbeiten mit offener Feuererscheinung, Schneid- oder Trennverfahren, bei denen mit Funkenflug zu rechnen ist, ist in jedem Fall eine geeignete Löscheinrichtung sowie ggfls. eine Brandwache zu stellen. Bei Schneid- und Trennverfahren sind die Regelungen der Einrichtung einzuhalten und mittels Schweißerlaubnisschein anzumelden. (siehe Baustellenordnung SiGeKo)
Die Durchführung von Schweiß-, Schneid-, Löt-, Auftau-, Trenn-, Schleif-, Heißarbeiten u.ä. und für Arbeiten mit Staubentwicklung ist vor dem Beginn der Arbeiten mit der örtlichen Bauleitung und dem AG abzustimmen und genehmigen zu lassen. Der AN hat die getroffenen Vereinbarungen unter beachtung der UVV und Brandschutzvorschriften einzuhalten und seine Subunternehmer entsprechend anzuweisen. Bei schuldhafter Unterlassung und nicht Beachtung oben genannter Vereinbarungen bei der Durchführung der beschriebenen Arbeiten haftet der AN vollumfänglich für hierdurch ggf. entstehende Kosten, wie z.B. bei Feuerwehranfahrten durch von Staubentwicklung ausgelösten Fehlalarmen usw. Der Einsatz krebserzeugender, erbgutverändernder und fortpflanzungsgefährdender Stoffe ist grundsätzlich untersagt. Bei dem Einsatz von Gefahrstoffen ist von der verwendenden Bau-/ Montagefirma eine Betriebsanweisung zu erstellen. Diese ist dem SiGeKo vor Einsatz der Materialien zu übergeben. Gefahrstoffe sind entsprechend der Gefahrstoffverordnung zu kennzeichnen. Die eingesetzten Gefahrstoffe sind in einem Verzeichnis zu erfassen und der Bauüberwachung des AG und dem SiGeKo rechtzeitig (mindestens 1 Woche vor dem Einsatz) vorzulegen.
0.0.2 |  | Angaben zur Ausführung
Vereinbarung zur Leistungserbringung und Koordination Der Auftragnehmer hat seine Leistungserbringung mit vorhergehenden Gewerken, die seine eigene Leistung technisch berühren, so abzustimmen Leistung und die eigenen Ausführungstermine in Bezug auf die Detailausführungsschritte Funktionsgerechtigkeit ordnungsgemäß erfolgen. Die dabei üblicherweise Arbeitsabfolgen, technischen Abhängigkeiten und zeitlich getrennten Teilleistungen sind bei der Angebotskalkulation berücksichtigt. Terminplanung Der AN erstellt vor Baubeginn entsprechende Terminpläne zur Konkretisierung der Bauabläufe inkl. Soll-/ Ist-Vergleichsdarstellung und übergibt diese dem BH. Baustelleneinrichtung Sämtliche Baustelleneinrichtungen sind alleinige Leistung des Auftragnehmers, der Auftraggeber stellt Flächen zur Verfügung. Die Baustelleneinrichtungen sind in der Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen.
Bautagesberichte Der Auftragnehmer ist verpflichtet Bautagesberichte zu führen und der örtlichen Bauleitung wöchentlich zu übergeben, inkl. folgenden Angaben: - Temperaturen, - Witterungsverhältnisse, - Anzahl und namentliche Nennung der auf der Baustelle tätigen Arbeitskräfte, - Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte, - Angaben zu den eingesetzten Subunternehmer, - Unterbrechungen der Ausführung mit Angabe der Gründe, - Unfälle, - Behinderungen, - Besuche und - sonstige Vorkommnisse Sicherheits- und Gesundheitskoordinator Für die Baumaßnahme ist durch den AG ein Sicherheits- und Gesundheitskoordinator (SiGeKo) bestellt. Den Weisungen des SiGeKo´s ist in Abstimmung mit der Bauüberwachung des AG Folge zu leisten. Lärm-, Geruchs- und Staubimmissionen Kommen Arbeiten mit intensiven Lärm-, Geruchs- und Staubimmissionen zur Ausführung, sind diese grundsätzlich mit der Bauüberwachung abzusprechen und diese durch geeignete Maßnahmen (z.B. Einsatz geräuschgedämmter Gerätschaften) auf das Äusserste einzuschränken. Daraus entstehende Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Örtliche Bauleitung des AN Der Auftragnehmer hat eine geeignete, deutschsprachige Fachkraft als verantwortlichen Vertreter zu benennen (Fachbauleiter-/ in), der nur im Einvernehmen mit der Bauüberwachung des AG gewechselt werden darf. Diese Vertretung muss während der Arbeitseinsätze ständig auf der Baustelle anwesend und zur Entgegennahme von Anordnungen und Anweisungen berechtigt sein. Im Verhinderungsfalle ist rechtzeitig ein geeigneter Stellvertreter zu benennen. Hinweis Staubentwicklung / Arbeitssicherheit Der AN ist verpflichtet, den Baustellenbetrieb möglichst staubarm durchzuführen. Bei der Baumaßnahme sind auch in Bezug auf die Staubentwicklung immer die neuesten Technologien und Arbeitsweisen anzuwenden. So ist beispielsweise durch Befeuchtung oder staubdichte Abhängungen und Abdichtungen eine größtmögliche Begrenzung von Staubentwicklung zu erreichen. Einzuhalten sind insbesondere die Anforderungen gemäß - TRGS 559, - TRGS 900 und - TRGS 554. Bei grundsätzlich allen Arbeiten mit Staubentwicklung sind, neben den sich aus den Regelungen über "Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz" ergebenden Auflagen, Maßnahmen zu treffen, um Beeinträchtigungen des Klinikbetriebs sowie der Nachbarschaft auszuschließen. Hier wird insbesondere auf im Einflussbereich der Baustelle befindliche Ansaugöffnungen für z. B. die OP-Zuluft hingewiesen.
Nebenleistungen Werkpläne Der Auftragnehmer hat für die einzelnen Typen Werk- und Leitungspläne herzustellen und diese dem Fachplaner zur Prüfung und Genehmigung 3-fach einzureichen. Der Auftragnehmer erhält eine Fassung der geprüften Pläne zurück. Korrekturen sind in die Originale einzuarbeiten und erneut zur Prüfung vorzulegen, wenn nötig bis zu zwei Korrekturdurchläufe bis zur Freigabe. Der Auftraggeber prüft und genehmigt nur die Form und die Funktion der Bauteile. Für die technische Ausführung ist allein der Auftragnehmer verantwortlich. Mit der Fertigung darf erst begonnen werden, wenn die endgültigen Details, Werkstattzeichnungen, Montage- und Leitungspläne auf Basis der erfolgten Bemusterungen mit dem Genehmigungsvermerk des AG bzw. seiner Architekten und Fachplaner vorliegen.

## 0.1 BVB
Leistungsverzeichnis zum Vergabeverfahren Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von einer monoplanen bodenmontiertem Angiografieanlage
0.1 | Besondere Vertragsbedingungen - BVB -
Vertraulichkeit Diese Vergabeunterlagen, ihre Anlagen und Anhänge sowie die darin enthaltenen Informationen und alle vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Informationen sind vom Bieter auch nach Abschluss des Verfahrens vertraulich zu behandeln, soweit sie nicht öffentlich zugänglich oder bekannt sind oder ohne Mitwirkung des Bieters bekannt werden. Unterlagen, die dem Bieter überlassen werden, dürfen von ihm nicht für andere Zwecke verwendet, vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn es sich bei dem Dritten um einen Unterauftragnehmer des Bieters handelt. Die Bieter dürfen Veröffentlichungen über eigene Leistungen oder Teile des Vorhabens, welche ihnen im Rahmen des Verfahrens bekannt geworden sind, nur mit Zustimmung des Auftraggebers vornehmen. Hierzu gehört ebenso die Angabe von Verfahren oder die Bekanntgabe von Zeichnungen, Plänen etc. Gleiches gilt für solche Erkenntnisse, die der Bieter im Rahmen der Auftragsdurchführung erhält. Der Bieter hat die mit der Erstellung des Angebots befassten eigenen und gegebenenfalls sonstigen Mitarbeiter hierzu im Voraus schriftlich zu verpflichten und zu gewährleisten, dass dies auch von einbezogenen verbundenen Unternehmen oder Subunternehmern verpflichtend eingehalten wird.
Kosten Für die Teilnahme an dem Vergabeverfahren, insbesondere für die Erstellung des Angebots und die Beantwortung von Rückfragen der Vergabestelle werden keine Kosten erstattet. Dies gilt auch für den Fall der Aufhebung des Vergabeverfahrens, insbesondere wenn der Auftraggeber das Verfahren aus Budgetgründen nicht durch Zuschlag beenden kann. Ein schützenswertes Vertrauen der Bieter auf die Durchführung dieses Verfahrens besteht nicht und mithin auch keine Schadensersatz- oder andere Erstattungsansprüche. Das Angebot und all seine Anlagen gehen ohne Anspruch auf Vergütung in das Eigentum des Auftraggebers über.
Unklarheiten/ Fehler und Änderungen der Vergabeunterlagen Der Bieter hat die Vergabeunterlagen auf Unklarheiten, Unvollständigkeiten, Widersprüche oder Fehler hin zu untersuchen. Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters solche Unklarheiten, Unvollständigkeiten, Widersprüche oder Fehler, so hat der Bieter den Auftraggeber vor Angebotsabgabe unverzüglich über die in diesem Verfahren verwendete Vergabeplattform darauf hinzuweisen. Die Vergabestelle behält sich das Recht vor, die in diesen Vergabeunterlagen vorgesehenen Verfahren und Regelungen im Rahmen des gesetzlich Zulässigen zu ändern und / oder außer Kraft zu setzen. Änderungen, Ergänzungen und Erläuterungen werden allen Bietern zeitnah über die in diesem Verfahren verwendete Vergabeplattform mitgeteilt. Sie sind bei der Angebotserstellung bzw. der Überarbeitung der Angebote zwingend zu beachten. Änderungen und Ergänzungen an den Vergabeunterlagen durch die Bieter sind nicht zulässig. Fragen Etwaige Fragen zu den Vergabeunterlagen sind über die Vergabeplattform zu stellen. (Bei etwaigen technischen Problemen können sich die Bieter an die Ansprechpartner der Vergabestelle, wenden) Betreffen Fragen Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse des Bieters, so hat dieser darauf hinzuweisen. Zugleich muss der Bieter darlegen, welche Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse in welcher Weise durch die Frage berührt sind. Mündliche, telefonische, verspätete sowie nicht sachgerechte Fragen werden nicht beantwortet. Telefonische Auskünfte werden den Bietern nicht erteilt. Die Vergabestelle wird den Bietern rechtzeitig angeforderte, sachdienliche Auskünfte über die Vergabeunterlagen über die Vergabeplattform sowie per E-Mail erteilen, wenn und soweit aus der Fragestellung eine Relevanz für die Erstellung der Angebote ersichtlich ist. Solche Auskünfte werden grundsätzlich in anonymisierter Form allen Bietern gleichzeitig mitgeteilt und sind bei der Angebotserstellung bzw. der Überarbeitung der Angebote zwingend zu beachten. - Ende der Besonderen Vertragsbedingungen -

## 0.2 Vorbemerkungen
Leistungsverzeichnis zum Vergabeverfahren Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von einer monoplanen bodenmontiertem Angiografieanlage
0.2 | technische Vorbemerkungen
Projekt: Die geplante Investition umfasst die Anschaffung von einem bodenstehenden Angiografiegerät mit Hämodynamischen und Elektrophysilogischen Messplatz. Das Angebot beinhaltet die komplette Lieferung und Montage des Angiografie-Systems, der Hämo und EPU inkl. allem notwendigem Zubehör sowie allen beschriebenen Zusatzkomponenten, wie Schwerlastdecke, Untersuchungsleuchte, Deckenversorgungseinheit, Wechselsprachanlage, Kontrastmittelinjektor usw., die zur Funktionsfähigkeit der Angiosysteme erforderlich sind. Zudem enthält das Angebot die Inbetriebnahme, die Festlegung der Ausgangswerte für die Konstanzprüfung, Sachverständigen- und Konstanzprüfung, Abnahmeprüfungen gemäß gesetzlicher Vorschrift, Funktionstests inkl. Protokollen sowie die Einweisung des Bedien- und technischen Personals sowie das Applikationstraining im laufenden Betrieb. Alle Medizinprodukte müssen eine CE-Zertifizierung oder eine Zulassung der europäischen Aufsichtsbehörde gemäß MDR/MDD besitzen. Der Anbieter hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass durch die Anbindung des Medizingerätes an das Netzwerk des Klinikums, die Sicherheit der IT-Landschaft nicht gefährdet oder verringert wird. Bei Verwendung von Remote-Zugriffen und externen Speichermedien sind Virenschutz-Maßnahmen in einem separaten Dokument dem Angebot beizulegen (Darstellung der Regelungen der EU-DGSGVO in Bezug auf das angebotene System). Der Schutz patientenbezogener Daten muss bei Remoteübertragungen, Versand, Export und Sonstiges gewährleistet bleiben.
Die nachfolgenden Ausführungen sind vertragsgegenständlich. Der Auftragnehmer muss die erfolgreiche Bereitstellung, Einführung sowie den Betrieb der Medizingeräte nebst Zubehör im Rahmen des vorgegebenen Zeitplans gewährleisten und übernimmt die Planung, Steuerung und Koordinierung des Projektes innerhalb seines Verantwortungsbereiches. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber auf alle erforderlichen Voraussetzungen und Tätigkeiten hinweisen. Der Auftragnehmer trägt die Gesamtverantwortung und die Systemverantwortung.
Angaben des Bieters: Die Angaben des Bieters sind hinsichtlich Fabrikat und Typ zweifelsfrei und erschöpfend zu formulieren. Durch den Bieter sind dem Angebot weiterführende technische Dokumente zu den angebotenen Fabrikaten zur Prüfung beizufügen. Der AG muss anhand der Nachweise das angebotene Produkt eindeutig identifizieren können.
Normen, Standards, Richtlinien, Gesetze allgemein: Alle Medizinprodukte müssen in Art und Ausführung den Gesetzen, den allgemein gültigen und anerkannten Regeln der Technik, den entsprechenden Normen sowie den Bestimmungen und Vorschriften der Unfallverhütung und der Arbeitsstättenrichtlinien in der jeweils aktuellen Fassung entsprechen. Alle diese Regularien gelten vollinhaltlich als Ergänzung des Leistungsverzeichnisses zur Gewährleistung von fachgerechter und ordnungsgemäßer Durchführung der geforderten Leistungen. Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. Dort, wo inzwischen nationale Normen und Regelwerke durch entsprechende EU-Normen und Regelwerke ersetzt bzw. diese entsprechend angeglichen wurden, gelten dann diese.
Dabei sind insbesondere folgende Regelungen in ihren neuesten Fassungen einzuhalten: - Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz (MPDG) mit der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) bzw. soweit noch anwendbar das Medizinproduktegesetz (MPG) mit MDD 93/42/EWG - DIN EN ISO 13485 Medizinprodukte - Qualitäts-Managementsysteme - Anforderungen für regulatorische Zwecke - DIN EN ISO 14971 Medizinprodukte - Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte - DIN EN ISO 9001 Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen - DIN EN 60068 VDE 0468 Normenreihe zu Umgebungseinflüssen bei Transport, Lagerung, Installation und unter Einsatzbedingungen während der Gebrauchsdauer mit Teil 1: Allgemeine Festlegungen und Leitfaden sowie Teil 2: Prüfverfahren - DIN EN 60601 VDE 0750 Normenreihe: Medizinische elektrische Geräte mit Teil 1: Grundsätzliche Sicherheitsaspekte und wesentliche Leistungsmerkmale aller medizinischen elektrischen Geräte sowie Teil 2 mit den "Partikularnormen", die sich auf spezielle Produktgruppen beziehen
- DIN EN 62353 VDE 0751: Medizinische elektrische Geräte - Wiederholungsprüfungen und Prüfung nach Instandsetzung von medizinischen elektrischen Geräten - DIN EN 60613: Elektrische und Belastungs-Kennwerte von Röntgenstrahlern für die medizinische Diagnostik - IEC/SC 62B: Diagnostische Bildgebende Geräte - Strahlenschutzgesetz, Strahlenschutzverordnung - DIN 6868 Normenreihe: Qualitätssicherung in der Röntgendiagnostik - Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen Betrieben mit den Normteilen für verschiedene Anwendungsbereiche - DIN 6858 Normenreihe: Qualitätsprüfung multimodaler Bildgebung - Konstanzprüfung multimodaler Messsysteme

## 1. Allgemeine Randbedingungen
Leistungsverzeichnis zum Vergabeverfahren Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von einer monoplanen bodenmontiertem Angiografieanlage
1. | Allgemeine Randbedingungen
Die Medizinprodukte für das St. Martini Krankenhaus in Duderstadt sind gemäß den beschriebenen Qualitätsmerkmalen in den jeweiligen Leistungsbeschreibungen zu liefern, zu montieren, zu konfigurieren, zu kalibrieren, zu prüfen sowie betriebsbereit zu übergeben, einzuweisen und zu schulen. Der Ausschreibung sind neben des CE-Zertifikats und des DICOM Conformance Statements auch ausführliche Prospekte und Beschreibungen beizulegen, aus denen vollständige Angaben über technische Daten, wie z.B. Leistungsdaten, Maße, Energieanschlüsse, Speicherkapazität usw. hervorgehen. Diese Unterlagen sind nach den Positionsnummern des Leistungsverzeichnisses geordnet und gekennzeichnet, dem Angebot beizufügen. Dem Angebot sind weiterhin aktuelle Preislisten für Zubehör und Verbrauchsmaterialien beizufügen. Bitte nennen Sie dabei auch den ggf. gewährten Rabatt auf diese Listenpreise. Die Anlage ist betriebsfertig inklusive aller Abnahme-, Sachverständigen- und Konstanzprüfungen zu übergeben. Alle zur Erstinbetriebnahme notwendigen Geräte, Prüfungen, Prüfkörper sowie Protokolle gem. RöV, MP Betreiberverordnung sind im Angebot enthalten bzw. vollständig ausgefüllt zur Verfügung zu stellen.
Preisermittlung: Mit den Preisen ist die komplette Leistung abgegolten. In die Preise sind alle Aufwendungen und Kosten einzurechnen, auch diese die sich aus der Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften und des Arbeitsschutz ergeben. Unter anderem sind die Kosten für die nachfolgend aufgeführten Leistungen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet: z.B.:
- Vorbereitung für den Anschluss der neuen Geräte - Anliefern, Abladen und Transportieren sämtlicher Systeme, Komponenten, Geräte und Materialien zur Verwendungsstelle, mit den dafür notwendigen Hilfs- und Transportmitteln sowie dem Schutz von Fußböden und Wänden - Entfernen der Schutzfolien und des sonstigen Verpackungsmaterials einschließlich der täglichen Entsorgung - Montage und Aufbau der Systeme - Beseitigung aller Verpackungs- und Restmaterialien - Konfiguration und Kalibrieren der Systeme - Unterstützung bei der Einbindung weitere Hard- bzw. Softwarelösungen anderer Hersteller - Konstanzprüfungen inkl. allem notwendigem Prüfmaterial - Sachverständigenabnahme durch den Sachverständigen (Strahlenschutz und Betrieb von Angiografiesystemen) inkl. Protokolle - Schutz aller Komponenten und Systeme bis zur Abnahme/Inbetriebnahme - Übergabe Dokumentationsunterlagen - Schulung - Anwendertraining
Technische Dokumentation:
- Produkt- und Systembeschreibung (Anlage und Funktionsbeschreibung) - Technische Datenblätter - Betriebsanleitung (Gebrauchsanweisung) - Prüfprotokolle, Sachverständigenprotokolle - Wartungsvorschriften und -hinweise - Pflege- und Reinigungshinweise - Einweisungsprotokolle - Zubehör-/Ersatzteillisten
Schulung:
Die Schulung des Bedienpersonals sowie der Mitarbeiter der Medizintechnik ist vom AN durchzuführen. Es ist davon auszugehen, dass zwei separate Termine notwendig sind. Es sind mindestens 2 Techniker und 5-10 Nutzer einzuweisen. Inhalt der Schulung/Einweisung des Bedienpersonals ist, dass der AN das Personal in die Lage versetzen kann, die Geräte und Systeme ohne Fremdhilfe im Dauerbetrieb zu bedienen, insbesondere: - Funktionen und Umgang - Servicehinweise - Pflege- und Nutzungshinweise - Vorgehensweise bei Störungen oder Fehlern - usw. Über die Einweisung sind Protokolle nach MBebtreibV § 5 Abs. 5 Nr. 1 anzufertigen, von allen Einzuweisenden zu unterschreiben und dem AG mit der techn. Dokumentation zu übergeben. Anschließend findet das Applikationstraining über mehrere Tage im laufenden Betrieb statt. Zu einem späteren Zeitpunkt wird es einen weiteren Tag Anwendertraining geben.

## 2. Systemanforderungen MKH
Leistungsverzeichnis zum Vergabeverfahren Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von einer monoplanen bodenmontiertem Angiografieanlage
10
2. Systemanforderungen |  |  |  |  | 5
0
Lfd. Nr. | Anforderung / Spezifikation |  | Kriterium | Bewertung |  | Erfüllung? |  | Erläuterungen / Bemerkungen
|  |  | A = Ausschlusskriterium (bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes) B = Wertungskriterium - Technische Bewertung I = Informationskriterium |  |  | ja / nein
2. | Systemanforderungen |  | 1365 |  |  | 0
2.1. |  | Allgemeine Geräteanforderungen
2.1.1 |  | Für das St. Martini Krankenhaus Duderstadt wird eine monoplane bodenmontierte Einebenen-C-Bogen Angiografieanlage inkl. Zubehör zum Einsatz für universelle kardiologische Diagnostik und Therapie, interventionelle Kardiologie, Elektrophysiologie, strukturelle Herzkrankheiten, Hybridprozeduren und moderne therapeutische vaskuläre und nicht-vaskuläre Interventionsverfahren gefordert. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.1.2 |  | Im Angebotspreis enthalten sind alle Lieferungen und Leistungen, welche für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich sind. Das Medizinprodukte ist gemäß den beschriebenen Qualitätsmerkmalen in der Leistungsbeschreibung zu liefern bis zur Verwendungsstelle, inkl. Schutz aller Oberflächen ein zu transportieren, fachgerecht zu montieren, an alle bauseitig zur Verfügung gestellten Anschlussleitungen anzuschließen, zu konfigurieren, zu kalibrieren, zu prüfen sowie betriebsbereit zu übergeben, einzuweisen und zu schulen. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.1.3 |  | Eine Kompatibilität des neu zu installierenden Angiografie-Systems mit den bereits bestehenden Angiografieanlagen des St. Martini Krankenhauses Duderstadt ist aus Gründen der Produktgleichheit und Anwenderfreundlichkeit im Rahmen der neuen Krankenhausreform (Level I) sowie im Rahmen der Serviceverfügbarkeit zu gewährleisten. | B | ja = 10 Punkte nein = 0 Punkte | 10
2.1.4 |  | Vorhandenen Anbauteile und Zubehör der vorhandenen Angiografie-Systeme sind weiterzuverwenden. | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.1.5 |  | Es sind ausschließlich Neusysteme der modernsten Systemgeneration, welche die nachfolgend beschriebenen Anforderungen erfüllen, anzubieten. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.1.6 |  | Der Auftragnehmer unterstützt das Krankenhaus und den jeweiligen Hersteller/Lieferer bei der Systemintegration von IVUS, US und sonstiger Modalitäten im Zuge der Geräte- und Softwareinstallation | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.1.7 |  | Die Oberflächen müssen glatt, geschlossen sowie leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.1.8 |  | Alle Gerätebauteile sind spaltenfrei montiert und somit vor Eindringen von Flüssigkeiten geschützt | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.1.9 |  | Alle System-Komponenten im Untersuchungsraum sind mind. IPX4 zertifiziert für einen größtmöglichen Schutz für Patienten und Personal zur Verhinderung der Ausbreitung von HAI (Hospital Acquired Infections) | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.1.10 |  | Ein Hygienekonzept/-Leitfaden ist dem Angebot digital beizulegen | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  |  | Hygienekonzept
2.1.11 |  | Das Angiografiesystem inkl. allem Zubehör muss eine CE-Zertifizierung oder eine Zulassung der europäischen Aufsichtsbehörde gem. MDR besitzen. Bitte fügen Sie den Angebotsunterlagen das Zertifikat bei. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0 | Anlage Zertifikat (CE, MDR)
2.1.12 |  | Zum Nachweis, dass die angebotenen Geräte bzw. Systeme den spezifischen Anforderungen aus dem LV entsprechen, sind ausführliche technische Datenblätter, Produktspezifikationen o.ä. möglichst mit den LV-Positionen beschriftet (zugeordnet) mit dem Angebot abzugeben. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes |  |  |  | Datenblätter, Produktinformationen
2.1.13 |  | Gerätespezifische Planungsangaben zur Installation sind dem Angebot digital beizulegen | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0 | Planungshilfe Gerätespezifisch
2.1.14 |  | DICOM Conformance Statements und IHE-Integration Statements der angebotenen Systeme / Produkte sind mit dem Angebot abzugeben. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0 | DICOM Conformance Statements und IHE-Integration Statements
[5 empty] | 0 |  | 0
2.2. |  | Systemkomponenten der monoplane Angiografieanlage |  |  | 0 |  | 0
2.2.1 |  | C-Bogen-System |  |  | 0 |  | 0
2.2.1.1 |  | Bodenmontiertes Ein-Ebenen-Angiografie-System mit Flachdetektoren und digitaler Bildverarbeitung | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.1.2 |  | Gefäßdiagnostik, Therapie und minimal-invasive chirurgische Prozeduren am liegenden erwachsenen Patienten benötigt für: - angiographische oder kardiologische Diagnostik und Therapie - Moderne therapeutische vaskuläre und nicht-vaskuläre Interventionsverfahren - Periphere Angiographie - Rotationsangiographie - Interventionelle Kardiologie - Chirurgische Anwendung | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.1.3 |  | folgende Untersuchungen müssen ggf. mit Zusatzgeräten durchgeführt werden können: - Links- und Rechtsherzkatheteruntersuchungen - Koronarangiographie - Ventrikulographie - digitale Subtraktionsangiographie (DSA) - Allgemeine Angiographien - Laevo- und Dextrokardiographie - Aortographie - Perkutane koronare Interventionen (PCI/PTCA) inkl. Stentimplantation und Rekanalisation chronischer Koronarverschlüsse (CTOs) nach Vitalitäts- und Ischämienachweis - Rotablationen - Implantation selbstexpandierender medikamentenfreisetzender Stents - retrograde Rekanalisation - Perkutane koronare Rotablations-Angioplastie (PTCRA) - Druckdrahtmessung der Fraktionellen Flussreserve (FFR) zur Vermeidung unnötiger Stentbehandlungen - Intravaskulärer Ultraschall (IVUS) - Intrakoronarer Ultraschall (Ultraschall der Koronararterien) - Perikardpunktion - Insertion von passageren Schrittmachersonden - pheriphere Angiographie (Beinbeckengefäße bis in die Unterschenkel / Füße) - Okkluder Implantationen - Interventionelle Mitralklappen- und Trikuspidalklappentherapie (MitraClip/TriClip) - Kathetergestützter Mitral- oder Trikuspidalklappenersatz | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.1.4 |  | Bitte geben Sie an welche Zusatzgeräte bzw. Software notwendig sein wird, um die oben genannten Untersuchungen vollumfänglich durchführen zu können. | I |  | 0
2.2.1.5 |  | Flachdetektoren mit mind. 16 Bit Grauwertauflösung | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.1.6 |  | Detektor mit volldigitale Bildkette mit integriertem, abnehmbarem Raster | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.1.7 |  | Erfassung des Dosis-Flächen-Produktes | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.1.8 |  | 2-Fokus-Hochleistungsröntgenstrahler inklusive Kupfervorfilterung und integriertem Auffahrschutz | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.1.9 |  | Stative verfügen über einen berührungslosen Kollisionsschutz, der sensorisch bei Annäherung an den Patienten die Systembewegung automatisch verlangsamt | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.1.10 |  | Speicher für Gerätepositionen und Einstellungen (incl. C-Bogen und Tisch) | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.1.11 |  | mind. 50 C-Bogen Positionen programmierbar | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.1.12 |  | Bitte geben Sie die individuell programmierbaren C-Bogen-Speicherpositionen an. | I |  | 0 |  | 0
2.2.1.13 |  | Optimierung der automatischen Stativpositionierung ohne manuelle Neupositionierung bei interventionellen Prozessen anhand des ausgewählten Referenzbildes | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.1.14 |  | Herstellerfirma der Angiografieanlage | I |  | 0 |  | 0
2.2.1.15 |  | Typbezeichnung (Typ / Modell) | I |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
2.2.2 |  | bodenmontierter C-Bogen |  |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 |  | C-Bogen
2.2.2.1.1 |  | C-Bogen mit Bewegungsmöglichkeit für die flexible Positionierung ohne Patientenumlagerung bei allen notwendigen Anwendungen. | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.2.2.1.2 |  | Multiachsenbodenstativ mit exzentrischer Bewegungsmöglichkeit für die vollmotorische flexible rechts-und linksseitige Positionierung ohne manuellen Eingriff bei allen notwendigen Anwendungen. | B | ja = 10 Punkte nein = 0 Punkte | 10
2.2.2.1.3 |  | Longitudinale Patientenabdeckung durch C-Bogen und Tischbewegung ohne Umlagerung des Patienten für periphere Anwendungen mind. 1,80m | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.2.1.4 |  | Bitte geben Sie die max. mögliche Patientenabdeckung des Systems ohne Umlagerung des Patienten, in longitudinaler Richtung in cm an. | B | größter Wert = 5 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 0 |  | 0
2.2.2.1.5 |  | Bitte geben Sie die max. mögliche Patientenabdeckung des Systems ohne Umlagerung des Patienten, in lateraler Richtung in cm an. | B | größter Wert = 5 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 5 |  | 0
2.2.2.1.6 |  | Frontalstativ-Eintauchtiefe > 92 cm | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.2.1.7 |  | Rotationsbereich des Frontalstativs in Kopfposition mind. 240° LAO/RAO | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.2.1.8 |  | Bitte geben Sie den Rotationsbereich des C-Bogens in Kopfposition LAO/RAO in Grad an. | B | größter Wert = 5 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 0
2.2.2.1.9 |  | Bitte geben Sie den Rotationsbereich des C-Bogens bei linksseitiger oder rechtsseitiger C-Bogen-Position LAO/RAO in Grad an. | B | größter Wert = 10 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 10
2.2.2.1.10 |  | Variable Rotationsgeschwindigkeit LAO/RAO bis zu 25°/sek | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.2.1.11 |  | Bitte geben Sie die Max.Rotations-Geschwindigkeit Routine kopfseitig in Grad/sek an. | B | größter Wert = 10 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 10
2.2.2.1.12 |  | Bitte geben Sie die Max. Rotations-Geschwindigkeit linksseitig oder rechtsseitig in Grad/sek an. | B | größter Wert = 10 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 10
2.2.2.1.13 |  | Variable Rotationsgeschwindigkeit für 3D in kopfseitiger Position mind. 45°/sek | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.2.1.14 |  | Bitte geben Sie die Max. Rotationsgeschwindigkeit für 3D in kopfseitiger Position in Grad/sek an. | B | größter Wert = 10 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 10
2.2.2.1.15 |  | Variable Angulationsgeschwindigkeit CRAN/CAUD bis zu 18°/sek | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.2.1.16 |  | Bitte geben Sie die Max. Angulations-Geschwindigkeit Routine kopfseitig in Grad/sek an. | B | größter Wert = 10 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 10
2.2.2.1.17 |  | Bitte geben Sie die Max. Angulations-Geschwindigkeit linksseitig oder rechtsseitig in Grad/sek an. | B | größter Wert = 10 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 10
2.2.2.1.18 |  | Bitte geben Sie den Angulationsbereich des C-Bogens in Kopfposition CRAN/CAUD in Grad an. | B | größter Wert = 5 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 5
2.2.2.1.19 |  | Bitte geben Sie den Angulationsbereich des C-Bogens bei linksseitiger oder rechtsseitiger C-Bogen-Position CRAN/CAUD in Grad an. | B | größter Wert = 10 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 10
2.2.2.1.20 |  | Motorische Längsbewegung des C-Bogens mind. 15 cm/s | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.1.21 |  | Ist eine vollmotorische linksseitige tischgedrehte 25° Position (z. B. für TAVI) und 30° OP-Position (z. B. zur AAA-Behandlung) ohne Patientenumlagerung möglich | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.1.22 |  | Ist eine vollmotorische abdominelle Position (z. B. für TACE) ohne Patientenumlagerung möglich | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.1.23 |  | Ist eine rechtsseitige tischgedrehte z.B. 25° Position bei geschwenktem Tisch bei 30° relativ zur Tisch- u. Patientenlängsachse (z. B. zur Schrittmacher-Implantation) ohne Patientenumlagerung möglich | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.1.24 |  | Ist eine motorisch kopfseitige gekippt Position (z. B. für PCI) ohne Patientenumlagerung möglich | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.1.25 |  | Ist der Fokus-Detektor-Abstand (SID) motorisch variabel einstellbar | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.1.26 |  | Bitte geben Sie den variablen Fokus-Detektor-Abstand in cm an. | I |  | 0
2.2.2.1.27 |  | Isozentrum-Boden-Abstand mind 106 cm | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.2.1.28 |  | Bitte geben Sie den Abstand Isozentrum-Boden in cm an. | I |  | 0
2.2.2.1.29 |  | Fokus-Isozentrum-Abstand mind. 70 cm | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.2.1.30 |  | Bitte geben Sie den Abstand Fokus-Isozentrum in cm an. | I |  | 0
2.2.2.1.31 |  | SID im Bereich von 90 bis mind. 120cm | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.2.2.1.32 |  | Bitte geben Sie den Innerer Radius des C-Bogens bzw. die C-Bogen-Tiefe in cm an. | I |  | 0
2.2.2.1.33 |  | Automatische Stativpositionierung in Abhängigkeit des gewählten Referenzbildes und automatische Referenzbildauswahl in Abhängigkeit der Stativpositionierung | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.2.1.34 |  | Für Notfälle muss am Kopf und an beiden Seiten ein Freiraum bestehen. Bitte entsprechende Skizze mit liefern. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.2.1.35 |  | Sind konfigurierbare, auf den jeweiligen Raum optimierte Transferpositionen des C-Bogens für einen freien Zugang zum Tisch von allen Seiten für Notfälle möglich und erfolgt dabei eine automatische Deaktivierung der Tischbewegung, Systembewegung und Strahlung | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.2.2.1.36 |  | Erfolgt die Transferpositionierung im Notfall motorisch? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.1.37 |  | Können die C-Bogenpositionen zusammen mit der Bildinformation abgespeichert werden? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.1.38 |  | Bitte geben Sie an welche (mind. 5 Beispiele) Positionen konfigurierbar sind. | I |  | 0 |  | 0
2.2.2.1.39 |  | Können für die freie Positionierung von C-Bogensystem und Patientenlagerungstisch zueinander zusätzliche folgende Arbeitspositionen des C-Bogensystems manuell eingestellt werden? linksseitiger Patientenzugang rechtsseitiger Patientenzugang (Gerät orthogonal zu Patientenlängsachse) Standby- und Park/Reinigungsstellung Gerätesteuerung immer orthogonal, auf die Patientenlängsachse bezogen | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.2.2.1.40 |  | Kann die Positionierung des C-Bogens in Parkposition und Reinigungsstellung motorisch erfolgen? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.1.41 |  | Wird das Patientenbild immer korrekt als “Kopf oben” am Monitor dargestellt unabhängig von der vertikalen C-Bogendrehung? z. B. C-Bogen 45° Position. | B | ja = 10 Punkte nein = 0 Punkte | 10
2.2.2.1.42 |  | Ist dabei der Detektor und Blende immer automatisch parallel zum Tisch | B | ja = 10 Punkte nein = 0 Punkte | 10
2.2.2.1.43 |  | Wird die Projektion bei Rotation des C-Bogens beibehalten? | B | ja = 10 Punkte nein = 0 Punkte | 10
2.2.2.1.44 |  | Können Flachdetektor und Blende unabhängig von Tisch- / C-Bogenposition ausgerichtet werden, um eine lotrechte Darstellung von Körperteilen zu ermöglichen, die sich nicht in der Flucht des Tisches befinden, z. B. für radialen Zugang bei Koronarangiographien | B | ja = 10 Punkte nein = 0 Punkte | 10
2.2.2.1.45 |  | Ist am selben System eine rechts und linksseitige Positionierung für Aufnahmen der peripheren Abflussgefäße ohne Umlagern des Patienten möglich | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.1.46 |  | Ein Kollisionsschutz bzw. ein Sicherheitssystem für die C-Bogen-Bewegungen muss vorhanden sein | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0
2.2.2.1.47 |  | Überwachen permanente und redundante Dual- Prozessoren die Stativ- und C-Bogenposition mit automatischer Verlangsamung der C- Bogenbewegungen bei Annäherung an Tisch oder Patient | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.2.2.1.48 |  | Befinden sich Berührungssensoren an Röhre, Detektor, C-Bogen und Stativ? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.1.49 |  | Kit zur Abschirmung von elektromagnetischen Störfeldern (180Hz) des Röntgenstrahlers, um negative Auswirkungen auf EP-Messsysteme zu verhindern, sowie zur Abschirmung des Flachdetektors | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
2.2.2.2 |  | Röntgengenerator |  |  | 0 |  | 0
2.2.2.2.1 |  | Leistungsstarker mind. 100-kW-Generator mit voll integrierter Systemsteuerung und automatischer Regelung der Strahlungsleistung für alle Durchleuchtungs- und Aufnahme Betriebsarten. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0
2.2.2.2.2 |  | Max. Generatorleistung (IEC 60601-2) mind. 1000 mA / 100 kV und mind. 800 mA / 125 kV | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.2.2.2.3 |  | kV-Bereich im Aufnahme und Durchleuchtungsmodus mind. 40 bis 125 kV | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.2.4 |  | Bitte geben Sie den kV-Bereich im Aufnahme und Durchleuchtungsmodus in kV an. | I |  | 0
2.2.2.2.5 |  | Bitte geben Sie die max. kontinuierliche Leistung im Durchleuchtungsmodus in kW an. | B | größter Wert = 10 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 10
2.2.2.2.6 |  | Hochleistungsröhre mit gepulster Durchleuchtung, geräuschlosem Gleitmetallrillenlager mit mindestens 2 Foki | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0
2.2.2.2.7 |  | Bitte geben Sie den max. Strom im gepulsten Durchleuchtungsmodus im kleinen Fokus in mA an. | B | größter Wert = 10 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 10
2.2.2.2.8 |  | Bitte geben Sie die max. Schaltfrequenz / Pulsfrequenz in Pulse/sek an. | B | größter Wert = 10 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 10
2.2.2.2.9 |  | Bitte geben Sie die min. Schaltfrequenz / Pulsfrequenz in Pulse/sek an. | B | kleinster Wert = 10 Punkte größter Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 10
2.2.2.2.10 |  | Automatische kV- und mA-Steuerung für höchste Bildqualität vor dem Durchlauf zur Verringerung der Strahlendosis | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.2.11 |  | Ist eine korrekte Einstellung des Generators ohne einen Testschuss möglich? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.2.12 |  | Sind Generatoreinstellungen über Messfelder steuertbar | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
[5 empty] | 0 |  | 0
2.2.2.3 |  | Röntgenstrahler |  |  | 0 |  | 0
2.2.2.3.1 |  | 2-Fokus-Röntgenstrahler mit möglichst kleinem Fokus zur Auflösung feinster Gefäße/Strukturen für die CARD-Angiografie. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0
2.2.2.3.2 |  | Nennspannung mind. 125kV | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.2.3.3 |  | max. Röhrenstrom ≥ 1000 mA | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.2.2.3.4 |  | mit Röhrenschutzgehäuse, Hochleistungs-Drehanodenröhre mit integrierter thermischer Überwachungseinrichtung und hoher Strahler Dauerleistung | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.2.3.5 |  | Langlebige, geräuscharm laufende Röntgenröhre mit großer Leistung und sofortiger Strahlungsauslösung mit geeigneten Brennflecken für Feindetails | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.2.2.3.6 |  | Langwierige Prozeduren und Interventionen bei jeder Patientengröße müssen ohne Unterbrechungen zwecks Röhrenkühlungen möglich sein. | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.3.7 |  | Röhre arbeitet vollkommen geräuschlos. | B | ja = 10 Punkte nein = 0 Punkte | 10
2.2.2.3.8 |  | Anode dreht vollkommen geräuschlos. | B | ja = 10 Punkte nein = 0 Punkte | 10
2.2.2.3.9 |  | Bitte geben Sie die Fokusgröße des kleinen Fokus, die für die Bildqualität entscheidend ist (gem. IEC 60336) an. | B | kleinster Wert = 5 Punkte größter Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 5
2.2.2.3.10 |  | Bitte geben Sie die Fokusgröße des großen Fokus, die für die Bildqualität entscheidend ist (gem. IEC 60336) an. | B | kleinster Wert = 5 Punkte größter Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 5
2.2.2.3.11 |  | Möglichst geringes Gewicht der gesamten Strahlereinheit für agile Systembewegungen. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0
2.2.2.3.12 |  | Bitte geben Sie das Gesamtgewicht der Strahlereinheit in kg an. | B | kleinster Wert = 5 Punkte größter Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 0
2.2.2.3.13 |  | Maximale Vor-Filterstufe mindestens ≥ 0,9mm Cu in mind. 3 Stufen | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0
2.2.2.3.14 |  | Röntgen-Strahler mit einer Röhrenspannung von 40 bis 125 kV | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0
2.2.2.3.15 |  | Wärmespeicherkapazität der Strahler-Anode mind. 5 MHU | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0
2.2.2.3.16 |  | Wärmespeicherkapazität der kompletten Strahlereinheit mind. 7 MHU | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0
2.2.2.3.17 |  | Abkühlrate der Strahler-Anode mind. 1,5 MHU/min | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0
2.2.2.3.18 |  | Gittergesteuerter 2-Fokus-Röntgenstrahler mit Gittersteuerung im Aufnahme- und Durchleuchtungs-Betrieb auf dem kleinen Fokus oder gleichwertige generatorseitige Primärpulsung mit adaptiver Vorfilterung zur Reduktion der nicht bildgebenden Strahlenanteile | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.2.2.3.19 |  | Erfolgt wegen der hohen Leistungsaufnahme (z.B. im Aufnahmebetrieb Faktor ca.10 ggü. DL) auf dem großen Fokus eine generatorseitige Primärpulsung für Aufnahme und Durchleuchtung (DL) | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.3.20 |  | Bitte geben Sie für eine möglichst hohe Belastbarkeit der Röhre auf dem großen Fokus bei 0 W die Anodenbezugsleistung (IEC 60613:1989) in kW an. | B | größter Wert = 5 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 5
2.2.2.3.21 |  | Bitte geben Sie für eine möglichst hohe Belastbarkeit der Röhre auf dem kleinen Fokus bei gepulster DL und 0 W die Anodenbezugsleistung (IEC 60613:1989) in kW an. | B | größter Wert = 5 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 5
2.2.2.3.22 |  | Bitte geben Sie für eine möglichst hohe Belastbarkeit der Röhre auf dem großen Fokus bei 300 W die Anodenbezugsleistung (IEC 60613:1989) in kW an. | B | größter Wert = 5 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 5
2.2.2.3.23 |  | Bitte geben Sie für eine möglichst hohe Belastbarkeit der Röhre auf dem kleinen Fokus bei gepulster DL und 300 W die Anodenbezugsleistung (IEC 60613:1989) in kW an. | B | größter Wert = 5 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 5
2.2.2.3.24 |  | Bitte geben Sie die möglichst hohe Eingangsnennleistung der Anode bei Radiographie auf dem großen Fokus (Nominal radiographic anode input power gemäß IEC 60613:2010) in kW an. | B | größter Wert = 5 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 5
2.2.2.3.25 |  | Bitte geben Sie die möglichst hohe Eingangsnennleistung der Anode bei Radiographie auf dem kleinen Fokus (Nominal radiographic anode input power gemäß IEC 60613:2010) in kW an. | B | größter Wert = 5 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 5
2.2.2.3.26 |  | Wird für eine wesentlich präzisere und schärfere Bilddarstellung die moderne Flach-Emitter-Technologie mit Fokussierung auf einen kleineren, quadratischen Brennfleck statt der herkömmlichen Glühwendel benutzt | B | ja = 10 Punkte nein = 0 Punkte | 10
2.2.2.3.27 |  | Bitte geben Sie die Anzahl der Foken in Flachemitter-Technologie an. | B | kleinster Wert = 10 Punkte größter Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 10
2.2.2.3.28 |  | Bitte geben Sie den Anodenwinkel des Strahlers in Grad an. | B | kleinster Wert = 5 Punkte größter Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 5
2.2.2.3.29 |  | Bitte geben Sie den Röhrenstrom bei gepulster DL bei kleinen Fokus in mA an. | B | größter Wert = 10 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 10
2.2.2.3.30 |  | Bitte geben Sie die Anodendrehung für schnelle Wärmeabfuhr in Hz an. | B | größter Wert = 5 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 5 |  | 0
2.2.2.3.31 |  | Bitte benennen und beschreiben Sie die Röhrenkühlungsmethode | I
2.2.2.3.32 |  | Kontinuierliche Wärmebelastung des Strahlers mind. 3500 W > 30 min | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
2.2.2.4 |  | Flachdetektoren-System |  |  | 0 |  | 0
2.2.2.4.1 |  | Hochauflösender, dynamischer Flachdetektor für eine volldigitale Bildkette, mit integriertem, abnehmbarem Raster | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0
2.2.2.4.2 |  | Flachdetektoren mit Nennmaß 12" mit mind. 16 Bit Grauwertauflösung und integriertem Auffahrschutz für steile Angulationen. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0
2.2.2.4.3 |  | Pixelgröße ≤200 µm über die gesamte Detektorfläche | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0
2.2.2.4.4 |  | Matrix von mind. 1024x1024 Pixel | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0
2.2.2.4.5 |  | typ. DQE bei 0 lp/mm,bei 3,2µGy (RQA5) größer gleich 77 % | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0
2.2.2.4.6 |  | räumliche Grenzauflösung (Nyquist Frequenz) mind. 2,6 Linienpaare/mm über die gesamte Detektorfläche | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0
2.2.2.4.7 |  | Kleinstes Aufnahmefeld ≤ 15 cm (Diagonale) | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0
2.2.2.4.8 |  | Spezieller CARD-Flachdetektor mit volldigitaler Bildkette mit integriertem, auf Knopfdruck entfernbarem Raster, Messkammer zur Erfassung des Dosis-Flächen-Produktes und integriertem Auffahrschutz | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.2.2.4.9 |  | C-Bogen Bedienung in Detektorgehäuse integriert für Winkel, Höhe, Position, und SID | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.4.10 |  | Ist eine automatische synchrone Drehung der Detektor- und Blendeneinheit zum Ausgleich der Bildrotation bei den unterschiedlichen Arbeitspositionen des Stativs gegeben und erfolgt eine automatische synchrone Drehung mit der Tischdrehung | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.4.11 |  | Bitte geben Sie die Auflösung des Detektors als Angabe der aktiven Matrix-Größe über die gesamte Detektorfläche in Pixel x Pixel an. | B | größter Wert = 5 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 5
2.2.2.4.12 |  | Möglichst kleine Außenabmessungen des kompletten Detektors inkl. Gehäuse und Kollisionsschutz für möglichst steile Angulationen | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.4.13 |  | Bitte geben Sie die Diagonale des Detektors in cm an. | B | kleinster Wert = 5 Punkte größter Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 5
2.2.2.4.14 |  | Bitte geben Sie das kleinste Aufnahmefeld des Detektors in der Diagonale in cm an. | B | kleinster Wert = 5 Punkte größter Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 5
2.2.2.4.15 |  | Bitte geben Sie die aktive Detektorfläche in cm x cm an. | I
2.2.2.4.16 |  | Bitte geben Sie die Außenmaße des Detektors inkl. Gehäuse und Kollisionsschutz in cm x cm an. | I
2.2.2.4.17 |  | Mind. 4 vergrößerte Darstellungen sind möglich. | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.2.2.4.18 |  | Bitte geben Sie an wieviele vergrößerte Darstellungen möglich sind! | B | größter Wert = 5 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 5
2.2.2.4.19 |  | Drehbarkeit des aktiven Bereiches (Portrait / Landscape) mind. ±90 | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.4.20 |  | Ist die Drehbarkeit des aktiven Bereiches des Detektors in beliebigen Zwischenwinkel stufenlos einstellbar | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.4.21 |  | Aktive Detektorkühlung | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.4.22 |  | Aufnahmegeschwindigkeit mind. 30 Bilder/s | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.4.23 |  | Angulationen, Bewegungung und FFA (SID) direkt am Detektor anwählbar | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.4.24 |  | Automatische Detektor- und Blendensynchronisation in abhängigkeit der Tischposition (radiale Zugänge) | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.4.25 |  | Stufenlose Detektordrehung möglich | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.4.26 |  | Ist es möglich longituinale Bewegungen des C-Bogens über im Detektor intergrierte Knöpfe zu steuern | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
[5 empty] | 0 |  | 0
2.2.2.5 |  | Blende |  |  | 0 |  | 0
2.2.2.5.1 |  | Kompakte Tiefenblende für die Kard-Angiographie mit Rechteckblende. Die Blende muss die richtige Einblendung für alle vorgesehenen Anwendungen erleichtern und die richtige Filterung für die geringstmögliche Hauteintrittsdosis im Durchleuchtungs- und Aufnahmebetrieb bereitstellen. | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.2.2.5.2 |  | Synchrone Blendendrehung zum Tisch und Detektor bei C Bogen Bewegung. | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.5.3 |  | Zur Herabsetzung der Äquivalentdosis der Haut und Verbesserung der Strahlenqualität durch Dosisreduktion der weichen Strahlenanteile können spezielle Vorfilter aus Kupfer vollautomatisch in den Strahlengang eingebracht werden. | B | ja = 10 Punkte nein = 0 Punkte | 10
2.2.2.5.4 |  | Erfolgt dies automatisch sowohl während der Durchleuchtung als auch während der Aufnahme, abhängig von der Strahlendurchlässigkeit bzw. der Absorption des Patienten? | B | ja = 10 Punkte nein = 0 Punkte | 10
2.2.2.5.5 |  | Können die Vorfilter aus Kupfer auch permanent in den Strahlengang eingebracht werden z.B. über eine feste Zuordnung im Untersuchungsprogramm für einzelne spezielle Untersuchungen? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.5.6 |  | Bitte geben Sie die verfügbare Anzahl an Cu-Vorfilterungen für Feinabstufung in Stück an. | B | größter Wert = 5 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 5
2.2.2.5.7 |  | zusätzliches Einblenden halbtransparenter Blendenlamellen möglich. | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.5.8 |  | Drehung der halbtransparenten Blenden geometrisch zur Lage des Objektes möglich. | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.5.9 |  | Die Blendeneinstellungen können vorprogrammiert werden. | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.5.10 |  | Können Blendeneinstellungen bei Aufruf einer gespeicherten C- Bogen-Position wieder aufgerufen werden? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.2.5.11 |  | Bitte erklären Sie das Blendenprinzip. | I
[5 empty] | 0 |  | 0
2.2.3 |  | Patiententisch |  |  | 0 |  | 0
2.2.3.1 |  | Bodenmontierter drehbarer Patiententisch mit Teleskopfuß und schwimmender Lagerungsplatte. Inklusive Normschienen am Tisch. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.3.2 |  | Tischplatte in schmaler Form inkl. Spezialschaum-Matratze (Tempur/PUR oder gleichwertig) | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.3.3 |  | Tischplatte mit Patientenarmauflagen für rechts und links zum Anstecken. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.3.4 |  | Tischplatte schmal mit Ausschnitten am Kopfende für spezielle Untersuchungen | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.2.3.5 |  | max. Gesamtbelastbarkeit des Tisches mind. 325 kg. Davon mind. 240 kg Patientengewicht. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.3.6 |  | Bitte geben Sie die max. Belastbarkeit des Tisches in kg an. | B | größter Wert = 10 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 10 |  | 0
2.2.3.7 |  | Das max. Gewicht für Reanimationszubehör beträgt 60kg. | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.3.8 |  | Das max. Gewicht für weiteres sonstiges Zubehör beträgt 40kg. | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.3.9 |  | Tischplatte mit max. Lagerungskomfort, auch bei adipösen Patienten | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.3.10 |  | verjüngte Tischplatte im Thoraxbereich für eine größtmögliche Angulationsfreiheit des C-Bogens | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.3.11 |  | Bitte geben Sie die Tischplattenbreite der schmalen Tischplatte in cm an. | B | kleinster Wert = 10 Punkte größter Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 10
2.2.3.12 |  | Besteht für den Anwender die Möglichkeit vor Ort ohne Werkzeug auf eine im Kopf- und Thorax-Bereich breite Tischplatte zu wechseln? | B | ja = 10 Punkte nein = 0 Punkte | 10
2.2.3.13 |  | Bitte geben Sie die Tischplattenbreite der breiten Tischplatte in cm an. | B | größter Wert = 10 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 10
2.2.3.14 |  | Besteht für den Anwender die Möglichkeit vor Ort ohne Werkzeug auf eine möglichst lange Tischplatte zu wechseln? | B | ja = 10 Punkte nein = 0 Punkte | 10
2.2.3.15 |  | Bitte geben Sie die lange Tischplattenlänge in cm an. | B | größter Wert = 10 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 10
2.2.3.16 |  | alle Tischplatten sind schnell und ohne Werkzeug bei Bedarf vom Bedienpersonal wechselbar | B | ja = 10 Punkte nein = 0 Punkte | 10
2.2.3.17 |  | max. nutzbare Tischlänge ≥ 280 cm bei einer CARD-Platte | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.3.18 |  | max. nutzbare Tischbreite ≥ 45 cm bei einer CARD-Platte | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.3.19 |  | Bitte geben Sie die max. nutzbare Tischlänge in cm einer CARD-Platte an. | I |  | 0
2.2.3.20 |  | Bitte geben Sie die max. nutzbare Tischbreite in cm einer CARD-Platte an. | I
2.2.3.21 |  | Längsverfahrbarkeit der Tischplatte mind. 120 cm | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.3.22 |  | Bitte geben Sie die max. Längsverfahrbarkeit der Tischplatte in cm an. | I |  | 0 |  | 0
2.2.3.23 |  | Transversale Verfahrbarkeit mind. 35 cm | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.3.24 |  | Bitte geben Sie die transversale Verfahrbarkeit in cm an. | I |  | 0 |  | 0
2.2.3.25 |  | Tischdrehung mind. 240° in mehreren Schritten | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.3.26 |  | Bitte geben Sie Tischdrehung in Grad und die Anzahl der max. Schritte an. | I |  | 0 |  | 0
2.2.3.27 |  | Metallfreier Tischplattenüberhang, mindestens 125 cm | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.3.28 |  | Bitte geben Sie den metallfreien Überhang der Tischplatte in cm an. | B | größter Wert = 10 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 10 |  | 0
2.2.3.29 |  | Höhenverstellbereich der Tischplatte, gemessen vom Fußboden mind. 77,5cm bis 102cm | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.3.30 |  | Bitte geben Sie den Bereich der Höhenverstellung gemessen vom Fußboden in cm an. | I |  | 0 |  | 0
2.2.3.31 |  | Bitte geben Sie die Hubgeschwindigkeit des Tischen nach oben/unten in cm/sek an. | B | größter Wert = 10 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 10 |  | 0
2.2.3.32 |  | Bitte geben Sie die Strahlenabsorption der Patientenlagerungsplatte (Aluminiumgleichwert bei 100 kV, Al-HWD 3,6 mm nach CFR) in < ...mm Al an. | I |  | 0 |  | 0
2.2.3.33 |  | Im Angebot enthalten sind 2 Sets Körpergurte mit Klettverschlüssen und Bleidecken zur Streustrahlenreduktion | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.3.34 |  | Infusionsständer mit Infusionskreuz zur Befestigung an den Geräteträgerschienen am Tisch gehören zum Lieferumfang. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.3.35 |  | Bitte geben Sie das Material an, aus welchem die Patientenlagerungsplatte besteht. | I |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
2.2.4 |  | Steuer- und Bedienelemente |  |  | 0 |  | 0
2.2.4.1 |  | Alle Systembewegungen von C-Bogen, Tisch, Bilddarstellung, Bildwiedergabe, Bildverarbeitung und Analyse müssen vom Bediener am Tisch gesteuert werden können. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0
2.2.4.2 |  | Zusätzliche Systembewegungen von Blenden und Montioreinstellungen können vom Bediener am Tisch gesteuert werden. | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.2.4.3 |  | Ist es dabei möglich einzelne Prozeduren mit diesen Parametern zu programmieren? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.4.4 |  | Folgende Bedienelemente sind Patientennah am Patiententisch steuerbar:
2.2.4.5 |  | Handgriff für Tischbewegungen | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.2.4.6 |  | Konsole mit Joystick für Stativbewegungen | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.4.7 |  | Fußschalter für Strahlungsauslösung | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.4.8 |  | Tischseitiges Bedienmodul für alle Funktionen | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.4.9 |  | Touch-Screenmodul (Monitor) für alle unten aufgeführten Bedienmöglichkeiten | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.4.10 |  | Folgende Bedienmöglichkeiten sind Patientennah am Patiententisch steuerbar:
2.2.4.11 |  | Detektor-Hubsteuerung | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.2.4.12 |  | C-Bogen-, Tisch- und Blendenbewegungen | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.4.13 |  | Durchleuchtungs- und Aufnahmearten | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.4.14 |  | Speicherung/Durchleuchtungsspeicherung | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.4.15 |  | Monitordarstellungen, Bild- und Szenenwiedergabe | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.4.16 |  | Bildnachbearbeitung | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.4.17 |  | Die komplette Systembedienung ist von beiden Seiten des Tisches möglich | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.4.18 |  | Ist es möglich, Systemeinstellungen gebündelt durch eine einzige Interaktion des Anwenders abzurufen: Systembewegung, Angulationen, Tisch- und Detektorpositionen, SID, Zoom, Blende, Kollimator, Bildraten, 2D- und 3D-Bildparameter sowie Display-Layouts | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.4.19 |  | Ist es möglich die Workflowprogramme für die einzelnen Prozeduren vom Anwender selber am Tisch zu erstellen, ändern und löschen? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.4.20 |  | Module für die Bedienung des Bildspeichers und der Bildverarbeitung müssen beidseitig am Tisch montierbar sein. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0
2.2.4.21 |  | funkgesteuerter Fußschalter mit mind. 4 Tasten zur Auslösung von Durchleuchtung, Aufnahme, etc. mit aufladbarer Batterie | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0
2.2.4.22 |  | Kabelloser 4 Tasten-Fußschalter, der so konfiguriert werden kann, dass zusätzlich zum regulären Aufnahmeprogramm ein zweites Aufnahmeprogramm, z. B. Niedrigdosis- Aufnahme, 3D-Aufnahme, Aktivierung der besseren Stentvisualisierung in Echtzeit oder statisch, über einen separaten Fußschalter-kontakt ohne vorherige Umwahl des Untersuchungsprogramms direkt ausgelöst werden kann | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.2.4.23 |  | kabelgebundener Zusatzfußschalter ist im Angebot enthalten | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.4.24 |  | Der Batteriestatus des kabellosen Fußschalters wird per LED angezeigt. Er ist mit einem Ein-/Ausschalter ausgestattet. Der Fußschalter schaltet sich bei Nichtbenutzung in den Schlafmodus. Bei Berührung oder Drücken der Pedale wird er reaktiviert. | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.4.25 |  | die Fußschalter unterliegen der Schutzklasse IPX8 nach der Norm IEC 60529 | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.4.26 |  | Direkte Anwahl der unterschiedlichen Aufnahmeprogramme über intuitives Touch-Screenmodul oder ähnlich am Tisch | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0
2.2.4.27 |  | Ist es möglich, vordefinierte Systempositionen am Bedienmodul anzuwählen ohne über ein extra Bedienelement wie Touch Monitor zu gehen? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.2.4.28 |  | Ist es möglich alle Funktionen über das tischseitige Bedienmodul zu steuern ohne zusätziche Fernbedinungen oder separate weitere Touch Displays? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.4.29 |  | Steuerung der Systemgeometrie & Bildgebungseinstellungen (Blenden, Filter usw.) über Bedienmodule am Tisch | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0
2.2.4.30 |  | Gespeicherten Stativpositionen können über das Touchscreenmodul oder ähnlich abgespeichert und aufgerufen werden | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0
2.2.4.31 |  | Stativposition kann auf Basis eines aktuell angezeigten Referenzbildes automatisch aufgerufen werden | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0
2.2.4.32 |  | Bei der automatischen Stativpositionierung werden der Rotationswinkel, der Angulationswinkel, der Fokus-Detektor-Abstand und das Detektor-format automatisch eingestellt | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0
2.2.4.33 |  | Kann die Angulation des C-Arms RAO/LAO und CRAN/CAUD über Knöpfe am Detektor gesteuert werden | B | ja = 10 Punkte nein = 0 Punkte | 10
2.2.4.34 |  | Ist es möglich die longitudinale Bewegung des C-Arms über die Knöpfe am Detektor zu steuern | B | ja = 10 Punkte nein = 0 Punkte | 10
2.2.4.35 |  | Anwender kann selbstständig Projektionswinkel einspeichern | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0
2.2.4.36 |  | Anzeige der archivierten Bilder auf dem Live-Monitor im Untersuchungsraum möglich. | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.2.4.37 |  | Anzeige von Geräte- & Tischpositionen, Systemmeldungen und Dosiswerten sowohl im Untersuchungs- wie auch im Kontrollraum | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.4.38 |  | Über die Konsole, Tastatur und Maus im Kontrollraum können Systemfunktionen wie das Konfigurieren von Durchleuchtungs- und Aufnahme- Programmen, die Nachverarbeitung und Archivierung aktiviert werden. | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
[5 empty] | 0 |  | 0
2.2.5 |  | Großbildmonitor am Tragarmsystem im Untersuchungsraum |  |  | 0 |  | 0
2.2.5.1 |  | Deckenwagen für Großbildmonitor im Untersuchungsraum, an Deckenschienen längs verfahrbar, über einen Tragarm beidseitig am Tisch positionierbar, höhenverstellbar und mit Strahlungskontrollleuchte. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.5.2 |  | Großbildmonitor im Untersuchungsraum mit mind. 55" Diagonale, 8 MP Auflösung mit mind. 3840 x 2160 Pixel, mit diagnosefähiger Schutzscheibe, flexible Anzeige unterschiedlicher Bildquellen mit mind. 16 freien Eingängen für externe Bildquellen für medizinische Zwecke zulgelassen | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.5.3 |  | Großbildmonitor im Untersuchungsraum mit flexibler Anzeige unterschiedlicher Bildquellen mit mind. 24 freien Eingängen für externe Bildquellen. | B | ja = 10 Punkte nein = 0 Punkte | 10
2.2.5.4 |  | Auf den Großbildmonitor können flexibel mehrere Bildsignale geschaltet werden. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.5.5 |  | Der Großmonitor kann flexibel mit mehreren Bildsignalen selbständig durch den Anwender konfiguriert werden (ohne Passwort) | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.2.5.6 |  | Auf dem Bildschirm müssen alle beschriebenen Bild-/Videosignale sowie mind. 16 weitere beliebige Signale (Hämodynamik, Sonographie, PACS, etc.) flexibel positioniert und angezeigt werden. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.5.7 |  | Der Bildschirm inkl. Halterung ist mit Rammschutz versehen, mechanisch oder elektromotorisch verstellbar. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.5.8 |  | Die Ergebnisse einer quantitativen Messung können dem Anwender im Untersuchungsraum durch die MTRA im Kontrollraum zur Verfügung gestellt werden (Signalübertragung). | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.5.9 |  | Längsverfahrbarkeit des Deckenwagens mind. 215cm an Deckenschiene | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.2.5.10 |  | Höhenanpassung des Monitorwagens mind. 80 cm | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.5.11 |  | Schwenkbereich (Systemdrehung) mind. 300° | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.5.12 |  | Display-Schwenkbereich mind. 330° | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.5.13 |  | Bitte geben Sie den Blickwinkel horizontal und vertikal in Grad an. | B | größter Wert = 5 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 5
2.2.5.14 |  | Die diagnosefähige Diplay-Schutzscheibe für den Großbildmonitor im Untersuchungsraum kann bei Beschädigung separat bestellt und vor Ort selbstständig gewechselt werden. | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.5.15 |  | Ein einfacher Tausch der Signalquellen in einem bestehenden Layout ist möglich. | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.5.16 |  | Mindestens 12 direkt anwählbare Layouts vom Tisch aus sind möglich. | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.5.17 |  | Es muss für die Anwender die Möglichkeit bestehen, aus mind. 20 verschiedenen individuell anpassbaren Layouts zu wählen | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.5.18 |  | Diagnosefähiger Großbildmonitor Schutz Ein Monitorschutz ist aus hochwertigem Verbundglas welches das Panel des Monitors vor mechanischer Beschädigung und Eindringen von Flüssigkeit auf der Vorderseite schützt, ist mit anzubieten. Dieser Schutz darf die Befundung klinischer Bilder nicht beeinträchtigen. Das Verbundglas für hohe mechanische Festigkeit und Widerstandsfähigkeit mit Spezialbeschichtung zur Reduzierung von Reflexionen mit einer Spektralübertragung von mindestens 98 %. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.5.19 |  | Die Bildschirmanzeige des Live- bzw. Referenzmonitors sollte folgende Informationen anzeigen können: - Strahlungsanzeige - Temperatur der Röntgenröhre - Gantry-Position bei Dreh- und Winkelbewegung - Fokus-Detektor-Abstand - Tischhöhe - Neigungs- und Kippwinkel der Tischplatte (wenn zutreffend) - Anzeige Detektorfeldgröße - Allgemeine Systemmeldungen - Ausgewählte Bildgeschwindigkeit - Durchleuchtungsmodus - Durchleuchtungszeit - Hautdosis: Dosisrate beim Röntgen; kumulierte Dosis, wenn nicht geröntgt wird - Dosisflächenprodukt: Dosisrate beim Röntgen; kumulierte Strahlendosis, wenn nicht geröntgt wird - Grafische Darstellung der körperbereichsspezifischen Dosisrate und kumulierten Hausdosiswerte in Bezug zum 2-Gy-Niveau (für Herzdiagnostik) - Stoppuhr | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.2.5.20 |  | Touchscreenmodule für die Verwendung am Tisch oder im Kontrollraum, welche am System angeschlossen und bei angebrachten Sterilabdeckungen bedient werden können, sind für folgenden Funktionalitäten enthalten: - Monitor-Layout - Röntgeneinstellungen (Einblendung, Projektionen, Tisch, Serie und Verarbeitung) - Start Quantitative Analyse | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.5.21 |  | Zur flexiblen Darstellung der Bildsignale auf den Systemmonitoren ist eine integrierte Video-Kreuzschiene mit flexibler Steuerung der Ein- / Ausgänge enthalten. Zusätzlich zu den systemeigenen Bildquellen müssen mind. 4 externe Videosignale eingespeist werden können (VGA/DVI/DP/HDMI/HD-SDI/ S-Video/CVBS, mit Potentialtrennung für jeden Ein- / Ausgang) | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.5.22 |  | Der Display-Manager muss mind. 16 verschiedene Videosignale parallel empfangen und Diese zur Darstellung auf einem Großbildmonitor verarbeiten können. | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.2.5.23 |  | Sind mind. 5 verschiedene Nutzerprofile am Großbildmonitor hinterlegbar? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.5.24 |  | Bitte geben Sie an wieviele verschiedene Nutzerprofile hinterlegbar sind. | B | größter Wert = 5 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 5 |  | 0
2.2.5.25 |  | Integriertes Bypass- und Backup-Konzept zur Absicherung eines kompletten Displayausfalls durch redundante Auslegung von Komponenten | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.5.26 |  | Verfügen die Bildschirme über einen Raumlichtsensor zur optimalen Anpassung der Bilddarstellung an die Raumhelligkeit? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.5.27 |  | Sind Benutzerprogrammierbare und Standard Referenzeinstellungen möglich? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.5.28 |  | Intern wählbare Lookup-Table für Graustufen Übertragungsfunktion einschließlich DICOM | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.5.29 |  | Integrierter USB-Hub | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
[5 empty] | 0 |  | 0
2.2.6 |  | USV- Absicherung für Geräte/Tisch und Bildsystem |  |  | 0 |  | 0
2.2.6.1 |  | unterbrechungsfreie USV-Absicherung gemäß DIN EN 60601-2-43 (VDE 0750-2-43):2011-03 für die motorische Absicherung der Bewegungen des Stativs, Tisches sowie Absicherung des Bildsystem und der Monitore, keine Einschränkungen für den Betrieb dieser Anlagenteile für ca. 10 Minuten. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.6.2 |  | Die Anwender müssen mittels Warnleuchte sowohl im Untersuchungs- als auch Bedienraum optisch erkennen können, dass das System über die USV versorgt wird | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0
2.2.6.3 |  | Nennleistung mind.15 kVA | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.2.6.4 |  | Unterbringung der USV im Technikraum des Angiografiesystems ohne separate Klimatisierung möglich? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.6.5 |  | Bauseitiger Elektro-Netzverteiler mit einm Stromverbrauchszähler für Monoplane-Anlagen mit systemseitiger USV 15 kVA | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
[5 empty] | 0 |  | 0
2.2.7 |  | Strahlenschutzelemente |  |  | 0 |  | 0
2.2.7.1 |  | Im Aufenthaltsbereich des Untersuchers muss zur Abschirmung des Oberkörpers gegen Streustrahlung ein am Deckenschienensystem verfahrbarer, gewichtsausgeglichener, höhenverstellbarer Tragarm mit einer großen Oberkörperstrahlenschutzscheibe mit flexiblen Bleilamellen inkl. einer Patientenaussparung angeboten werden | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes |  |  | 0
2.2.7.2 |  | Unterkörperstrahlenschutzelement mit Pivotarm, beidseitig am Tisch montierbar | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
[5 empty] | 0 |  | 0
2.2.8 |  | Untersuchungsleuchte |  |  | 0 |  | 0
2.2.8.1 |  | An Deckenschienensystem fahrbare, freipositionierbare LED Untersuchungsleuchte (mind. 60.000 Lux) | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.8.2 |  | LED Untersuchungsleuchte mit mind. 60.000 Lux | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.8.3 |  | Kann die Untersuchungsleuchte mit dem Oberkörperstrahlenschutz in einer gemeinsamen Laufschiene verwendet werden? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
2.2.9 |  | Bedarfsposition: Deckenversorgungseinheit |  |  | 0 |  | 0
2.2.9.1 |  | Medizinische Deckenversorgungseinheit "DVE", für den Einsatz in Katheterräumen zur Aufnahme aller notwendigen Installationen und Geräteträgersysteme. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.9.2 |  | Die neue med. Versorgungseinheit, DVE´s ist eine vollständig installierte stückgeprüfte elektromedizinische Geräteeinheiten. Die med. Versorgungseinheit ist nach dem Medizinproduktegesetz (MPG) ein Medizinprodukt, nach Richtlinie 93/42/ EWG Anhang IX klassifiziert und somit der Klasse II b zugeordnet. Sie wird kundenspezifisch gefertigt und vom Hersteller im eigenen Konformitätsbewertungs-Verfahren geprüft. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.9.3 |  | Die DVE ist mit einem Tragarmpaar- und verschiedenen Tragarmlängen ausgestattet und höhenverstellbar. Ausgestattet mit einem Deckenbaldachin, Tragarmen, einem Stativrohr, Schnittstellenplatte und einem am Stativrohr befestigten 330° drehbaren Geräteträgerkopf mit starkstrom-, kommunikations- und medizintechnischen Gaseinbauten. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.9.4 |  | Alle Installationen von der Schnittstellenplatte in der Zwischendecke bis zu den Entnahmestellen im Basisstativkopf sind in flexibler Ausführung innerhalb der DVE installiert. Die Schläuche für die med. Gase entsprechen den Anforderungen der DIN EN ISO 7396-1 und DIN EN ISO 5359. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.9.5 |  | Technische Daten: - Schwenkarm und Hubarm mit einem Doppel-Bremssystem - elektromotorische Höhenverstellung - Endanschläge sind gemäß Nutzerwunsch einstellbar - Obere Armlänge mind. 1000mm - Untere Armlänge mind. 1200mm | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.9.6 |  | Der Medienkopf beinhaltet jeweils die Medienversorgung (Gase und ELT) oberhalb des OP-Feldes und ist über ein Drehlager mit dem Distanzrohr am Tragsystem verbunden. Das Distanzrohr ist so einzustellen, dass für den Nutzer optimale Arbeitshöhen bzw. Durchgangshöhen gewährleistet bleiben. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.9.7 |  | Medienbestückung DVE: - 2x Sauerstoff - 2x Druckluft 5 bar - 2x Vakuum - 1x Druckluft 8 bar - 3x Doppeldose EDV inkl. Verkabelung zur Schnittstellenplatte - 8x 230V SV(IT) Schutzkontaktsteckdosen mit Deckel / Kontrollleuchte grün - 2x 230V ZSV Schutzkontaktsteckdosen mit Deckel / Kontrollleuchte orange - 10x Potentialausgleich | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.9.8 |  | Zubehörausstattung DVE: - 3x Ablageboard zur Anbringung an die vertikalen Halteschienen mit seitl. Normgeräteschienen und int. Kantenschutz - 1x Infusionsstange - 1x Infusionskreuz | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.9.9 |  | Die Lieferung und Montage der Entnahmestellen und Steckdosen sind Inhalt des Angebotes | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.9.10 |  | Farbcodierung und Fabrikat der Gasentnahmestellen sind in Absprache mit dem Bauherrn festzulegen, ebenso die ELT-und Schwachstromdosen | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.9.11 |  | Das Montagegestell zur Installation einer Versorgungseinheit und zur Überbrückung des Deckenzwischenraumes inklusive aller Befestigungsmaterialien, Deckenflansche, Distanzrohre, Rohrversteifungen, 2 Auslegern mit einem Stativkopf und Kleinmaterialien etc, sind entsprechend der DVE zu bemessen und Bestandteil des Angebotes. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.9.12 |  | Am Gestell befinden sich Anschlusskomponenten zum Anschluss an alle geforderten Medien (ELT, Gase, EDV, etc.). | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.9.13 |  | Zur Abdeckung der Öffnung der Zwischenraumdecke werden Baldachine in der flachsten möglichen Ausführung verwendet. Die Baldachine schließen zur Zwischendecke mit einer Silikon-Dichtlippe ab. Der Baldachin ist desinfektionsmittel- und korrosionsbeständig. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
[5 empty] | 0 |  | 0
2.2.10 |  | Bedarfsposition: Schwerlastdecke |  |  | 0 |  | 0
2.2.10.1 |  | Ein Schwerlastdecken-Schiene-System bestehend aus Tragprofilen im wiederkehrenden Achsraster zur sicheren Anordnung und Befestigung von medizinischen deckenhängenden Systemen. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.10.2 |  | Die Größe des Schwerlastdeckenfeldes muss ausreichend für die monoplane Angiographieanlage inkl. aller weiteren deckenhängenden Komponenten dimensioniert werden. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.10.3 |  | Die nach Montage der Angiographieanlage inkl. aller Komponenten freien Zwischenräume im Schwerlastdeckenfeld sind mit metallischen Deckenplatten (Farbwahl nach Abstimmung mit BH) zu verschließen. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.10.4 |  | Eventuelle Kabelauslässe sind in die Platten einzuplanen und zu montieren. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.10.5 |  | Die freien Bereiche der Schienen sind mit einem Gummidichtungsprofil (Farbwahl nach Abstimmung mit BH) hygienisch zu verschließen. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.10.6 |  | Die TGA Fachfirma muss nach vorheriger Abstimmung Lampen und Lüftungselemente in die freien Deckenfelder platzieren dürfen. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.10.7 |  | Die Schwerlastdeckenkonstruktion muss schwingungsfrei ausgeführt werden. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.10.8 |  | Belastungen von 3 kN bis 60 kN je nach Angabe des Angiographiegeräteherstellers sind zu realisieren. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
2.2.11 |  | Wechselsprechanlage |  |  | 0 |  | 0
2.2.11.1 |  | Es steht eine Wechselsprechanlage für die ungestörte Sprachkommunikation zwischen Untersuchungs- und Schaltraum zur Verfügung. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.11.2 |  | Mikrofon und Bedieneinheit im Kontrollraum | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.2.11.3 |  | Lautsprecher zur Wiedergabe an Konsole im Kontrollraum | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.11.4 |  | Mikrofon mit akustischen Filtern zur Unterdrückung von Störgeräuschen im Untersuchungsraum an Decke oder Ähnlich montiert | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.11.5 |  | Fußschalter zur Gesprächsauswahl im Untersuchungsraum | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.11.6 |  | Lautsprecher zur Wiedergabe an Monitor im Untersuchungsraum oder in der Decke montiert | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.11.7 |  | Funktionalität: - Ein-/Ausschalter - Lautstärkeregelung - Einbindung externer Audioquellen - akustische Echokompensation - Störgeräuschunterdrückung | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.2.11.8 |  | Sowohl für den Schaltraum als auch für den Untersuchungsraum werden zusätzliche Headsets mit Zulassung im medizinischen Bereich gefordert (je 5 Stück zur gleichzeitigen Nutzung). | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.11.9 |  | Im Schaltraum muss ein Line-in Eingang für die Einspielung externer Musikgeräte verfügbar sein. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
[5 empty] | 0 |  | 0
2.2.12 |  | weitere Schutzmaßnahmen |  |  | 0 |  | 0
2.2.12.1 |  | Patienten-Kollisionsschutz bzw. Sicherheitssystem für die C-Bogen Bewegungen | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
2.2.13 |  | Workstation mit Monitor als Bedienkonsole im Schaltraum |  |  | 0 |  | 0
2.2.13.1 |  | mind. eine Workstation als Bedienkonsole mit einem Hochkontrast- Monitor im Schaltraum mit mind. 24" Diagonale für Live-Bilddarstellung und zur Systemsteuerung ist im Angebot enthalten. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.13.2 |  | Zur Livebilddarstellung steht im Kontrollraum eine Workstation mit Einbindung des Bildschirmes in die Cockpit- Lösung und der dazugehörigen Konsole, Tastatur und Maus zur Verfügung. Alle Router, Switche, Kabel (Glasfaser oder Kupfer) und sonstige Adapter sind im Angebot enthalten. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
[5 empty] | 0 |  | 0
2.2.14 |  | Kontrastmittelinjektor |  |  | 0 |  | 0
2.2.14.1 |  | Fahrbarer Kontrastmittelinjektor inkl. Anbindung an das Angiographiesystem, Acist CVi oder vergleichbar | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.2.14.2 |  | Bitte geben Sie den Hersteller und die Systembezeichnung an. | I |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
2.2.15 |  | Zubehör |  |  | 0 |  | 0
2.2.15.1 |  | EKG-Kabelclips | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.15.2 |  | 2 Armschalen für Armlagerung eng am Patientenkörper | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.2.15.3 |  | Infusionsflaschenhalterung | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
2.3 |  | Bildgebung, Bildverarbeitung, Bildnachbearbeitung
2.3.1 |  | Digitale Bildgebung |  |  | 0 |  | 0
2.3.1.1 |  | Das volldigitale Bildgebungssystem muss mit der neuesten Technologie ausgestattet sein und alle notwendigen Nachverarbeitungs- und Darstellungsmerkmale für alle speziellen Untersuchungen unterstützen. - Kontrast-/Helligkeitssteuerung - Positiv-/Negativ- Bilddarstellung - Fensterung - elektronische Einblendung - vertikale und horizontale Bildumkehr - Bildverschiebung - Zoom- und Lupenfunktion | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.3.1.2 |  | Speicherung einzelner Bilder als Referenzbild für Durchleuchtung und Aufnahmen | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.3.1.3 |  | Winkel- und Längenmessung | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.3.1.4 |  | automatische und manuelle Kalibrierung | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.3.1.5 |  | benutzerdefinierte Bildbeschriftungen | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.3.1.6 |  | schneller und direkter Zugriff auf alle sonstigen Bilder zur Nachverarbeitung | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.3.1.7 |  | Das digitale Bildgebungssystem muss problemlos in die IT Infrastruktur des Klinikbetreibers eingebunden werden können | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.3.1.8 |  | Volldigitale Bildgebungskette | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.3.1.9 |  | Größe der standardmäßig gelieferten Bildspeicherkapazität bei einer Matrixgröße von 1024x1024/10 Bit mind. 100.000 Bilder | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.3.2 |  | Digitale Bildverarbeitung DICOM
2.3.2.1 |  | Der Austausch von Patientendaten, Bildern, Szenen und Auswertungen muss mittels DICOM-Standards erreicht werden. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.3.2.2 |  | Funktion DICOM Send ? | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.3.2.3 |  | Funktion DICOM SC (Storage Commitment) | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.3.2.4 |  | Funktion DICOM-Query/DICOM-Retrieve | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.3.2.5 |  | Funktion DICOM-Structured Report: Quantifizierungsergebnisse und Dosisinformationen senden | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.3.2.6 |  | DICOM-Bildspeicherung in mind. 12 Bit für alle Betriebsarten | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.3.2.7 |  | lokaler Bildspeicher mit mind. 100.000 Bilder in 1k/12-bit-Matrix mit einer Größe von 2 MB bzw. 25000 Bilder in 2k-Matrix mit einer Größe von 8 MB | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.3.2.8 |  | Secondary Capture Dose Report: Dosisbericht für einen Patienten welcher manuell oder automatisch im DICOM Secondary Capture-Format gespeichert und an das PACS übertragen werden kann | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.3.2.9 |  | RDSR: Analyse der durchschnittlichen Dosiswerte und -varianz für routinemäßig durchgeführte Untersuchungen und Verfahren | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
[5 empty] | 0 |  | 0
2.3.3 |  | Betriebssystem - Software |  |  | 0 |  | 0
2.3.3.1 |  | mindestens Betriebssystem Windows 10 bei allen ins System inkludierten PCs | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.3.4 |  | Bildsystem- & Auswertesoftware |  |  | 0 |  | 0
2.3.4.0.1 |  | Bildsystemsoftware mit Bildfrequenzen im Bereich von 0,5-30 B/sek | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.3.4.0.2 |  | Fluoroskopie und Akquisition in voller Pixelmatrix. Anzeige und Speicherung mit voller Auflösung in originaler Matrix. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.3.4.0.4 |  | In Bildsystem integriertes, klinisch validiertes Messprogramm zur objektiven, exakten und reproduzierbaren Auswertung von Koronarien (QCA) | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.3.4.0.5 |  | flexible Speicherung und Wiedergabe von dynamischen Durchleuchtungssequenzen für eine nachträgliche (rekursive) Betrachtung und Dokumentation abhängig von der gewählten Pulsfrequenz | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.3.4.0.6 |  | Ist es möglich, per diektem Knopfdruck store flouro zu speichern? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.3.4.0.7 |  | Ist die maximale speicherbare Durchleuchtungsdauer der Durchleuchtungssequenzen im System konfigurierbar | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.3.4.0.8 |  | Können mindestens 1024 Durchleuchtungsbilder bei 2 MB pro Bild (1k/12 bit) und max. 30 P/s automatisch gespeichert werden, um potentiell Aufnahmeszenen bei höherer Dosis zu ersetzen | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.3.4.0.9 |  | Können DL- CARD-Aufnahmen als Einzelbild- und als Serienaufnahmen mit zeitgesteuerten und manuell einstellbaren Bildfrequenzen aufgenommen werden? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.3.4.0.10 |  | Sind Bildfrequenzen von mind. 7,5 bis 30 B/s für die Aufnahme von digitalen Echtzeitbildern inkl. CARD-Aufnahmen verfügbar? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.3.4.0.11 |  | Ist eine Online-Überlagerung von aktiver Durchleuchtung und Referenzbild möglich | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.3.4.0.12 |  | Erfolgt eine vollautomatische dynamische Dichteoptimierung, so dass keine weiteren Benutzereingriffe erforderlich sind | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.3.4.1 |  | Linksventrikel-Analyse (LVA) |  |  | 0 |  | 0
2.3.4.1.1 |  | In Bildsystem integriertes Messprogramm zur Beurteilung der Funktionstüchtigkeit des linken Ventrikels (LV-Analyse) | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.3.4.1.2 |  | Mit automatisierter Enddiastole-/Endsystole- Erkennung | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.3.4.1.3 |  | Mit automatisierten und manuellen Ventrikelwand- bzw. Konturerkennung | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.3.4.1.4 |  | Mit Berechnung der Auswurffraktion, Volumina und Indizes (Flächen-Längen- und Simpson Methode) | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.3.4.1.5 |  | Mit Centerline-, radialer und regionaler Wandbewegungsanalyse | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.3.4.1.6 |  | Mit automatischen u. manuellen Kalibrierungsmethoden | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.3.4.1.7 |  | Mit Distanz- und Winkelmessung | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.3.4.2 |  | Software Stent |  |  | 0 |  | 0
2.3.4.2.1 |  | Software zur verbesserten Darstellung von Stents | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.3.4.2.2 |  | Darstellung von Stents in Echtzeit. | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.3.4.2.3 |  | Aktivierung der Funktion mit Fußschalter. | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.3.4.2.4 |  | Ergebnis wird als Referenzbild bzw.Referenzszene gespeichert. | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.3.4.2.5 |  | Die Ballonmarker bewegen sich komplett mit dem Bild mit. | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.3.4.2.6 |  | Im Ergebnisbild vollständige Anzeige des Stents, auch über Ballongoldmarker hinaus. | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.3.4.2.7 |  | Kann die Funktionalität auch mit einem Organprogramm verknüpft und aktiviert werden? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.3.4.3 |  | Stabilisierung und Verbesserung von Stents in Echtzeit |  |  | 0 |  | 0
2.3.4.3.1 |  | Stabilisierte Darstellung in Echtzeit, sodass zum Beispiel ein Stent präzise und komfortabel relativ zu einem vorhandenen Stent platziert werden kann. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.3.4.3.2 |  | Bilder können als DICOM-Szenen gespeichert und z. B. an ein PACS gesendet werden. | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.3.4.3.3 |  | Darstellung bleibt erhalten, wenn der Stent bewegt wird, z. B. während der Benutzer den Stent an die optimale Position führt | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.3.4.3.4 |  | Stabilisiertes, verbessertes Bild wird parallel zum Live-Bild im Untersuchungsraum angezeigt. | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.3.4.3.5 |  | Lässt sich die Funktionalität auf einen Knopfdruck tischseitig anwählen? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.3.4.3.6 |  | Lässt sich die Funktionalität auf dem Fußschalter anwählen? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.3.4.3.7 |  | Ist die Stabilisierung in das Angio-System integriert, ohne das eine zusätzliche Workstationerforderlich ist? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.3.4.4 |  | Software QCA |  |  | 0 |  | 0
2.3.4.4.1 |  | In Bildsystem integriertes, klinisch validiertes Messprogramm zur objektiven, exakten und reproduzierbaren Auswertung von Koronarien (QCA) | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.3.4.4.2 |  | womit eine zuverlässige Entscheidungsfindung bezüglich Auswahl des Implantats, der Zugangswinkel und der Nachsorge ermöglicht wird | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.3.4.4.3 |  | Automatische Segmentierung der gewählten Koronargefäße | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.3.4.4.4 |  | Messung des Durchmessers im ausgewählten Segment | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.3.4.4.5 |  | Automatische Obstruktionsanalyse | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.3.4.4.6 |  | Stenosedurchmesser und -länge | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.3.4.4.7 |  | Prozentsatz für Stenosedurchmesser und Stenosefläche | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.3.4.4.8 |  | Automatische und manuelle Kalibrationsroutinen | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.3.4.4.9 |  | Die Analyse des relevanten Gefäßsegments wird durch eine Ein-Klick-Funktion vereinfacht. In der Darstellung sind Obstruktion, Gefäßgesundheit, Referenzdurchmesser, Stenosedurchmesser und Plaquefläche zu sehen | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.3.4.5 |  | digitale Subtraktionsangiographie (DSA) |  |  | 0 |  | 0
2.3.4.5.1 |  | digitale Aufnahmetechnik und digitale Subtraktionsangiographie | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.3.4.5.2 |  | 2D-Roadmap-Betriebsart, die aus einer DSA-Szene mithilfe der Technik der maximalen Kontrastfüllung eine Gefäßmap erstellt (DSA-Roadmap). | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.3.4.5.3 |  | Aufnahmen können sowohl als Einzelbild als auch als Serienaufnahmen mit zeitgesteuerter und manuell variabler Bildfrequenz durchgeführt werden | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.3.4.5.4 |  | Diese Subtraktions-Aufnahmen einschließlich Pixelshift, Remask, Roadmap, Peak Opacification für Jodkontrast (MaxOpac) und Zumischen des anatomischen Hintergrundes (Landmark) können von 0 bis 100% durchgeführt werden. | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.3.4.5.5 |  | Die dynamische Dichteoptimierung geschieht automatisch ohne manuelle Nachkorrektur über Bildfensterung. Sie kann sowohl bei Durchleuchtung als auch bei Aufnahme eingesetzt und vom Anwender gesondert konfiguriert werden | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.3.4.5.6 |  | Folgende Parameter sind zur Bildverarbeitung Standard: - parallele Aufnahme, Verarbeitung, Darstellung und Speicherung im Hintergrundbetrieb - automatische Realtime-Verarbeitung mit Kantenanhebung, Kontrastanhebung, Fensterung und Bildfilterung - Zooming, Roaming, elektronische Blende - automatisches Setzen der Strahlenblende für die Durchleuchtungs- oder Aufnahmeszene entsprechend der elektronischen Blende im LIH Bild - Textfunktionen: Benutzerkonfigurierbare Bildbeschriftung, freie Annotation oder mittels Textbausteinen, Kommentarzeile zum Bild, R/L-Einblendung - Schneller und direkter Zugriff auf alle Serien, Einzelbilder sowohl im Untersuchungs- als auch im Kontrollraum - Quantifizierung: Winkel-/Längenmessung, Auswahl automatische und/oder manuelle Kalibrierung, Flexibles Pixelshift - Remasking - Halten des Bildes mit maximalem/minimalem Kontrast - Imagestacking - Bildumkehr - Wiedergabe der aufgenommenen Bilder in Zeitlupe, Einzelbild vorwärts und rückwärts | B | ja = 10 Punkte nein = 0 Punkte | 10
2.3.5 |  | Optimierung der Bildqualität |  |  | 0 |  | 0
2.3.5.1 |  | Es müssen umfangreiche und wirksame Maßnahmen zur Optimierung der Bildqualität zur Verfügung stehen, die automatisch für eine bessere Bildqualität und somit für mehr Sicherheit bei Eingriffen ohne Erhöhung der Dosis erlauben. Stabile, konstante Bildqualität durch selbstanpassende Algorithmen | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.3.5.2 |  | durch Homogenisierung des Bildeindruckes indem über- und unterbelichtete Bildbereiche ausgeglichen werden, um einen homogenen Bildeindruck zu realisieren. Eine manuelle Nachkorrektur über die Bildfensterung ist überflüssig. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0
2.3.5.3 |  | durch Unterdrückung von Bildrauschen | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.3.5.4 |  | durch Kantenanhebung | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.3.5.5 |  | durch Unterdrückung von Bewegungsartefakten | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.3.5.6 |  | Bei Systemübergabe erfolgt eine kundenspezifische Anpassung der Bildqualitätsparameter | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.4 |  | Dosismanagement
2.4.1 |  | Erweitertes Dosismanagement zur signifikanten Reduzierung der Strahlenexposition bei optimierter Bildqualität. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0 |  | 0
2.4.2 |  | Dazu zählen umfangreiche und wirksame Maßnahmen zur Verringerung der Dosis für Patienten und Personal. Wirksame Maßnahme sind u.a. Spezialfilter im Durchleuchtungs- und Aufnahmebetrieb, gepulste Durchleuchtung, DoseWise und Clarity plus Clarity IQ-Technologie bzw. CARE+CLEAR oder gleichwertige Technologien sowie umfangreiche Maßnahmen der Dosisdokumentation | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.4.3 |  | Strahlungsfreie Positionierung der Blenden | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.4.4 |  | Können Blendenlamellen und halbtransparente Filter auch ohne jegliche Durchleuchtung, strahlungsfrei am Monitorstandbild positioniert werden? | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.4.5 |  | Strahlenfreie Objekt(re)positionierung / Last Image Hold | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.4.6 |  | Speicherung von Durchleuchtungssequenzen (Loop) zur Reduktion der Strahlenexposition | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.4.7 |  | Basiert die Belichtungssteuerung auf Bildeindruck anstatt auf Detektoreingangsdosis, um bei steileren Angulationen oder bei korpulenteren Patienten eine Verschlechterung der Bildqualität zu verhindern? | B | ja = 10 Punkte nein = 0 Punkte | 10
2.4.8 |  | Passt die Belichtungssteuerung kV, mA, ms, Kupfervorfilterung und Brennfleckgröße automatisch an | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.4.9 |  | Funktioniert diese Anpassung vollautomatisch auch während der Freisetzung von Strahlung. | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.4.10 |  | Gibt es materialspezifische Aufnahmeprogramme für Eisen, Tantal, Platin, Jod und CO2 mit optimierten Strahlenspektren, um die Dosis zu reduzieren und die Bildqualität zu verbessern | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.4.11 |  | Die erweiterte Dosisleistungsregelung kann spezifische Materialkontraste, definiert durch das chemische Element (z. B. von Kontrastmittel, Stents, Katheter etc.), für eine optimierte Darstellung explizit berücksichtigen | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.4.12 |  | Das Material wird durch das Untersuchungsprogramm explizit parametriert | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.4.13 |  | die Regelung der Röhrenspannung wird abhängig vom darzustellenden Material angepasst | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.4.14 |  | die Regelung der Vorfilterung wird abhängig vom darzustellenden Material angepasst | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.4.15 |  | Gibt es materialspezifische Aufnahmeprogramme für Eisen, Tantal, Platin, Jod und CO2 mit optimierten Strahlenspektren, um die Dosis über das systemintegrierte Dosismanagement zu regeln und reduzieren und die Bildqualität zu verbessern | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.4.16 |  | Wenn Ja, wie groß ist in etwa die zu erwartende Dosisreduzierung bei Durchleuchtung für Kontrastmittel auf Jodbasis? | B | größter Wert = 10 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 10
2.4.17 |  | Wenn Ja,wie groß ist in etwa die zu erwartende Dosisreduzierung bei Durchleuchtung bei Tantal? | B | größter Wert = 10 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 10
2.4.18 |  | Wenn Ja, wie groß ist in etwa die zu erwartende Dosisreduzierung bei Durchleuchtung bei Eisen/Stahllegierungen | B | größter Wert = 10 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 10
2.4.19 |  | Wenn Ja, wie groß ist in etwa die zu erwartende Dosisreduzierung bei Durchleuchtung bei Platin/Iridium | B | größter Wert = 10 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 10
2.4.20 |  | Können die Dosiswerte der Durchleuchtungsprogramme auch unter Beibehaltung der zeitlichen Auflösung (d.h. bei konstanter Pulsrate) einfach und schnell geändert werden ? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.4.21 |  | Zur signifikanten Reduktion der Strahlenexposition in der Durchleuchtung, besonders bei interventionellen Eingriffen, können die Pulsfrequenzen mit zusätzlichen, reduzierten Pulsfrequenzen an die jeweiligen Applikationsanforderungen angepasst werden. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.4.22 |  | Ist für max. Dosisreduktion eine Pulsfrequenz von ≤ 0,5 P/s einstellbar? | B | ja = 10 Punkte nein = 0 Punkte | 10
2.4.23 |  | Welche zusätzlichen Pulsfrequenzen in P/sek sind einstellbar? | I
2.4.24 |  | Verfügt das System über eine spezielle Roadmap-Betriebsart, bei der aus einer DSA-Szene eine Gefäßkarte erstellt werden kann, um die Bildqualität gegenüber konventionellen Roadmap-Aufnahmen zu verbessern und dabei gleichzeitig die Strahlendosis und den Kontrastmittelbedarf zu verringern? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.4.25 |  | Ist es möglich, die konfigurierbare Roadmap-Maske per Benutzeroberfläche oder Fußschalter zurückzusetzen ohne die Roadmap-Aufnahme zu unterbrechen ? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.4.26 |  | Verfügt das System über eine auf Echtzeit-Bewegungserkennung und -Bildausgleich basierende automatische Pixelshift-Verarbeitung bei Roadmap und DSA zur Sicherstellung einer optimalen Bildübereinstimmung für die Online-Subtraktion mit mind. 6 Freiheitsgraden ? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.4.27 |  | System verfügt über eine Software zur Unterdrückung von Bewegungsartefakten, wodurch kleine bewegte Gefäße und Führungsdrähte in der Durchleuchtung besser sichtbar gemacht werden können. | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.4.28 |  | System verfügt über eine Software zur Unterdrückung von Bildrauschen, mit der durch eine dosisabhängige Filterung der Bilddaten effizient unterdrückt werden können. | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.4.29 |  | System verfügt über eine Software zur Kantenanhebung, mit der mit einer Echtzeitanalyse der Bildpunkte die Gefäßkanten kontrastreich dargestellt werden können, ohne das Bildrauschen zu erhöhen. | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.4.30 |  | Kann das gemessene Dosisflächenprodukt und die kalkulierte Patienten-Eintrittsdosis am Monitor angezeigt werden? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.4.31 |  | Ist eine integrierte Messkammer für die Anzeige und Dokumentation der Äquivalentdosis der Haut und des Dosisflächenproduktes Standard? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.4.32 |  | Kann die Aufnahmedosis während der Untersuchung deutlich reduziert werden | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.4.33 |  | Kann damit eine max. Dosisreduktion von ca. 60% bei interventioneller Kardiologie mit Akquisitionsdosis von 80 nGy/f statt 240 nGy/f erzielt werden | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.4.34 |  | Kann ein Niedrigdosis-Akquisitionsprotokoll während der Untersuchung direkt mit dem Fußschalter ausgelöst werden? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.4.35 |  | Möglichkeit zur Echtzeitstrahlendosiserfassung (Dosistracker) | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.4.36 |  | Ist es möglich, Hauteintrittsdosisgrenzwerte festzulegen | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.4.37 |  | Ist eine spezielle Überwachung der Hauteintrittsdosis unter Berücksichtigung der geometrischen Randbedingungen des System (Geräteangulation, Tischposition) möglich, um das Risiko für Hautverbrennungen für den Patienten zu reduzieren? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.4.38 |  | Erscheint eine Warnmeldung auf einem Monitor, wenn die akkumulierte Hauteintrittsdosis den konfigurierten Grenzwert überschreitet und können dabei mind. 3 Hauteintrittsdosisgrenzwerte festgelegt werden? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.4.39 |  | Können die Dosisinformationen nach jeder Untersuchung im DICOM-Format dargestellt werden | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.4.40 |  | Können die Dosisinformationen in einem integrierten DICOM-Datensatz bestehend aus Bildern und Dosisinformationen gemeinsam in ein DICOM-Archiv verschickt werden | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.4.41 |  | Können die Dosisinformationen im DICOM-Format durch eine DICOM-fähige Analyse- Software/Datenbank flexibel ausgewertet und weiterverarbeitet werden | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.4.42 |  | Können die Dosisinformationen im Text-Format durch eine Analyse-Software/Datenbank flexibel ausgewertet, weiterverarbeitet und z. B. nach EXCEL exportiert werden | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
[5 empty] | 0 |  | 0
2.5 |  | kombiniertes Hämodynamisches und elektrophysiologisches Registrier- und Informationssystem für das HKL
2.5.0.0.1 |  | Ein kombiniertes System zur Erfassung und Auswertung wichtiger hämodynamischer und elektrophysiologischer Parameter im Rahmen diagnostischer und interventioneller kardiologischer Verfahren | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.5.0.0.2 |  | Bitte geben Sie den Hersteller und die Systembezeichnung an. | I
[5 empty] | 0 |  | 0
2.5.1. |  | Hämodynamischer Messplatz
2.5.1.0.1 |  | Herzkatheterisierung, Analyse und Datenbankvorgänge müssen gleichzeitig ablaufen. Es müssen über Standardnetzwerke wie Ethernet anzuschließen sein, um Informationen mit externen Systemen gemeinsam nutzen zu können. Das Katheter Labor-Registriersystem muss DICOM-Kurvenobjekte untertützen. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.5.1.0.2 |  | 4 invasive Drücke, 12 Kanal EKG, SpO2 und NiBP | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.5.1.0.3 |  | Berechnung und Dokumentation aller kardiologischen Parameter wie Vitien, Shunts, Sauerstoffsättigungen, etc. Dokumentation verbrauchter Materialien. Erstellen kunden-spezifischer Befundberichte. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.5.1.0.4 |  | Erweiterung des angebotenen hämodynamischen Messplatzes um eine ins System integrierte Anzeige und Berechnung der fraktionellen Flussreserve FFR | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.5.1.0.5 |  | Bidirektionale Kommunikation des angebotenen hämodynamischen Messplatzes mit dem Kard-Angio-System zum Austausch von Patienten- sowie Untersuchungsdaten (DICOM MPPS). | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.5.1.0.6 |  | Vollumfängliche Integration des angebotenen hämodynamischen Messplatzes in ein kardiologisches Dokumentationssystem oder KIS mit bidirektionalem Standard-DICOM-Datenaustausch (Patientendaten, Befunde, Leistungen, etc.) auf Basis IHE-konformer Kommunikation | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.5.1.0.7 |  | Patientenregistrierung, Import von demographischen Patientendaten aus dem Krankenhausinformationssystem | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.5.1.0.8 |  | Kundenspezifische und strukturierte Eingabe und Bearbeitung von administrativen Daten wie Katheter und Medikamenten. Dabei muss die Eingabe von ACT, Allergien möglich sein | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.5.1.0.9 |  | Erstellen von verschiedenen Befunden für die im Katheterlabor durchgeführten Untersuchungen | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.5.1.0.10 |  | Gestalten von individuell konfigurierten Befunden durch Dokumentvorlagen mit Ereignissen, Datengruppen, Tabellen und Feldern für die im Katheterlabor durchgeführten Untersuchungen | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.5.1.0.11 |  | Durchführen von Qualitätskontrollen der klinischen Ergebnisse mit Hilfe statistischer Auswertungen | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.5.1.0.12 |  | Konfigurierbarkeit von kompletten Arbeitsabläufen auf die verschiedenen Prozeduren - Workflows | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.5.1.1 |  | 12-Kanal-EKG |  |  | 0 |  | 0
2.5.1.1.1 |  | Mind. 12-Kanal-EKG | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0
2.5.1.1.2 |  | Abtastrate bzw. Abtastfrequenz mind. 2000 Hz | B | ja = 10 Punkte nein = 0 Punkte | 10
2.5.1.1.3 |  | Bitte geben Sie die Abtastrate bzw. Abtastfrequenz in Hz an. | B | größter Wert = 10 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 10
2.5.1.1.4 |  | Bitte geben Sie den Messbereich der Herzfrequenz in Anzahl/pro Minute an. | I |  | 0
2.5.1.1.5 |  | Bitte geben Sie die Frequenzen in Hz an. | I |  | 0
2.5.1.1.6 |  | Bitte geben Sie den Eingangssignalbereich in V an. | I |  | 0
2.5.1.1.7 |  | Bitte geben Sie das Signalrauschen in μV an. | I |  | 0
2.5.1.1.8 |  | Bitte geben Sie die Auflösung in μV an. | I |  | 0
2.5.1.2 |  | Invasiver Blutdruck |  |  | 0 |  | 0
2.5.1.2.1 |  | Mind. ≥ 4 Druckeingänge | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes | 0
2.5.1.2.2 |  | Bitte geben Sie die Anzahl der Druckeingänge an. | B | größter Wert = 5 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 0
2.5.1.2.3 |  | Bitte geben Sie den Messbereich in mm Hg an. | I |  | 0
2.5.1.2.4 |  | Bitte geben Sie die Anzahl der Tiefpassfilter in Stck an. | B | größter Wert = 10 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 10
2.5.1.2.5 |  | Bitte geben Sie die Frequenzen in Hz an. | I |  | 0
2.5.1.2.6 |  | Bitte geben Sie die Abtastrate bzw. Abtastfrequenz in Hz an. | B | größter Wert = 10 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 10
2.5.1.3 |  | Nicht-Invasiver Blutdruck |  |  | 0 |  | 0
2.5.1.3.1 |  | Messmodul in Signaleingangsbox integriert? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.5.1.3.2 |  | Messmethode: Oszillometrie mit schrittweiser Druckreduzierung? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.5.1.3.3 |  | Bitte geben Sie den systolischen Messbereich in mm Hg an. | I |  | 0
2.5.1.3.4 |  | Bitte geben Sie den diastolischen Messbereich in mm Hg an. | I |  | 0
2.5.1.4 |  | SpO2 |  |  | 0 |  | 0
2.5.1.4.1 |  | Sauerstoffsättigungsbereich von 0 bis 100 % | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.5.1.4.2 |  | Messmodul in Signaleingangsbox integriert? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.5.1.5 |  | Herzzeitvolumen |  |  | 0 |  | 0
2.5.1.5.1 |  | Thermodilutionsmethode | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.5.1.5.2 |  | Kabel-Starterkit für Thermodilution enthalten | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.5.1.5.3 |  | HZV aus Angiographie Daten | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.5.1.5.4 |  | Integriert in Signaleingangsbox | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.5.1.5.5 |  | Bitte geben Sie den Messbereich in min an. | I |  | 0
2.5.1.5.6 |  | Bitte geben Sie die Bluttemperatur in ° Celsius an. | B | größter Wert = 10 Punkte kleinster Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 10
2.5.1.5.7 |  | Bitte geben Sie die Injektattemperatur in ° Celsius an. | I |  | 0
2.5.1.6 |  | Signaleingangsbox und Kathetereingangsbox Hämo-System |  |  | 0 |  | 0
2.5.1.6.1 |  | Anbringung an Schiene des Untersuchungstisches möglich? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.5.1.6.2 |  | Signaleingangsbox alternativ in einer Halterung unter dem Untersuchungstisch, um den Fußboden und Tisch freizuhalten? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.5.1.6.3 |  | Verfügbar im Untersuchungsraum direkt am Patiententisch? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.5.1.6.4 |  | Bitte geben Sie die Anzahl der Drücke in Stck an. | I |  | 0
2.5.1.6.5 |  | Bitte geben Sie EKG in V/mV an. | I |  | 0
2.5.1.6.6 |  | Bitte geben Sie den Druck in mV/ mm Hg an. | I |  | 0
2.5.1.6.7 |  | Bitte geben Sie die EKG-Frequenzen in Hz an. | I |  | 0
2.5.1.7 |  | Kommunikationsschnittstellen Hämo-System |  |  | 0 |  | 0
2.5.1.7.1 |  | Vollständig integriertes System mit direkter Ethernet-Verbindung zum Angiographie System | B | ja = 10 Punkte nein = 0 Punkte | 10
2.5.1.7.2 |  | Nur einmalige Registrierung am Hämo-System erforderlich | B | ja = 10 Punkte nein = 0 Punkte | 10
2.5.1.7.3 |  | dadurch automatische konsistente Datenhaltung am Angio-System und Hämo-System | B | ja = 10 Punkte nein = 0 Punkte | 10
2.5.1.7.4 |  | Automatisches Senden von demographischen Daten zum Angiographie System und automatisches Starten der Untersuchung am Angiographie System? | B | ja = 10 Punkte nein = 0 Punkte | 10
2.5.1.7.5 |  | Empfang von Untersuchungs- und Dosisdaten vom Angiographie System? | B | ja = 10 Punkte nein = 0 Punkte | 10
2.5.1.7.6 |  | Unterstützung des gesamten Transfers zu externen kardiologischen Daten-Management-Systemen (CDMS) und/oder kardiologischen Informations- Systemen (CIS) durch DICOM Worklist und bidirektionales HL7 Interface | B | ja = 10 Punkte nein = 0 Punkte | 10
2.5.1.7.7 |  | Transfer demographischer Patientendaten zum Registriersystem? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.5.1.8 |  | Integrierte FFR-Messung |  |  | 0 |  | 0
2.5.1.8.1 |  | In das Hämo-System integrierte Druckdrahtmessung FFR, pd/pa und andere Möglichkeiten. Tischseitige Bedienung mit Unterstützung verschiedenener Device-Hersteller | B | ja = 10 Punkte nein = 0 Punkte | 10
2.5.1.8.2 |  | FFR-Messungen müssen direkt vom Bedienelement aus möglich sein ohne zusätzlichen separaten Touch Monitor | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.5.1.8.3 |  | Werden Druck-Drähte (Pressure Wires) verschiedener Hersteller unterstützt? | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.5.1.8.4 |  | Bitte geben Sie die unterstützten Hersteller an. | I |  | 0
2.5.1.9 |  | Unterbrechungsfreie Stromversorgung für Hämo-System |  |  | 0 |  | 0
2.5.1.9.1 |  | Unterbrechungsfreie Stromversorgung | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 0
2.5.1.9.2 |  | Mindestens 5 min. Überbrückungszeit | B | ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | 5
2.5.2 |  | Elektrophysiologischer Messplatz
2.5.2.1 |  | Mind. 96 Elektrodeneingänge für IEKG | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.5.2.2 |  | Mind. 12 IEKG Hochpass-Filter und mind. 6 Tiefpassfilter | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.5.2.3 |  | Zusätzliche Signalausgänge für Elektrophysiologie: Jede IEKG Ableitung bipolar oder unipolar | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.5.2.4 |  | Stimulator-Schnittstelle mit Mind. 4 bipolaren Kanälen | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.5.2.5 |  | SchnittstelIe zu HF-Ablatoren gängiger Hersteller wie z.B. Medtronics Atakr, Boston Scientific Maestro, Stockert 70, EP-Shuttle, SmartAblate oder St.Jude IBI 1500 T9/T11 | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.5.2.6 |  | SchnittstelIe zu Mappingsystem Carto von Biosense Webster | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.5.2.7 |  | Zusätzliche Messsoftware für elektrophysiologische Untersuchungen zur Bearbeitung, Modifizierung und Nachberechnung von elektrophysiologischen Untersuchungen | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.5.2.8 |  | Komprimierte Anzeige von EKG-/IEKG-Kurven (Holter-Lizenz) | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
2.5.2.9 |  | Es möglich, die EKG/IEKG/IBP-Signale als Rohdaten aus der Hämo- und EP-Anwendung zu exportieren (auch auf USB-Stick), um weitere wissenschaftliche Analysen der Kurven durchzuführen. | A | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes
[5 empty] | 0 |  | 0
2.6 |  | Abmaße und Installationsangaben |  |  | 0 |  | 0
2.6.1 |  | Energieeffizienz-Angaben des Gesamtsystems gemäß COCIR SRI, CPV 33111000-1, 33111650-2 |  |  | 0 |  | 0
2.6.1.1 |  | Bitte geben Sie die Energieeffizienz des Gesamtsystems (gemäß COCIR SRI, CPV 33111000-1, 33111650 -2) pro Tag in kVA an. | B | kleinster Wert = 5 Punkte größter Wert = 0 Punkte dazw. lineare Interpolation | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
2.6.2 |  | elektrische Anschluss- Daten |  |  | 0 |  | 0
2.6.2.1 |  | Bitte geben Sie den Anschlusswert / Nennwert des Systems in kVA an. | I |  | 0 |  | 0
2.6.2.2 |  | Bitte geben Sie den maximalen Netzinnenwiderstand in mΩ an. | I |  | 0 |  | 0
2.6.2.3 |  | Bitte geben Sie die Nennspannung, Phasen, Frequenz in V, Text, Hz an. | I |  | 0 |  | 0
2.6.2.4 |  | Bitte geben Sie die Netzabsicherung intern / extern in A an. | I |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
2.6.3 |  | typ. Wärmeabgabe an Raumluft Gesamt-System |  |  | 0 |  | 0
2.6.3.1 |  | Bitte geben Sie die gesamte Wärmeabgabe an die Raumluft im Untersuchungsraum für C-Bogensystem, Tisch, Large Display, Hämo und EPU in W an. | I |  | 0 |  | 0
2.6.3.2 |  | Bitte geben Sie die gesamte Wärmeabgabe an die Raumluft im Technikraum für Generatorschrank, Bildsystem, Systemsteuerschrank, Kühlaggregat (Röhre) und USV in W an. | I |  | 0
2.6.3.3 |  | Bitte geben Sie die gesamte Wärmeabgabe an die Raumluft im Schaltraum für Bedienkonsolen, Monitore, Drucker, etc. in W an. | I |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
2.6.4 |  | wichtige Angaben zu Lieferung, Transport und Einbringung |  |  | 0 |  | 0
2.6.4.1 |  | Bitte geben Sie das größtes Einzel-Transportgewicht inkl. Verpackung in kg an. | I |  | 0 |  | 0
2.6.4.2 |  | Bitte geben Sie das Gesamt-Transportgewicht inkl. Verpackung in kg an. | I |  | 0
2.6.4.3 |  | Bitte geben Sie die größte Transportfigur (B x T x H) in m x m x m an. | I |  | 0
2.6.4.4 |  | Bitte geben Sie die Standard-Lieferzeit nach Auftragseingang in Wochen an. | I |  | 0 |  | 0
2.6.4.5 |  | Bitte geben Sie die durchschnittliche Installationsdauer nach baulicher Fertigstellung des Raumes in Tagen an. | I |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
2.6.5 |  | minimalen Raumabmessungen |  |  | 0 |  | 0
2.6.5.1 |  | Bitte geben Sie die minimal zulässige Raumhöhe des Untersuchungsraumes, gemessen vom höchsten Punkt des Fertigfußbodens (mit Bodenbelag) bis zum niedrigsten Punkt der Deckenunterkonstruktion in m an. | I |  | 0 |  | 0
2.6.5.2 |  | Bitte geben Sie die Mindestraumgröße des Untersuchungsraumes ohne Einschränkungen bei Einhaltung der Sicherheitsabstände von 50 cm in m x m an. | I |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
2.6.6 |  | typische Gewichte |  |  | 0 |  | 0
2.6.6.1 |  | Bitte geben Sie das max. Gesamt-Gewicht im Untersuchungsraum für alle bodenstehenden Geräte und Elemente in kg an. | I |  | 0 |  | 0
2.6.6.2 |  | Bitte geben Sie das max. Gesamt-Gewicht im Untersuchungsraum für alle deckenhängenden Geräte und Elemente in kg an. | I |  | 0
2.6.6.3 |  | Bitte geben Sie das max. Gesamt-Gewicht im Technikraum für Generatorschrank, Bildsystem, Systemsteuerschrank, Kühlaggregat (Röhre), USV in kg an. | I |  | 0

## 3. Service und Wartung
Leistungsverzeichnis zum Vergabeverfahren Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von einer monoplanen bodenmontiertem Angiografieanlage
10
3.Service, Wartung, Support |  |  |  | 5 |  | 5
|  |  |  | 1 |  | 0
3.0 | Service, Wartung, Support
3.1 |  | Anschrift des zuständigen autorisierten Kundendienstes
3.1.1 |  | Name des Unternehmens
3.1.2 |  | Straße, Nr.
3.1.3 |  | PLZ, Ort
3.1.4 |  | Ansprechpartner für den Service
3.1.5 |  | Telefon
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Lfd. Nr. | Anforderung / Spezifikation |  | Wichtung |  | Bewertung |  | Erfüllung? |  | Erläuterungen / Bemerkungen
|  |  | A = Ausschlusskriterium (bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes) B = Wertungskriterium - Technische Bewertung I = Informationskriterium |  |  |  | ja / nein
|  |  | 5 |  |  |  | 0
3.2 |  | Service und Wartung für Geräte und Systeme: Allgemein
3.2.1 |  | Es sollen folgende Regelungen vereinbart werden: |  | 0 |  |  |  | 0
3.2.2 |  | - Es soll eine Verjährungsfrist für Mängelansprüche von 24 Monaten vereinbart werden. - Einweisung in verpflichtende Prüfungen - Der Auftragnehmer realisiert im Gewährleistungszeitraum alle geforderten Maßnahmen für Wartung / Inspektion, die zur Aufrechterhaltung der vereinbarten Verjährungsfrist für Mängelansprüche notwendig sind. - Im Gewährleistungszeitraum sind dem Auftraggeber keine Kosten für Wartung / Inspektion inkl. aller Nebenkosten in Rechnung zu stellen. Diese sind im Angebotspreis zu kalkulieren. | A | 0 | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes |  |  | 0
3.2.3 |  | Der Bieter sichert mit Abgabe des Angebots die Beibehaltung der gemachten Zeit- und Preisangaben für mindestens 5 Kalenderjahre nach Inbetriebnahme aller angebotenen Positionen zu. | A | 0 | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes |  |  | 0
3.2.4 |  | Die Störungsreaktionszeit ist wochentags (Mo - Fr, außer feiertags) kleiner als 8 Stunden. | A | 0 | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes |  |  | 0
3.2.5 |  | Garantierte Reaktionszeit (Dauer von Anmeldung einer Reparatur bis Service Techniker vor Ort) | B |  | kleinster Wert = 5 Punkte größter Wert = 0 Punkte, dazwischen lineare Interpolation | 5 |  | 0 | Angabe in Stunden:
3.2.6 |  | Es wird eine Ersatzteil- und Zubehörverfügbarkeit über einen Zeitraum von 10 Jahren ab Abnahme des Gesamtsystems gefordert. | A | 0 | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes |  |  | 0
3.2.7 |  | Bitte beschreiben Sie Ihre Serviceorganisation. Bitte beschreiben Sie dazu auch Ihr Servicenetzwerk und geben Sie bitte die Anzahl der Servicetechniker im Umkreis von 300 km an. | A | 0 | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes |  |  | 0 | Beschreibung, Benennung
3.2.8 |  | Vor Ablauf der Gewährleistungsfrist sieht der AG vor, mit dem AN einen Wartungs- / Inspektionsvertrag abzuschließen. Der Wartungs-/Inspektionsvertrag wird erst zu einem späteren Zeitpunkt und separat abgeschlossen und ist somit nicht Bestandteil des Auftrages. Die Preisangaben jedoch werden in der Angebotsbewertung berücksichtigt. | I | 0 |  |  |  | 0
3.3 |  | Service und Wartung für Geräte und Systeme ohne Wartungsvertrag: |  | 0 |  |  |  | 0
3.3.1 |  | Dem Auftraggeber steht eine zentrale Service-Telefonnummer (mit geschulten technischen Ansprechpartnern, kein Call-Center) zur Verfügung, welche werktags in der Standard-Arbeitszeit von 8:00 - 17:00 Uhr erreichbar ist. | A | 0 | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes |  |  | 0 | Telefonnummer angeben:
3.3.2 |  | Dem Auftraggeber steht eine zentrale Email-Adresse zur Verfügung. | A | 0 | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes |  |  | 0 | Email-Adresse angeben:
3.3.3 |  | Der Support über die zentrale Hotline erfolgt außschließlich in deutscher Sprache. | A | 0 | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes |  |  | 0
3.3.4 |  | Reparaturstundensatz Montag - Freitag 08:00 - 17:00 Uhr | I | 0 |  |  |  | 0 | Angabe in €:
3.3.5 |  | Reparaturstundensatz Montag - Freitag 17:00 - 08:00 Uhr | I | 0 |  |  |  | 0 | Angabe in €:
3.3.6 |  | Reparaturstundensatz an Samstagen | I | 0 |  |  |  | 0 | Angabe in €:
3.3.7 |  | Reparaturstundensatz an Sonntagen | I | 0 |  |  |  | 0 | Angabe in €:
3.3.8 |  | Reparaturstundensatz an Feiertagen | I | 0 |  |  |  | 0 | Angabe in €:
3.3.9 |  | Fahrtstundensatz | I | 0 |  |  |  | 0 | Angabe in €:
3.3.10 |  | Anfallende Fahrtkosten pauschal | I | 0 |  |  |  | 0 | Angabe in €:
3.3.11 |  | Fahrtkosten | I | 0 |  |  |  | 0 | Angabe in €/km:
3.3.12 |  | Entfernung Fahrzeit | I | 0 |  |  |  | 0 | Angabe in km: Angabe in Stunden:
3.3.13 |  | Bei einem „Reparatur-Einsatz“ von 4 Stunden Arbeitsaufwand (Mo-Fr. 8-17 Uhr) vor Ort in Duderstadt entstehen dem Klinikum inkl. An- und Abfahrt insgesamt Kosten in Höhe von | I | 0 |  |  |  | 0 | Angabe in €:
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.4 |  | Service und Wartung für Geräte und Systeme: Voll-Wartungsvertrag (Laufzeit 8 Jahre) |  | 0 |  |  |  | 0
3.4.1 |  | Laufzeitbeginn ist nach Ablauf des Gewährleistungszeitraums. Es ist eine "All inclusive (rundum sorglos) Vollwartung für die angebotene Systemkonfiguration inkl. aller Komponenten/Zubehörteile einzukalkulieren. | A | 0 | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes |  |  | 0
3.4.2 |  | Dem Auftraggeber steht eine zentrale Service-Telefonnummer zur Verfügung (mit geschulten technischen Ansprechpartnern, kein Call-Center) zur Verfügung, welche werktags in der Standard-Arbeitszeit von 8:00 - 17:00 Uhr erreichbar ist. | A | 0 | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes |  |  | 0 | Telefonnummer angeben:
3.4.3 |  | Dem Auftraggeber steht eine zentrale Email-Adresse zur Verfügung. | A | 0 | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes |  |  | 0 | Email-Adresse angeben:
3.4.4 |  | Der Support über die zentrale Hotline erfolgt außschließlich in deutscher Sprache. | A | 0 | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes |  |  | 0
3.4.5 |  | Die Rechnungslegung erfolgt halbjährlich zur Hälfte der angegebenen Jahrespauschale. Bei unterjährigem Vertragsbeginn erfolgt die Berechnung anteilig. | A | 0 | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes |  |  | 0
3.4.6 |  | Der Wartungsvertrag beinhaltet mindestens folgende Leistungen: | I | 0 |  |  |  | 0
3.4.7 |  | - Standard-Arbeitszeit 08:00 - 17:00 Uhr - Reaktionszeit max. 8h - Reisekosten - Werkzeuge - Wartung / Inspektion der Systeme gemäß AMEV, VDMA, DIN, DIN VDE, VdS, der gültigen Richtlinien, der gesetzlichen Vorgaben und der Herstellerempfehlungen. - Updates aller Softwarekomponenten (Sicherheitsupdates, Softwareupdates zur Fehlerbehebung, sonstige Updates) - Sicherheitsinspektionen (Beurteilung IST-Zustand, Verschleißkontrollen, Prüfen von Betriebswerten und Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit) - Qualitätssicherung (z.B. Überprüfung von Monitoren und bildgebenden Komponenten auf ihre Bildqualität) - Reparaturdienstleistung/-arbeitszeit vor Ort bzw. per Remoteservice (Instandsetzungs-/Reparaturmaßnahmen, Fehlerdiagnose, Beseitigung von Störungen) - alle möglichen Ersatzteile gemäß System-/Anlagenkonfiguration inkl. aller Komponenten (z.B. Strahler, Detectoren, Bildschirme, Software,...) - technischer Support per Telefon - Remote Service - Einzelfall-bezogene Dokumentation aller Wartungs- und Instandhaltungsleistungen | A | 0 | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes |  |  | 0
3.4.8 |  | Die Kosten für Wartungsleistungen vom 3. bis einschließlich 10. Betriebsjahr werden zur Angebotsauswertung im Rahmen der Folgekostenbewertung verwendet. Die folgenden Abfragen sind vom Bieter zwingend zu beantworten (Ausschluss bei fehlenden Angaben). | A | 0 | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes |  |  | 0
3.4.9 |  | Für die Monate 25 bis 36 (3. Nutzungsjahr) betragen die Kosten für Leistungen lt. den zuvor beschriebenen Leistungsinhalten des Wartungsvertrages netto: Mit Abgabe des Angebotes ist der Bieter an den benannten Preis im 3. Nutzungsjahr gebunden. | A | 0 | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes |  |  | 0 | Angabe in € p.a.:
3.4.10 |  | Für die Monate 37 bis 48 (4. Nutzungsjahr) betragen die Kosten für Leistungen lt. den zuvor beschriebenen Leistungsinhalten des Wartungsvertrages netto: Mit Abgabe des Angebotes ist der Bieter an den benannten Preis im 4. Nutzungsjahr gebunden. | A | 0 | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes |  |  | 0 | Angabe in € p.a.:
3.4.11 |  | Für die Monate 49 bis 60 (5. Nutzungsjahr) betragen die Kosten für Leistungen lt. den zuvor beschriebenen Leistungsinhalten des Wartungsvertrages netto: Mit Abgabe des Angebotes ist der Bieter an den benannten Preis im 5. Nutzungsjahr gebunden. | A | 0 | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes |  |  | 0 | Angabe in € p.a.:
3.4.12 |  | Für die Monate 61 bis 120 (6. - 10. Nutzungsjahr) betragen die Kosten für Leistungen lt. den zuvor beschriebenen Leistungsinhalten des Wartungsvertrages je Jahr netto: | A | 0 | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes |  |  | 0 | Angabe in € p.a.:
3.4.13 |  | Wartungsintervall je System | I | 0 |  |  |  | 0 | Angabe in Monaten:
3.4.14 |  | Stillstandszeit bei einer Wartung | I | 0 |  |  |  | 0 | Angabe in Stunden:
3.4.15 |  | Dem Angebot ist ein Wartungsvertrags-Entwurf beizufügen, welcher die zuvor aufgeführten Sachverhalte berücksichtigt. Hinweis: Das bloße Beifügen eines bietereigenen „Wartungsvertrag-Vordrucks“ wird nur insofern anerkannt, als dass daraus die geforderten Angaben eindeutig zu entnehmen sind. Das Beifügen von AGB des Bieters führt zum Ausschluss. | A | 0 | bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes |  |  | 0 | Bitte fügen Sie einen Wartungsvertrags-Entwurf bei.

## C. Preisblatt
Preisblatt für Leistungsverzeichnis zum Vergabeverfahren Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von einer monoplanen bodenmontiertem Angiografieanlage
|  | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis
2. | Monoplane bodenstehende Angiografieanlage mit Hämo und EPU
2.2. | monoplane Angiografieanlage
2.2.1 | C-Bogen-System | 1
bestehend aus:
2.2.2 | bodenmontierter C-Bogen
2.2.3 | Patiententisch
2.2.4 | Steuer- und Bedienelemente
2.3 | Bildgebung, Bildverarbeitung, Bildnachbearbeitung
2.4 | Dosismanagement
2.2.5 | Großbildmonitor am Tragarmsystem im Untersuchungsraum | 1
2.2.6 | USV- Absicherung für Geräte/Tisch und Bildsystem | 1
2.2.7 | Strahlenschutzelemente | 1
2.2.8 | Untersuchungsleuchte | 1
2.2.9 | Bedarfsposition: Deckenversorgungseinheit | 1
2.2.10 | Bedarfsposition: Schwerlastdecke | 1
2.2.11 | Wechselsprechanlage | 1
2.2.12 | Patienten-Kollisionsschutz bzw. Sicherheitssystem für die C-Bogen Bewegungen | 1
2.2.13 | Workstation mit Monitor als Bedienkonsole im Schaltraum | 1
2.2.14 | Kontrastmittelinjektor | 1
2.2.15 | Zubehör | 1
2.5 | kombiniertes Hämodynamisches und elektrophysiologisches Registrier- und Informationssystem für das HKL
2.5.1. | Hämodynamischer Messplatz | 1
2.5.2 | Elektrophysiologischer Messplatz | 1
Gesamtsumme (netto):
Umsatzsteuer (19%)
Gesamtsumme (brutto):