## Deckblatt
Leistungsverzeichnis zum Vergabeverfahren Lieferung, Aufstellung und Inbetriebnahme eines Computertomographen
Auftraggeber: | Salus gGmbH
Betreibergesellschaft für sozialorientierte Einrichtungen
des Landes Sachsen-Anhalt
Anschrift: | Seepark 5
39116 Magdeburg
Vertreten
durch: | Jürgen Richter, Geschäftsführer
Bewerber
Anschrift

## Inhaltsverzeichnis
Leistungsverzeichnis zum Vergabeverfahren Lieferung, Aufstellung und Inbetriebnahme eines Computertomographen
Inhaltsverzeichnis
A. | Bearbeitungshinweise
B. | Unternehmensangaben
0. | Vorbemerkungen
0.1 |  | Vorbemerkungen
1. | Systemanforderungen
1.1 |  | Computertomograph
2. | Service, Wartung, Support
C. | Preisblatt
D1. | Bewertung
D2. | Funktionalität Computertomograph
E. | Technische Daten

## A. Bearbeitungshinweise
Leistungsverzeichnis zum Vergabeverfahren Lieferung, Aufstellung und Inbetriebnahme eines Computertomographen
A. Bearbeitungshinweise
Bitte füllen Sie dieses Leistungsverzeichnis sorgfältig, vollständig und wahrheitsgetreu aus, da dieses wesentlich zur Bewertung der angebotenen Lösung beiträgt. Die in diesem Leistungsverzeichnis bestätigten Produkteigenschaften (technisch und fachlich) sind Angebotsinhalt und werden als zugesicherte Eigenschaften gewertet, welche der Auftraggeber für die Implementierung sowie den Betrieb des Systems verwenden kann und die zur Abnahme herangezogen werden.
Aufbau des Leistungsverzeichnisses
Spalte | Spalten Bezeichnung | Beschreibung
C | Lfd. Nr. | Fortlaufende Nummerierung der Anforderungen
F | Anforderungsspezifikationen | Geforderte Funktionalität bzw. Produkteigenschaften. Jede Anforderung (je Zeile eine Anforderungsspezifikation) ist so formuliert, dass sie mit "ja" oder "nein" beantwortet werden kann. Eine Anforderung, die mit "ja" beantwortet wird, ist Leistungsbestandteil und somit auch Angebotsbestandteil und im Preis des Angebotes enthalten. Bei Anforderungsspezifikationen ggf. ohne die Möglichkeit einer "ja"/"nein"-Beantwortung wird der Bieter gebeten, ergänzende Erläuterungen / Bemerkungen hinzuzufügen.
H | Kriterium | Die Anforderungen werden unterschiedlich bewertet. Dabei wird unterschieden zwischen A: Ausschlusskriterium B: Wertungskriterium für techn. Bewertung mit fünf Punkten C: Wertungskriterium für techn. Bewertung mit einem Punkt F: Wertungskriterium für Funktionalität I: Informationskriterium.
J | Bewertung | In der Bewertung werden die Bewertungskriterien detailliert beschrieben. A: bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes B: Bewertung mit fünf Punkten C: Bewertung mit einem Punkt F: die Information dient zur Funktionalitätsbewertung I: Information ohne Bewertung.
L | Erfüllung | Die Beantwortung mit "ja" oder "nein" (vorbelegte Auswahlliste) der Anforderungen führt abhängig vom Bewertungskriterium zum Ausschluss oder trägt zum Erfüllungsgrad des Leistungsverzeichnisses bei. Anforderungen mit schraffierten Zellen an dieser Stelle werden nicht mit "ja" oder "nein" beantwortet.
N | Erläuterungen / Bemerkungen | Hier können ergänzende Angaben gemacht werden bzw. kann ein Verweis auf eine Anlage erfolgen.
Bewertung
A | Ausschluss bei Nichterfüllung
B | ja = 5 Pkt. nein = 0 Pkt.
C | ja = 1 Pkt. nein = 0 Pkt.
F | Funktionalitäts-bewertung
I | Information

## B. Unternehmensangaben
Leistungsverzeichnis zum Vergabeverfahren Lieferung, Aufstellung und Inbetriebnahme eines Computertomographen
B. Unternehmensangaben
Lfd. Nr. | Anforderungsspezifikation |  | Erläuterungen / Bemerkungen
B. | Unternehmensangaben
B.1 |  | Allgemeine Unternehmensangaben
B.1.1 |  | Name des Unternehmens
B.1.2 |  | Straße, Nr.
B.1.3 |  | PLZ, Ort
B.1.4 |  | Sitz des Unternehmens
B.1.5 |  | Geschäftsform
B.1.6 |  | Gründungsjahr
B.1.7 |  | Ansprechpartner für das Angebot
B.1.8 |  | Telefon
B.1.9 |  | E-Mail
Die Angaben zu den einzelnen Anforderungsspezifikationen in diesem Leistungsverzeichnis sind vom Bieter vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen. Mit seiner rechtsverbindlichen Unterschrift bestätigt der Bieter / Angebotsersteller die Richtigkeit aller von ihm gemachten Angaben in diesem Dokument.
| Name des Mitarbeiters des Bieters / des Angebotserstellers |  | Firmenstempel, Datum und rechtsverbindliche Unterschrift des Mitarbeiters des Bieters / des Angebotserstellers

## 0.1 Vorbemerkungen
Leistungsverzeichnis zum Vergabeverfahren Lieferung, Aufstellung und Inbetriebnahme eines Computertomographen
0.1 Vorbemerkungen
Beschreibung der Beschaffung: Das Städtische Klinikum Dessau-Roßlau (SKD) ist ein kommunales Krankenhaus der Schwerpunktversorgung, in dem rund 100.000 Patientinnen und Patienten jährlich behandelt werden. Das Klinikum deckt nahezu alle Spezialisierungen der Medizin ab und zählt mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als drittgrößter Medizinstandort in Sachsen-Anhalt steht es als umfassender Notfallversorger für die Behandlung von Patientinnen und Patienten in der Region Sachsen-Anhalt Ost zur Verfügung. Zum Jahresbeginn 2021 fusionierte das Städtische Klinikum mit dem Diakonissenkrankenhaus in Dessau. Die Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie des SKDs erbringt für die anderen Kliniken alle bildgebenden Untersuchungen vor, während und nach der Therapie. Die zu beschaffenden CT-Geräte müssen in der Summe den Bedarf des Hauses an qualitativ hervorragender u.a. traumatologischer, internistischer, chirurgischer und neurologisch-neurochirurgischer CT-basierter Notfall- und Routinediagnostik abdecken und auch hochwertige kardiale Untersuchungen und spektrale Bildgebung ermöglichen. Zudem soll die Geräteausstattung eine effektive Durchführung der zahlreich anfallenden CT-Interventionen ermöglichen. Das im Schockraum installierte Gerät soll nach entsprechenden baulichen Anpassungen nicht nur für die dortige Notfalldiagnostik, sondern auch für planbare Untersuchungen stationärer und ambulanter Patienten genutzt werden und muss entsprechend ausgestattet sein. Von besonderer Bedeutung sind der neuroradiologische, der unfallchirurgisch-orthopädische, der vaskuläre sowie der starke onkologische Schwerpunkt des Hauses und die Herzbildgebung. Die Klinik ist für die zeitnahe Erstellung der bildgebenden Dokumente, die sofortige Bereitstellung der Bilder im PACS und im Web-System und die Erstellung eines schriftlichen Befundes in hoher Qualität verantwortlich. Mit der geplanten Investition sollen die bestehenden Großgeräte durch leistungsstarke Geräte aktueller Anlagen-generationen ersetzt werden, die mit zeitgemäßen Softwarelösungen ausgestattet sein müssen. Die Geräte müssen die täglich anfallenden Routineaufgaben erfüllen sowie zusätzliche oder weiterführende Untersuchungen und Bildnachverarbeitung ermöglichen.
Projekt: Das Fachklinikum Uchtspringe der Salus gGmbH in 39576 Uchtspringe, Emil-Kraepelin-Straße 6, vergibt im Rahmen der Förderung für medizinische Großgeräte die Beschaffung eines 32 Zeilen-Computertomographen. Die geplante Investition umfasst die komplette Lieferung und Aufstellung des aufgeführten Medizingerätes inkl. allem notwendigen Zubehör, allen beschriebenen Zusatzgeräten bzw. Komponenten, die zur Funktionsfähigkeit des Gerätes erforderlich sind. Das Angebot enthält die Inbetriebnahme der Anlage, die Festlegung der Ausgangswerte für die Konstanzprüfung, die Sachverständigen- und Konstanzprüfung, die Abnahmeprüfungen gemäß gesetzlicher Vorschrift, Funktionstests inkl. Protokollen, die Einweisung des Bedien- und technischen Personals sowie das Applikationstraining im laufenden Betrieb. Daneben umfasst das Angebot die Demontage und Verwertung bzw. Entsorgung des Altgerätes sowie notwendige bauliche Veränderungen. In Absprache mit dem Auftraggeber wird ein Besichtigungstermin vereinbart. Der Besichtigungstermin vor Angebotsabgabe ist verpflichtend und muss mit der Angebotsabgabe durch einen vom Auftraggeber unterzeichneten Nachweis belegt werden. Andernfalls wird das Angebot nicht zur Wertung zugelassen. In der Woche vom 31.03. bis 03.04.2025 können die Bieter Vor-Ort-Termine wahrnehmen. Die Terminorganisation erfolgt über das Bieterportal. Das anzubietende System muss in Ausführung, Konstruktion und Material bzw. Softwarestand dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Es wird ein leistungsstarker und fortschrittlicher Computertomograph gefordert mit optimierten Arbeitsabläufen und mit möglichst geringer Dosis bei höchster Bildqualität.
Es sind ausschließlich Neusysteme anzubieten. Die Systemdokumentation erfolgt in deutscher Sprache. Die Anlage ist betriebsfertig inklusive aller Abnahme-, Sachverständigen- und Konstanzprüfungen zu übergeben. Alle zur Erstinbetriebnahme notwendigen Geräte, Prüfungen, Prüfkörper sowie Protokolle gemäß Strahlenschutz-verordnung, Medizinprodukte-Betreiberverordnung sind im Angebot enthalten bzw. vollständig ausgefüllt zur Verfügung zu stellen. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche wird laut § 438 BGB geregelt. Die Gewährleistungsfrist beginnt erst nach erfolgreicher Endabnahmebestätigung.
Generell sind für alle Geräte und jede Software die allgemein üblichen Schnittstellen zur Kommunikation mit dem KIS, RIS, PACS des Klinikums bereit zu stellen: - HL7: ADT, ORU, ORM, MDM, DFT, BAR - DICOM: Storage, Worklist, Query/Retrieve, MPPS /Procedure Step, Structured Reporting Storage, - IHE.
Der Anbieter hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass durch die Anbindung des Systems an das Netzwerk des Klinikums, die Sicherheit der IT-Landschaft nicht gefährdet oder verringert wird. Bei Verwendung von Remote-Zugriffen und externen Speichermedien sind Virenschutz-Maßnahmen in einem separaten Dokument dem Angebot beizulegen (Darstellung der Regelungen der EU-DGSGVO in Bezug auf das angebotene System). Der Schutz patientenbezogener Daten muss bei Remoteübertragungen, Versand, Export und Sonstiges gewährleistet bleiben.
Der Ausschreibung sind neben des CE-Zertifikats gemäß MDR und des DICOM Conformance Statement auch ausführliche Prospekte und Beschreibungen beizulegen, aus denen vollständige Angaben über technische Daten, wie z.B. Leistungsdaten, Maße, Energieanschlüsse, Speicherkapazität usw. hervorgehen. Diese Unterlagen sind nach den Positionsnummern des Leistungsverzeichnisses geordnet und gekennzeichnet, dem Angebot beizufügen. Dem Angebot sind weiterhin aktuelle Preislisten für Zubehör und Verbrauchsmaterialien beizufügen. Bitte nennen Sie dabei auch den ggf. gewährten Rabatt auf diese Listenpreise.
Der Bieter hat dem Angebot mindestens drei Referenzbescheinigungen vergleichbarer Projekte inkl. Ansprechpartnern beizulegen.
Ablauf: Bis spätestens 16.06.2025 muss fördermittelbedingt die Rechnungsstellung des gelieferten Systems erfolgen. Die ausgeschriebenen Leistungen können im Wesentlichen ungehindert ausgeführt werden. Der laufende Krankenhausbetrieb ist dabei zu beachten und darf nicht beeinträchtigt werden.
Fachbauleitung: Im Auftragsfall übernimmt der AN eigenverantwortlich für die Zeit seiner Beschäftigung auf der Baustelle im Rahmen der ihm übertragenen Leistungen die Stellung eines Fachbauleiters inklusive seiner Subunternehmerleistungen. Der Fachbauleiter muss nach Auftragserteilung namentlich benannt werden. Die Fachbauleitung sorgt für die termingerechte, qualitätsgerechte und wirtschaftliche Ausführung der Leistungen der Ausführungsbetriebe und stellt in diesem Zusammenhang die Sicherheit und den Gesundheitsschutz sowie den Umweltschutz sicher. Die Fachbauleitung ist für die Erfüllung der gesetzlichen, behördlichen und berufsgenossen-schaftlichen Verpflichtungen verantwortlich. Die Kosten für sämtliche Schutzmaßnahmen sind einzukalkulieren. Eventuell notwendige Sperrungen von Krankenhausverkehrsflächen zum Zwecke des Materialtransportes und dgl. sind zwingend mit der Bauüberwachung / Technischen Leitung des Krankenhauses abzustimmen. Sollten im Rahmen des Baugeschehens Schäden am Gebäude, Grünbestand oder an bestehender Straßen- und Wegebefestigung entstehen, so sind diese unverzüglich der Bauleitung anzuzeigen (nur zur Info). Gleichzeitig hat die Anzeige beim jeweiligen Grundstückseigentümer in Eigenregie zu erfolgen. Die Schadensbeseitigung erfolgt ebenfalls in Eigenregie und zu eigenen Kosten. Die übergeordnete gewerkeübergreifende Koordination und Weisungsbefugnis obliegt ausschließlich dem AG und der Bauüberwachung. Die notwendigen Sachverständigen- und Konstanzprüfungen sind bei dem entsprechenden Prüfinstitut bzw. der Prüfbehörde ausreichend rechtzeitig zu beantragen. Die Teilnahme der Bauüberwachung/des Bauherrn an Abnahmeterminen ist vom AN durch rechtzeitige Anzeige der Termine zu ermöglichen. Sämtliche Prüfprotokolle sind der Bauüberwachung / dem Bauherrn unaufgefordert sofort nach Erhalt in Kopie auszuhändigen (vor Erstellung der Dokumentation).
Preisermittlung: Mit den Preisen ist die komplette Leistung abgegolten. In die Preise sind alle Aufwendungen und Kosten einzurechnen, auch diese, die sich aus der Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften und des Arbeitsschutzes ergeben. Es sind insbesondere die Kosten für die nachfolgend aufgeführten Leistungen einzukalkulieren, da sie nicht gesondert vergütet werden: - Demontage und Abtransport/Entsorgung der Altgeräte, - Vorbereitung ggf. inkl. baulicher Leistungen für den Anschluss der neuen Geräte, - Anliefern, Abladen und Transportieren sämtlicher Systeme, Komponenten, Geräte und Materialien zur Verwendungs- stelle, mit den dafür notwendigen Hilfs- und Transportmitteln sowie dem Schutz der Fußböden, - Entfernen der Schutzfolien und des sonstigen Verpackungsmaterials einschließlich der täglichen Entsorgung, - Montage und Aufbau der Systeme, - Beseitigung aller Verpackungs- und Restmaterialien, - Konfigurieren und Kalibrieren der Systeme, - Konstanzprüfungen inkl. allem notwendigem Prüfmaterial, - Abnahme durch den Sachverständigen (Strahlenschutz und Betrieb von Röntgensystemen) inkl. Dokumentation, - Schutz aller Komponenten und Systeme bis zur Inbetriebnahme, - Übergabe der Dokumentationsunterlagen, - Schulung, - Anwendertraining, - Wartung und Service während der Gewährleistung. Ein eventueller Verkaufspreis des Altgerätes ist auf den Angebotspreis anzurechnen.
Technische Dokumentation: - Produkt- und Systembeschreibung (Anlage und Funktionsbeschreibung), - Planungs- und Ausführungspläne, - Technische Datenblätter, - Betriebsanleitung (Gebrauchsanweisung), - Prüfprotokolle, Sachverständigenprotokolle, - Wartungsvorschriften und -hinweise, - Pflege- und Reinigungshinweise, - Einweisungsprotokolle, - Zubehör-/Ersatzteillisten.
Schulung: Die Schulung des Bedienpersonals sowie der Mitarbeiter der Medizintechnik ist vom AN durchzuführen. Es ist davon auszugehen, dass zwei separate Termine notwendig sind. Es sind mindestens 2 Techniker und 5 Nutzer einzuweisen. Die Schulung / Einweisung muss alle Themen beinhalten, um die Geräte und Systeme ohne Fremdhilfe im Dauerbetrieb zu bedienen bzw. zu unterhalten. Dazu zählen insbesondere die Themen - Funktionen der Hard- und Software und deren Anwendung, - Servicehinweise, - eigenständige Durchführung der Konstanzprüfungen, - Pflege- und Nutzungshinweise, - Vorgehensweise bei Störungen oder Fehlern, - usw. Über die Einweisung sind Protokolle nach MBebtreibV § 5 Abs. 5 Nr. 1 anzufertigen, von allen Einzuweisenden zu unterschreiben und dem AG mit der techn. Dokumentation zu übergeben. Anschließend findet das Applikationstraining über mehrere Tage im laufenden Betrieb statt. Zu einem späteren Zeitpunkt wird es einen weiteren Tag Anwendertraining geben.
Normen, Standards, Richtlinien, Gesetze allgemein: Alle Medizinprodukte müssen in Art und Ausführung den Gesetzen, den allgemein gültigen und anerkannten Regeln der Technik, den entsprechenden Normen sowie den Bestimmungen und Vorschriften der Unfallverhütung und der Arbeitsstättenrichtlinien in der jeweils aktuellen Fassung entsprechen. Alle diese Regularien gelten vollinhaltlich als Ergänzung des Leistungsverzeichnisses zur Gewährleistung von fachgerechter und ordnungsgemäßer Durchführung der geforderten Leistungen. Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. Dort, wo inzwischen nationale Normen und Regelwerke durch entsprechende EU-Normen und Regelwerke ersetzt bzw. diese entsprechend angeglichen wurden, gelten dann diese.
Dabei sind insbesondere folgende Regelungen in ihren neuesten Fassungen einzuhalten:
- Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz (MPDG) mit der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) bzw. soweit noch anwendbar das Medizinproduktegesetz (MPG) mit MDD 93/42/EWG - DIN EN ISO 13485 Medizinprodukte - Qualitäts-Managementsysteme - Anforderungen für regulatorische Zwecke - DIN EN ISO 14971 Medizinprodukte - Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte - DIN EN ISO 9001 Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen - DIN EN 60068 VDE 0468 Normenreihe zu Umgebungseinflüssen bei Transport, Lagerung, Installation und unter Einsatzbedingungen während der Gebrauchsdauer mit Teil 1: Allgemeine Festlegungen und Leitfaden sowie Teil 2: Prüfverfahren
- DIN EN 60601 VDE 0750 Normenreihe: Medizinische elektrische Geräte mit Teil 1: Grundsätzliche Sicherheitsaspekte und wesentliche Leistungsmerkmale aller medizinischen elektrischen Geräte sowie Teil 2 mit den "Partikularnormen", die sich auf spezielle Produktgruppen beziehen - DIN EN 62353 VDE 0751-1 Medizinische Elektrische Geräte -Wiederholungsprüfungen und Prüfung nach Instandsetzung von medizinischen elektrischen Geräten
- DIN EN 60613 Elektrische und Belastungs-Kennwerte von Röntgenstrahlern für die medizinische Diagnostik - Strahlenschutzgesetz, Strahlenschutzverordnung (StrlSchG, StrlSchV) - DIN 6868 Normenreihe: Qualitätssicherung in der Röntgendiagnostik - Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen Betrieben mit den Normteilen für verschiedene Anwendungsbereiche - DIN 6858 Normenreihe: Qualitätsprüfung multimodaler Bildgebung - Konstanzprüfung multimodaler Messsysteme
- DIN EN ISO 11197 VDE 0750-211 Medizinische Versorgungseinheiten - DIN EN ISO 19054 Schienensysteme zum Halten medizinischer Geräte - DIN VDE 0100-710 Niederspannungsanlagen - Anforderungen für medizinisch genutzte Bereiche Starkstromtechnische Installationen: folgende Elektrische Prüfungen gemäß DIN EN ISO 11197:2019 (DIN VDE 0750-211), DIN EN 60601-1 müssen durchgeführt werden - Schutzleiterwiderstand - Isolationswiderstand - Erdableitstrom - Stromkreiszuordnung - Hochspannungsprüfung Sämtliche Prüfungen müssen protokollarisch festgehalten und dem AG übergeben werden. In den Ausschreibungsunterlagen nicht genannte Vorschriften, Normen, Bestimmungen oder Auflagen usw., entbinden den Auftragnehmer nicht, diese zu beachten und zu erfüllen.

## 1. Systemanforderungen
Leistungsverzeichnis zum Vergabeverfahren Lieferung, Aufstellung und Inbetriebnahme eines Computertomographen
A = Ausschlusskriterium (bei Nichterfüllung - Ausschluss des Angebotes)
B = Wertungskriterium - techn. Bewertung mit 5 Punkten
C = Wertungskriterium - techn. Bewertung mit 5 Punkten
1. Systemanforderungen |  |  | 5 | F = Wertungskriterium -Funktionalitätsbewertung
|  |  | 1 | I = Informationskriterium
Lfd. Nr. | Anforderung / Spezifikation |  |  | Kriterium |  | Bewertung | Erfüllung? |  | Erläuterungen / Bemerkungen
ja / nein
1.1 | Computertomograph |  |  | 40 |  |  | 0
1.1.0 |  | Allgemeine Geräteanforderungen |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.0.1 |  | Gefordert wird für das Fachklinikum Uchtspringe ein CT mit mindestens 32 Detektorzeilen mit der Erzeugung von mindestens 64 Schichten pro Rotation mit einer optimalen Bildqualität bei geringstmöglicher Dosis. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
1.1.0.2 |  | Es sind ausschließlich Neusysteme der aktuellen Anlagengeneration mit hochwertigen Hard- und Softwarekomponenten, welche die nachfolgend beschriebenen Anforderungen erfüllen, anzubieten. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
1.1.0.3 |  | Die Anlage erfüllt in ihrer technischen Ausstattung die aktuelle "Richtlinie für die technische Prüfung von Röntgeneinrichtungen und genehmigungsbedürftigen Störstrahlern - Richtlinie für Sachverständigenprüfungen nach der Röntgenverordnung (SV-RL). |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
1.1.0.4 |  | Es wird eine neue Computertomographie-Anlage mit der aktuell neuesten Technologie für den klinischen Einsatz benötigt für: - CT Untersuchungen sämtlicher Körperregionen und Organsysteme, - CT Angiographien der Kopf-, Hals-, thorakalen und abdominalen Gefäße, - dünnschichtige Darstellung der Felsenbeine mit 3D-Konstruktion. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
1.1.0.5 |  | Die Oberflächen müssen glatt, geschlossen und leicht zu reinigen sein. Die Oberflächen sind zur Desinfektion mit RKI-gelisteten Desinfektionsmitteln geeignet. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
1.1.0.6 |  | Die Anlage inkl. allem Zubehör muss eine CE-Zertifizierung oder eine Zulassung der europäischen Aufsichtsbehörde gem. MDR besitzen. Bitte fügen Sie den Angebotsunterlagen das Zertifikat bei. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0 | Anlage Zertifikat (CE, MDR):
1.1.1 |  | Gantry |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.1.1 |  | Die Gantry-Öffnung beträgt mindestens 70 cm. Bitte geben Sie die Gantry-Öffnung in cm an. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0 | Angabe Gantry-Öffnung in cm:
1.1.1.2 |  | Die kürzeste Rotationszeit (360 °) im konventionellen Scanmodus beträgt höchstens 0,8 Sekunden. Bitte geben Sie die kürzeste Rotationszeit in Sekunden an. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0 | Angabe kürzeste Rotationszeit in s:
1.1.1.3 |  | Die Bedienungselemente für die Gantrysteuerung sollen sich an der Vorderseite auf der rechten und der linken Seite befinden. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
1.1.1.4 |  | Bedienung per modernem interaktivem Bedienpanel (z.B. Touch-Screen) |  | B | 5 | ja = 5 Pkt. nein = 0 Pkt. |  | 0
1.1.1.5 |  | Das maximale Messfeld / Field of View beträgt mindestens 50 cm. Bitte geben Sie das die Größe des maximalen Messfeldes / Field of View in cm an. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0 | Angabe maximales Messfeld / Field of View in cm:
1.1.1.6 |  | Bei der Gantry-Kühlmethode soll es sich um eine Luftkühlung handeln. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
1.1.1.7 |  | Das System soll mit einer Zwei-Wege-Gegensprechanlage und einer rückseitigen Kamera zur Patientenüberwachung ausgestattet sein. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
1.1.1.8 |  | Die Atemkommandos werden entsprechend der gewählten Untersuchung und Sprache automatisch angesagt. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
1.1.1.9 |  | Das System bietet eine physikalische oder digitale Gantryneigung. Bitte geben Sie die Neigung in +/-° und die Art der Realisierung (physikalisch / digital) an. |  | F | 0 | Funktionalitäts-bewertung |  | 0 | Angabe Neigung der Gantry in °: Art der Realisierung:
1.1.2 |  | Detektor |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.2.1 |  | Der Detektor soll über mindestens 32 Zeilen in z-Richtung verfügen. Bitte geben Sie die Anzahl der Zeilen in z-Richtung an. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0 | Angabe Anzahl Zeilen in z-Richtung:
1.1.2.2 |  | Es werden mindesten 64 Schichten in z-Richtung pro Rotation gefordert. Bitte geben Sie die Anzahl der Schichten in z-Richtung an. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0 | Angabe Anzahl der Schichten in z-Richtung:
1.1.2.3 |  | Die Gesamtdetektorbreite im Isozentrum (Detektorabdeckung in z-Richtung im Axial-Mode bei Pitch =0) soll mindestens 20 mm betragen. Bitte geben Sie die Gesamtdetektorbreite im Isozentrum (in mm) an. |  | B | 5 | ja = 5 Pkt. nein = 0 Pkt. |  | 0 | Angabe Gesamtdetektorbreite im Isozentrum in mm:
1.1.2.4 |  | Es werden zusätzliche Maßnahmen zur Reduktion/Kompensation der Streustrahlung gefordert. Bitte beschreiben Sie die implementierten Maßnahmen. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0 | Beschreibung Maßnahmen zur Reduktion/Kompensation der Streustrahlung:
1.1.3 |  | Röntgengenerator / Röntgenröhre |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.3.1 |  | Es wird eine Generatorleistung von mindestens 32 kW gefordert. Bitte geben Sie die Generatorleistung in kW an. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0 | Angabe Generatorleistung in kW:
1.1.3.2 |  | Die Röhrenspannung soll mindestens für Werte zwischen 80 kV und 130 kV einstellbar sein. Bitte geben Sie den einstellbaren Hochspannungsbereich in kV an. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0 | Angabe einstellbare Hochspannungsbereich in kV:
1.1.3.3 |  | Der maximal Röhrenstrom soll mindestens 300 mA betragen. Bitte geben Sie den maximalen Röhrenstrom in mA an. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0 | Angabe maximaler Röhrenstrom in mA:
1.1.3.4 |  | Der minimale Röhrenstrom soll höchstens 13 mA betragen. Bitte geben Sie den minamalen Röhrenstrom in mA an. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0 | Angabe minimaler Röhrenstrom in mA:
1.1.3.5 |  | Ein kleinerer Brennfleck ermöglicht eine höhere räumliche Auflösung und Detailschärfe im Röntgenbild. Dies ist besonders wichtig für die Darstellung feiner Strukturen in kleinen Untersuchungsarealen. Es wird eine kleine Brennfleckgröße bei kleinen Untersuchungsarealen von bis zu 0,7 mm² gefordert (IEC 336). Bitte geben Sie die Fläche des kleinen Brennflecks in mm² an. |  | B | 5 | ja = 5 Pkt. nein = 0 Pkt. |  | 0 | Angabe Fläche kleiner Brennfleck:
1.1.4 |  | Verwaltung der Strahlendosis / Programme zur Reduktion der Strahlendosis |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.4.1 |  | Erläutern Sie die Konzepte zur Reduzierung der Strahlenexposition von Patient und Personal für das angebotene System. |  | F | 0 | Funktionalitäts-bewertung |  | 0 | Erläuterung:
1.1.4.2 |  | Gefordert wird das Vorhandensein von Dosisreduktionsmethoden. Beschreiben Sie die vorhandenen Methoden zum Dosismanagement (z.B. automatische Dosiswarnungen bei Grenzüberschreitungen). |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0 | Beschreibung:
1.1.4.3 |  | Eine automatische Röhrenstrommodulation passt den Röhrenstrom an die Patientenanatomie an. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0 | Erläuterung:
1.1.4.4 |  | Erläutern Sie Spezielle Low-Dose und Ultra-Low-Dose Protokolle. |  | F | 0 | Funktionalitäts-bewertung |  | 0 | Erläuterung:
1.1.4.5 |  | Welche Möglichkeiten bestehen zur Anpassung von Scanparametern zum Dosismanagement? |  | F | 0 | Funktionalitäts-bewertung |  | 0 | Erläuterung:
1.1.5 |  | Patiententisch |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.5.1 |  | Der Tisch ist ein integraler Bestandteil des CT-Systems und arbeitet eng mit anderen Komponenten wie der Gantry zusammen. Eine genaue Positionierung des Patiententisches ist entscheidend für die Bildqualität und die korrekte Durchführung eines Scans. Der Tisch ist motorisiert und kann sich während des Scans vor und zurück bewegen. Die Steuerung erfolgt z.B. über die Bedienkonsole. Im Lieferumfang sind neben einer Auflagenmatte, einer Kopfstütze, Arm- und Kniestützen auch ein Set Lagerungshilfsmittel enthalten. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
1.1.5.2 |  | Welche Besonderheiten weist die Kopfstütze auf? |  | F | 0 | Funktionalitäts-bewertung |  | 0
1.1.5.3 |  | Es ist eine Schutzhülle für die Auflagenmatte zur leichteren Desinfektion vorhanden. |  | B | 5 | ja = 5 Pkt. nein = 0 Pkt. |  | 0
1.1.5.4 |  | Es wird ein Untersuchungstisch mit mindestens 200 kg Belastbarkeit (Patientengewicht) plus Zubehör in allen Positionen und Bewegungen gefordert. Bitte geben Sie die max. Belastbarkeit des Untersuchungstisches in kg an. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0 | Angabe max. Belastbarkeit Untersuchungstisch in kg:
1.1.5.5 |  | Der Untersuchungstisch ermöglicht eine Belastung von > 210kg. |  | B | 5 | ja = 5 Pkt. nein = 0 Pkt. |  | 0
1.1.5.6 |  | Der horizontale metallfreie Scanbereich im Axialbetrieb soll mind. 1500 mm lang sein. Bitte geben Sie die Länge des Scanbereiches im Axialbetrieb in mm an. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0 | Angabe Länge Scanbereich (Axialbetrieb) in mm:
1.1.5.7 |  | Der Scanbereich ist länger als 1700 mm. |  | B | 5 | ja = 5 Pkt. nein = 0 Pkt. |  | 0
1.1.5.8 |  | Die Tischplatte muss bei Stromausfall oder Notstop manuell horizontal verschiebbar sein. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
1.1.5.9 |  | Bitte geben Sie die möglichen Tischpositionen in mm an. |  | F | 0 | Funktionalitäts-bewertung |  | 0 | Angabe niedrigste Tischposition in mm: Angabe höchste Tischposition in mm:
1.1.6 |  | Angaben zur Bildrekonstruktion und dosisabhängigen Bildqualität |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.6.1 |  | Bildrekonstruktionsalgorithmen zielen darauf ab, die Bildqualität zu verbessern, die Strahlendosis zu reduzieren und spezifische Probleme wie Metallartefakte zu adressieren. Die Wahl des Algorithmus definiert sich über die spezifischen Anwendungen und den klinischen Anforderungen. |  | I | 0 | Information |  | 0
1.1.6.2 |  | Das System soll die Möglichkeit der iterativen Rekonstruktion bieten. Bitte beschreiben Sie die implementierte iterative Rekonstruktion. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0 | Beschreibung der Rekonstruktion:
1.1.6.3 |  | Das Rekonstruktionsverfahren ermöglicht durch Algorithmen für spezielle Anwendungen die Reduktion von Metallartefakten ohne wesentliche Dosiserhöhung. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
1.1.6.4 |  | Es kommen KI-basierte Rekonstruktionsverfahren zur Bildoptimierung bzw. zur Dosisreduzierung zum Einsatz. Bitte beschreiben. |  | F | 0 | Funktionalitäts-bewertung |  | 0 | Beschreibung:
1.1.6.5 |  | Bitte machen Sie Angaben zu der in praxi erzielbaren dosisabhängigen Bildqualität unter besonderer Berücksichtigung von - Gehirn, Kopf / Hals einschließlich Schädelbasis, Felsenbeine etc., - Thorax, Abdomen, - Skelett, Gefäße. |  | F | 0 | Funktionalitäts-bewertung |  | 0 | Beschreibung:
1.1.6.6 |  | Bitte nennen Sie die typische Bildrekonstruktionsgeschwindigkeit des angebotenen Systems. |  | F | 0 | Funktionalitäts-bewertung |  | 0 | Angabe Bildrekonstruktionsgeschwindigkeit:
1.1.7 |  | Bedienung / Steuerung / Scan |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.7.1 |  | Die Steuerung des CT-Scanners erfolgt über eine moderne und übersichtliche Benutzeroberfläche, idealerweise in Verbindung mit einem Touch-Panel, die die Administration, Vorbereitung, Planung, Durchführung (inklusive Patientenpositionierung), und Dokumentation der Untersuchungen auf intuitive und effiziente Weise ermöglicht. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
1.1.7.2 |  | Bitte erläutern Sie das Bedienkonzept mit besonderer Berücksichtung von - Anpassungsmöglichkeiten / Flexibilität bei der Untersuchungsplanung, - software-seitige Unterstützung und Automatisierung bei der Untersuchungsplanung, - software- und hardwareseitige Produktmerkmale zur Automatisierung der Untersuchungdurchführung, - ggf. anderer Merkmale, die einen hohen Patientendurchsatz und effizienten Workflow fördern. |  | F | 0 | Funktionalitäts-bewertung |  | 0 | Beschreibung:
1.1.8 |  | Bedienkonsole im Kontrollraum |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.8.1 |  | Die Bedien-/Befundkonsole verfügt über Doppelmonitore mit einer Größe von jeweils mind. 19'' oder alternativ einen Monitor mit äquivalenter Größe, die die gesetzlichen Anforderungen an den Arbeitsplatz erfüllen. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
1.1.8.2 |  | Bei der Planung wird die voraussichtliche Dosis für jeden Scan und das Übersichtsbild angezeigt. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0 | Beschreibung:
1.1.8.3 |  | Eine parallele Bearbeitung ist möglich, das heißt, während der laufenden Untersuchung kann ein bestehender Patient aus dem Archiv befundet, Auswertungen für den aktuellen Patienten durchgeführt und ein neuer Patient vorbereitet werden können, ohne dass die laufende Untersuchung gestört wird. (Falls hierfür eine weitere Workstation notwendig ist, so ist diese mit anzubieten.) |  | B | 5 | ja = 5 Pkt. nein = 0 Pkt. |  | 0
1.1.8.4 |  | Untersuchungen müssen vorübergehend im Bildrechner gespeichert werden können (z.B. bei Ausfall des hausinternen Netzwerkes). Der benötigte Speicher ist Bestandteil des Systems. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
1.1.8.5 |  | Benennen Sie die benötigte Größe des o.g. Speichers. |  | I | 0 | Information |  | 0 | Angabe Speicherplatz des Bildspeichers in GB:
1.1.8.6 |  | Bitte nennen Sie den Namen und die Version der Bedienoberfläche. |  | I | 0 | Information |  | 0 | Angabe Name/Version der Bedienoberfläche:
1.1.9 |  | Schnittstellen |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.9.1 |  | Es wird die DICOM-3 Standard-Kompatibilität (inkl. Multi Frame Storage / Enhanced CT Image Storage) gefordert. Folgende DICOM-Dienste müssen unterstützt werden: - DICOM Send / Receive - DICOM Query / Retreive - DICOM Basic Print - DICOM Worklist (HIS / RIS) - DICOM Modality Performed Procedure Step (MPPS) - DICOM Storage Commitment (SC) - DICOM Structured Report Dose |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
1.1.9.2 |  | Beschreibung der physikalischen Netzwerkverbindung. |  | I | 0 | Information |  | 0 | Angabe in 10- oder 100 BaseT/1 Gbyte:
1.1.9.3 |  | Es werden ein Remote-Service-Modul mit Anbindung über VPN sowie eine integrierte Firewall und Logfiles für jeden Serviceeinsatz gefordert. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
1.1.9.4 |  | Hinsichtlich der RIS / PACS - Kompatibilität wird neben einer bidirektionalen RIS-Kompatibilität auch eine bidirektionalen PACS-Kompatibilität gefordert. Bitte fügen Sie das DICOM Conformance Statement den Angebotsunterlagen bei. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0 | Anlage DICOM Conformance Statement:
1.1.9.5 |  | Ein Auftragsdatenverarbeitungsvertrag liegt dem Angebot bei. |  | B | 5 | ja = 5 Pkt. nein = 0 Pkt. |  | 0 | Anlage Auftragsdatenverarbeitungsvertrag:
1.1.10 |  | Sonstiges |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.10.1 |  | Der Bieter übernimmt die volle Verantwortung - für den Rückbau, Austransport und die Entsorgung des Altgerätes, - für die Einbringung des Neugerätes inkl. aller Maßnahmen wie Ausbau der Türen, Öffnung der Gebäudehülle, Öffnung von Innenräumen sowie die Wiederherrichtung des gesamten Einbringweges, - Vorbereitung der Aufstellfläche, - für sämtliche Strahlenschutzberechnungen, - für die Planung, Lieferung und Inbetriebnahme des Neugerätes bis zur Übernahme durch den Auftraggeber (z.B. Organisation/Durchführung der Sachverständigen- abnahme, Sicherung des Systems während der Aufbauphase usw.) |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
1.1.10.2 |  | Gefordert wird ein verpflichtender Besichtigungstermin der Räumlichkeiten und technischen sowie baulichen Vorgaben. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
1.1.10.3 |  | Gefordert werden - termingerechte, kostenfreie gewerkübergreifende Planungs- und Ausführungspläne, - Lieferung frei Verwendungsstelle, - betriebsfertige Montage, - termingerechte, kostenfreie Inbetriebnahme mit Abnahmeprüfungen und Dokumentation der beauftragten Leistungen. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0 | Termin der spätesten Fertigstellung
1.1.10.4 |  | Die Leistung beinhaltet die Organisation und Durchführung sowie Dokumentation der Sachverständigenabnahme. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
1.1.10.5 |  | Bitte listen Sie alle notwendigen baulichen Veränderungen und Anschlussleistungen auf wie z.B.: - Erneuerung ELT-Unterverteilung inkl. aller elektrischen Leitungen, - Erneuerung Not-Aus-Kette nach DIN, - Strahlenschutzanpassungen in Wänden, Decke und Fußboden, - Erstellen von Gerätefundamenten, - Erstellen von neuen Kernlochbohrungen und ggf. Verschließen alter Kernlöcher, - Erstellen neuer Kabelkanäle bzw. Ertüchtigung / Anpassung vorhandener Kabelkanäle in Fußboden, Wand oder Decke, - Erneuerung Fußbodenbelag, Wandanstrich, Decke, - . . . |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0 | Liste der baulichen Veränderungen:
1.1.10.6 |  | Entsorgungsnachweise |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
1.1.10.7 |  | Abstimmung der Installationsplanung mit fachlich Beteiligten (Bauherr, Architekt, HLSK, ELT, MT, Brandschutz,…) |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
1.1.10.8 |  | Bitte geben Sie die Lieferzeit nach Auftragserteilung an. |  | I | 0 | Information |  | 0 | Lieferzeit in Wochen:
1.1.10.9 |  | Bitte geben Sie die benötigte Zeit für das Aufstellen und die Inbetriebnahme des Gesamtsystems an. |  | I | 0 | Information |  | 0 | Installationszeit bis Inbetriebnahme in Wochen:
1.1.10.10 |  | Bitte geben Sie die erwartete Lebensdauer des Gesamtsystems an. |  | F | 0 | Funktionalitäts-bewertung |  | 0 | Lebensdauer Gesamtsystem in Jahren:
1.1.10.11 |  | Es wird eine Ersatzteil- und Zubehörverfügbarkeit über einen Zeitraum von 10 Jahren ab Abnahme des Gesamtsystems gefordert. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
1.1.10.12 |  | Anzahl der für dieses System qualifizierten Servicetechniker im Umkreis von 100 km vom Installationsort. |  | F | 0 | Funktionalitäts-bewertung |  | 0 | Angabe Anzahl:
1.1.10.13 |  | Dauer des Anwendertrainings am installierten System. |  | I | 0 | Information |  | 0 | Anzahl Tage:
1.1.10.14 |  | Anzahl der in DACH zur Verfügung stehenden Anwendungstrainer/innen. |  | I | 0 | Information |  | 0 | Angabe Anzahl:
1.1.10.15 |  | Die Bedienoberflächen, alle Beschriftungen, Anzeigen von Fehlermeldungen, und die Gebrauchsanweisung sind in deutscher Sprache zu liefern. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
1.1.11 |  | Angebotenes CT-System |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.11.1 |  | Hersteller |  | I | 0 | Information |  | 0 | Hersteller:
1.1.11.2 |  | Fabrikat /TYP |  | I | 0 | Information |  | 0 | Fabrikat /TYP:
1.2 |  | Zubehör |  |  | 0 |  |  | 0
1.2.1 |  | USV: Es steht hausseitig keine Notstromversorgung zur unterbrechungsfreien Übernahme der Netzversorgung während eines Primärnetzausfalles zur Verfügung. Der Bieter hat in seinem Angebot eine Notstromversorgung zur Übernahme der unterbrechungsfreien Netzversorgung zu berücksichtigen. Es wird die Aufrechterhaltung der Bilddatenspeicherung und der Patientensicherheit gefordert sowie ein kontrolliertes Ausschalten der Rechnersysteme. Die zu überbrückende Zeit ist durch den Bieter festzulegen. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
1.2.2 |  | Eventualposition: Die notwendige Software und die Prüfkörper zur Durchführung der Konstanzprüfung entsprechend der aktuellen Röntgennorm sind im Lieferumfang enthalten. |  | A | 0 | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0

## 2. Service, Wartung, Support
Leistungsverzeichnis zum Vergabeverfahren Lieferung, Aufstellung und Inbetriebnahme eines Computertomographen
2. Service, Wartung, Support
2. | Service, Wartung, Support
2.1 |  | Anschrift des zuständigen autorisierten Kundendienstes
2.1.1 |  | Name des Unternehmens
2.1.2 |  | Straße, Nr.
2.1.3 |  | PLZ, Ort
2.1.4 |  | Ansprechpartner für den Service
2.1.5 |  | Telefon
Lfd. Nr. | Anforderung / Spezifikation |  | Kriterium | Bewertung | Erfüllung? |  | Erläuterungen / Bemerkungen
ja / nein
2.2 |  | Service und Wartung für Anlagen: Allgemeines |  |  |  | 0
2.2.1 |  | Sofern der AN wartungspflichtige maschinelle und elektrotechnische / elektronische Anlagen errichtet, sollen folgende Regelungen vereinbart werden: - Es soll eine Verjährungsfrist für Mängelansprüche von 24 Monaten vereinbart werden. - Die Wartung / Inspektion der Anlagen erfolgt gemäß AMEV, VDMA, DIN, DIN VDE, VdS, der gültigen Richtlinien, der gesetzlichen Vorgaben und der Herstellerempfehlungen. - Einweisung in verpflichtende Prüfungen (z.B. Konstanzprüfung) - Durchführung von verpflichtenden Prüfungen (z.B. regelm. Konstanzprüfung) - Der Auftragnehmer realisiert im Gewährleistungszeitraum alle geforderten Maßnahmen für Wartung / Inspektion, die zur Aufrechterhaltung der vereinbarten Verjährungsfrist für Mängelansprüche notwendig sind. - Im Gewährleistungszeitraum sind dem Auftraggeber keine Kosten für Wartung / Inspektion inkl. aller Nebenkosten in Rechnung zu stellen. Diese sind im Angebotspreis zu kalkulieren. | A | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
2.2.2 |  | Der Bieter sichert mit Abgabe des Angebots die Beibehaltung der gemachten Zeit- und Preisangaben für mindestens 5 Kalenderjahre nach Inbetriebnahme aller angebotenen Positionen zu. | A | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
2.2.3 |  | Die Reaktionszeit bei einer Störung ist wochentags (Mo - Fr, außer feiertags) kleiner als 6 Stunden (Dauer von Anmeldung einer Störung bis telefonische Rückmeldung bzw. Remote-Zugriff). | A | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
2.2.4 |  | Garantierte Reaktionszeit (Dauer von Anmeldung einer Reparatur bis Service- Techniker vor Ort). | I | Information |  | 0 | Angabe in Stunden:
2.2.5 |  | Dem Auftraggeber steht eine zentrale Service-Telefonnummer (mit geschulten technischen Ansprechpartnern, kein Call-Center) zur Verfügung, welche werktags in der Standard-Arbeitszeit von 8:00 - 17:00 Uhr erreichbar ist. | A | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
2.2.6 |  | Dem Auftraggeber steht eine zentrale Email-Adresse zur Verfügung. | A | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
2.2.7 |  | Der Support über die zentrale Hotline erfolgt in deutscher Sprache. | A | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
2.2.8 |  | Eine Fernwartung der angebotenen Systeme wird angeboten. | A | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
2.2.9 |  | Vor Ablauf der Gewährleistungsfrist sieht der AG vor, mit dem AN einen Wartungs- / Inspektionsvertrag abzuschließen. Der Wartungs-/Inspektionsvertrag wird erst zu einem späteren Zeitpunkt und separat abgeschlossen und ist somit nicht Bestandteil des Auftrages. Die Preisangaben jedoch werden in der Angebotsbewertung berücksichtigt. | I | Information |  | 0
2.3 |  | Service und Wartung für Anlagen: ohne Wartungsvertrag |  |  |  | 0
2.3.1 |  | Reparaturstundensatz Montag - Freitag 08:00 - 17:00 Uhr | I | Information |  | 0 | Angabe in €:
2.3.2 |  | Reparaturstundensatz Montag - Freitag 17:00 - 08:00 Uhr | I | Information |  | 0 | Angabe in €:
2.3.3 |  | Reparaturstundensatz an Samstagen | I | Information |  | 0
2.3.4 |  | Reparaturstundensatz an Sonntagen | I | Information |  | 0
2.3.5 |  | Reparaturstundensatz an Feiertagen | I | Information |  | 0
2.3.6 |  | Fahrstundensatz | I | Information |  | 0 | Angabe in €:
2.3.7 |  | Anfallende Fahrtkosten pauschal | I | Information |  | 0 | Angabe in €:
2.3.8 |  | Fahrtkosten | I | Information |  | 0 | Angabe in €:
2.3.9 |  | Entfernung Fahrzeit | I | Information |  | 0 | Angabe in km: Angabe in Stunden:
2.3.10 |  | Kosten für einen typischen Serviceeinsatz vor Ort werktäglich in der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr (inklusive aller Fahrt-, Personal- und Nebenkosten, ohne Materialkosten) | I | Information |  | 0 | Angabe in €:
2.4. |  | Service und Wartung für Anlagen: Voll-Wartungsvertrag (Laufzeit 8 Jahre) |  |  |  | 0
2.4.1 |  | Laufzeitbeginn ist nach Ablauf des Gewährleistungszeitraums. Es ist eine "All inclusive" Vollwartung anzubieten. Ausnahmslos sind alle möglichen Ersatzteile gemäß Anlagenkonfiguration inkl. aller Sonder- und Zukauf- Komponenten einzukalkulieren. | I | Information |  | 0
2.4.2 |  | Wartungsintervall je Gerät | I | Information |  | 0 | Angabe in Monaten:
2.4.3 |  | Stillstandszeit bei einer Wartung | I | Information |  | 0 | Angabe in Stunden:
2.4.4 |  | Der Wartungsvertrag beinhaltet mindestens folgende Leistungen: | I | Information |  | 0
2.4.5 |  | - Standard-Arbeitszeit 08:00 - 17:00 Uhr - Reaktionszeit max. 6 h - Reisekosten - Werkzeuge - Wartung / Inspektion der Anlagen gemäß AMEV, VDMA, DIN, DIN VDE, VdS, der gültigen Richtlinien, der gesetzlichen Vorgaben und der Herstellerempfehlungen. - Updates aller Softwarekomponenten (Sicherheitsupdates, Softwareupdates zur Fehlerbehebung, sonstige Updates) - Anpassung / Tausch der Computer an die Anforderungen der Software - Sicherheitsinspektionen (Beurteilung IST-Zustand, Verschleißkontrollen, Prüfen von Betriebswerten und Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit) - Qualitätssicherung (z.B. Überprüfung von Monitoren und bildgebenden Komponenten auf ihre Bildqualität) - Reparaturdienstleistung/-arbeitszeit vor Ort bzw. per Remoteservice (Instand-setzungs-/Reparaturmaßnahmen, Fehlerdiagnose, Beseitigung von Störungen) - alle möglichen Ersatzteile gemäß Anlagenkonfiguration inkl. aller Sonder- und Zukauf-Komponenten (z.B. Strahler, Detektor, Spulen, Bildschirme, USV, Software, ...) - technischer Support per Telefon - Remote Service - Einzelfall-bezogene Dokumentation aller Wartungs- und Instandhaltungs- leistungen - Optional: Die Durchführung der regelmäßigen Konstanzprüfungen. | A | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0
2.4.6 |  | Für die Monate 25 bis 36 (3. Nutzungsjahr) betragen die Kosten für Leistungen lt. den zuvor beschriebenen Leistungsinhalten des Wartungsvertrages netto: Mit Abgabe des Angebotes ist der Bieter an den benannten Preis im 3. Nutzungsjahr gebunden. | A | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0 | Angabe in €:
2.4.7 |  | Für die Monate 37 bis 48 (4. Nutzungsjahr) betragen die Kosten für Leistungen lt. den zuvor beschriebenen Leistungsinhalten des Wartungsvertrages netto: Mit Abgabe des Angebotes ist der Bieter an den benannten Preis im 4. Nutzungsjahr gebunden. | A | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0 | Angabe in €:
2.4.8 |  | Für die Monate 49 bis 60 (5. Nutzungsjahr) betragen die Kosten für Leistungen lt. den zuvor beschriebenen Leistungsinhalten des Wartungsvertrages netto: Mit Abgabe des Angebotes ist der Bieter an den benannten Preis im 5. Nutzungsjahr gebunden. | A | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0 | Angabe in €:
2.4.9 |  | Für die Monate 61 bis 120 (6. - 10. Nutzungsjahr) betragen die Kosten für Leistungen lt. den zuvor beschriebenen Leistungsinhalten des Wartungsvertrages netto: | A | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0 | Angabe in €:
2.4.10 |  | Dem Angebot ist ein Wartungsvertrags-Entwurf beizufügen, welcher die zuvor aufgeführten Sachverhalte berücksichtigt. Hinweis: Das bloße Beifügen eines bietereigenen „Wartungsvertrag-Vordrucks“ wird nur insofern anerkannt, als dass daraus die geforderten Angaben eindeutig zu entnehmen sind. Das Beifügen von AGB des Bieters führt zum Ausschluss. | A | Ausschluss bei Nichterfüllung |  | 0 | Anlage Wartungsvertrags-Entwurf

## C. Preisblatt
Preisblatt zum Vergabeverfahren Lieferung, Aufstellung und Inbetriebnahme eines Computertomographen
| Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis
1. Computertomograph - Gesamt
Computertomograph | 1
Unterbrechungsfreie Stromversorgung | 1
Eventualpositionen:
Software und Prüfkörper zur Durchführung der Konstanzprüfung | 1
Vollwartungsvertrag für 3. bis 5. Nutzungsjahr | 1
Vollwartungsvertrag inkl. Konstanzprüfungen für 3. bis 5. Nutzungsjahr | 1
Bauliche Maßnahmen gemäß Liste der baulichen Veränderungen und Anschlussleistungen | 1
Gesamtsumme (netto):
Umsatzsteuer (19%)
Gesamtsumme (brutto):

## D1. Bewertung
Bewertung zum Vergabeverfahren Lieferung, Aufstellung und Inbetriebnahme eines Computertomographen
Die Bewertung des Angebotes setzt sich aus folgenden Punkten zusammen:
1. Preis 50%
2. Technischer Wert 20%
3. Funktionalität 30%
1. Preis 50%:
Gewertet wird die Summe aus:
a) Investitionskosten: „Gesamtsumme netto“ gem. Preisblatt b) Kosten für Service-Tätigkeiten: Beinhaltet die Summe der Kosten für Wartungsleistungen vom 3. bis einschließlich 10. Nutzungsjahr, wie unter Service, Wartung, Support angegeben.
Ausgehend von dem niedrigsten Angebotspreis wird die angebotsspezifische Bewertungspunktzahl prozentual (indirekter Dreisatz) errechnet.
Es wird kaufmännisch auf volle Punktwerte gerundet.
2. Technischer Wert 20%
Die Bewertung des technischen Wertes ergibt sich aus dem Erfüllungsgrad des LVs. Für den Erfüllungsgrad der unter 1. Systemanforderungen formulierten Kriterien werden jeweils in Spalte L Erfüllungspunkte vergeben. Gewertet wird die Summe der erreichten Gesamterfüllungspunkte.
Bei Erfüllung sämtlicher Kriterien können maximal 20 Bewertungspunkte im Kriterium Technischer Wert erreicht werden.
Die angebotsspezifische Bewertungspunktzahl Technischer Wert wird prozentual mittels direktem Dreisatz errechnet. Die ermittelten Bewertungspunktzahlen werden kaufmännisch auf volle Zahlen gerundet.
3. Funktionalität 30%
Die Produkteigenschaften des angebotenen Systems werden durch ein festes Bewertungsgremium des Klinkums anhand der eingereichten Informationen und einer Präsentation bewertet. Die Bieterpräsentationen sind am 28.04.2025 geplant. Der Bieter erhält nach Submission konkrete Informationen zum Ablauf.
Die Werte-Vergabe jedes Gremiummitglieds erfolgt in Form von:
Die Erwartung wird nicht erfüllt, die Produktfunktionalität ist für die geplante Nutzung unzureichend. |  | 0 Punkte
Die Erwartung wird erfüllt, die Produktfunktionalität ist für die geplante Nutzung ausreichend, unterliegt jedoch Einschränkungen. Die festgestellten Einschränkungen werden dokumentiert und bewertet. |  | 3 Punkte
Die Erwartung wird erfüllt, die Produktfunktionalität ist für die geplante Nutzung in vollem Umfang vorhanden, es bestehen keine Einschränkungen. |  | 5 Punkte
Die zu bewertenden funktionalen Produkteigenschaften sind in der Funktionalitätsbewertung (D2.) aufgeführt.
Die Werte bzw. Punkte werden mit der Wichtung multipliziert und ergeben einen Zähler.
Die Zähler der Kriterienbewertungen werden zur Zähler-Gesamtsumme aufsummiert. Aus den Zähler-Gesamtsummen aller Einzelwertungen der Gremiumsmitglieder wird der Mittelwert berechnet.
Mit der maximal möglichen Zähler-Gesamtsumme können maximal 30 Bewertungspunkte erreicht werden (maximal mögliche Bewertung im Kriterium Funktionalität). Die bieterspezifische Bewertungspunktzahl wird prozentual anhand des Mittelwertes der Zähler-Gesamtsummen der Gremiumsmitglieder errechnet. Die ermittelten Punktwerte werden kaufmännisch auf volle Zahlen gerundet.
Gesamtbewertung 100%
Die Gesamtbewertung erfolgt aus der Summe von
- Bewertungspunktzahl Preis: | max. 50
- Bewertungspunktzahl Technischer Wert: | max. 20
- Bewertungspunktzahl Funktionalität: | max. 30
Der Bieter mit der höchsten Gesamtbewertung erhält den Zuschlag.
Für den Fall der Punktgleichheit erhält das Angebot mit der höheren Bewertung im Kriterium Funktionalität den Zuschlag.

## D2. Funktionalität CT
Bewertung zum Vergabeverfahren Lieferung, Aufstellung und Inbetriebnahme eines Computertomographen
D2. Funktionalität Computertomograph |  |  |  | 5
Geräte-bezeichnung |  |  | Datum
Hersteller |  |  | Bearbeiter
Lfd. Nr. | Funktionale Produkteigenschaft (eine Differenzierung erfolgt anhand der Wert-Vergabe gem. D1. Bewertung.) |  | Wert |  | Wichtung | Zähler | Bemerkung
0, 3, 5
D2.1 | Funktionalitätsbewertung |  |  |  |  | 500
D2.1.1 |  | Gesamtsystem (Gesamteindruck, Platzbedarf, Bedienphilosophie, Bedienkonzept, Monitorkonzept, USV) |  |  | 10
D2.1.2 |  | Anlage (Gantry, Detektor, Röntgengenerator, Röntgenröhre, Patiententisch, Steuerung) |  |  | 10
D2.1.3 |  | Verhältnis Röntgendosis/Bildqualität, Strahlenschutz, Dosisreduktion |  |  | 10
D2.1.4 |  | Bilderzeugung/-verarbeitung (Funktionen/Leistungsumfang, Matrix, Rekonstruktion, Geschwindigkeit) |  |  | 10
D2.1.5 |  | Bedienung und Auswertung (Vorbereitungs-, Durchführungs- und Nachbereitungszeit einer Untersuchung, Bedienkonzept der Konsole, Benutzerfreundlichkeit, Handhabung, Gegensprechanlage, Videoüberwachungssystem, Bildspeicher) |  |  | 20
D2.1.6 |  | Kompatibilität zum Bestand, Aufwand der Umrüstung |  |  | 20
D2.1.7 |  | Hygienekonzept (Desinfizierbarkeit, Materialienauswahl, Erreichbarkeit der Elemente) |  |  | 10
D2.1.8 |  | Konzepte für Schulung und Wartung |  |  | 10
|  | Zähler-Gesamtsumme: |  |  |  | 0
Unterschrift des Bearbeiters

## E. Technische Daten
Leistungsverzeichnis zum Vergabeverfahren Lieferung, Aufstellung und Inbetriebnahme eines Computertomographen
E. Technische Daten |  |  | 5
1
|  |  |  | Einheit | Angabe Bieter
E. | Technische Daten Computertomograph
E.1 |  | minimale Raumhöhe |  | cm
E.2 |  | Mindest-Raumbreite |  | cm
E.3 |  | Mindest-Raumtiefe |  | cm
E.4 |  | schwerste Transporteinheit |  | kg
E.5 |  | Minimale Einbringöffnung (Breite x Höhe) |  | cm x cm
E.6 |  | Gewicht des betriebsfertigen Systems |  | kg
E.7 |  | maximale Bodenlast pro m² |  | kg/m2
E.8 |  | Anschlussleistung, gesamt |  | kVA
E.9 |  | Wärmeabgabe an die Raumluft (ca. 10 Messungen pro Tag)
E.10 |  | Wärmeabgabe an die Raumluft im Untersuchungsraum |  | W
E.11 |  | Wärmeabgabe an die Raumluft im Schaltraum |  | W
E.12 |  | Wärmeabgabe an die Raumluft im Technikraum |  | W
E.13 |  | Energieverbauch nach COCIR
E.14 |  | Standby |  | kW
E.15 |  | Ready for Scan |  | kW
E.16 |  | Scanbetrieb im Durchschnitt nach COCIR Messprotokoll |  | kW
E.17 |  | Betriebsgeräusch (Betrieb) |  | dBA